南京中霍传感科技有限公司

TBC-LTB系列霍尔电流传感器

TBC-LTB系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流.

电参数

|  |  | TBC300LTB | TBC500LTB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电流 |  | 300 | 500 | A |
| 测量电流范围 |  | 600（±18V，51Ω） | 1000（±18V，39Ω） | A |
| 测量电阻 | with±15V | @±300Amax 110(max) | @±500Amax 100(max) | Ω |
|  |  | @±600Amax 36(max) | @±1000Amax 25(max) | Ω |
|  | with±18V | @±300Amax 130(max) | @±500Amax 120(max) | Ω |
|  |  | @±600Amax 51(max) | @±1000Amax 39(max) | Ω |
| 匝 比 |  | 1:3000 | 1:5000 |  |
| 额定输出电流 |  |  | 100 | mA |
| 电源电压 |  |  | ±12～±18 | V |
| 零电流失调 |  |  | ±0.2 | mA |
| 电流失调温漂 | -40℃～85℃ |  | ±0.5 | mA |
| 响应时间 |  |  | ＜1 | µs |
| 线性度 |  |  | ≤0.1 | %FS |
| 绝缘电压 | 50HZ,1min |  | 6 | KV |
| di/dt跟随精度 |  |  | ＞100 | A/μs |
| 带宽(-3dB) |  |  | DC…100 | KHz |
| 次级线圈电阻 |  | 31 | 45 | Ω |
| 工作温度 |  |  | -40～+85 | ℃ |
| 储存温度 |  |  | -40～+125 | ℃ |

结构参数

使用说明

1.在IP按箭头方向流动时，IS是正向；

2.初级导体温度不应超过100℃；

3.母排完全充满初级穿孔时动态表现（di/dt和响应时间）为最佳；

4.为了达到最佳的磁耦合，初级线匝应绕在传感器顶部。