南京中霍传感科技有限公司

TBC-AP系列霍尔电流传感器

TBC-AP系列霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理开发的新一代电流传感器，能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。

电参数

| 项 目 | TBC50AP | TBC100AP |  | TBC125AP |  | TBC200AP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电流 | 50 | 100 |  | 125 |  | 200 | A |
| 测量电流范围 | 150（±18V，100Ω） | 300(±18V，68Ω) |  | 375(±18V，15Ω) |  | 600(±18V，12Ω) | A |
| 匝 比 | 1:1000 | 1:2000 |  | 1:1000 |  | 1:2000 |  |
| 次级线圈阻抗 | 30 | 45 |  | 30 |  | 45 | Ω |
| 额定输出电流 | 50±0.5% | 50±0.5% |  | 125±0.5% |  | 100±0.5% | mA |
| 电源电压 |  |  |  |  | ±12～±18 |  | V |
| 失调电流 |  |  |  |  | ±0.2 |  | mA |
| 失调电流漂移 |  |  |  |  | ≤±0.005 |  | mA/℃ |
| 线性度 |  |  |  |  | ≤0.1 |  | %FS |
| 带 宽（-3db） |  |  |  |  | 0～200 |  | KHz |
| 响应时间 | 100A/us |  |  |  | ≤1 |  | us |
| 绝缘电压 | 50HZ,1min |  |  |  | 3.0 |  | KV |
| 工作温度 |  |  |  |  | -40～+85 |  | ℃ |
| 储存温度 |  |  |  |  | -40～+125 |  | ℃ |

结构参数

使用说明

1 当待测电流从传感器穿过，即可在输出端测得电流大小。(注意：错误的接线可能导致传感器损坏)

2.可按用户需求定制不同额定输入和输出电流的传感器。