南京中霍传感科技有限公司

TBC-E系列霍尔电流传感器

TBC-E系列霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理开发的新一代电流传感器，能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。

电参数

| 项 目 | TBC50E | TBC75E |  | TBC100E | TBC200E |  | TBC300E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电流 | 50 | 75 |  | 100 | 200 |  | 300 | A |
| 测量电流范围 | 120 | 200 |  | 250 | 450 |  | 580 | A |
| 匝 比 | 1:1000 | 1:1500 |  | 1:1000 | 1:2000 |  | 1:3000 |  |
| 内部测量电阻 | 80±0.1% | 80±0.1% |  | 40±0.1% | 40±0.1% |  | 40±0.1% |  |
| 额定输出电压 |  |  |  |  |  | 4±0.5% |  | V |
| 电源电压 |  |  |  |  |  | ±15 ±5% |  | V |
| 失调电压 |  |  |  |  |  | 10 |  | mV |
| 失调电压漂移 |  |  |  |  |  | ≤±0.5 |  | mV/℃ |
| 线性度 |  |  |  |  |  | ≤0.1 |  | %FS |
| 响应时间 |  |  |  |  |  | ≤1 |  | μS |
| 绝缘电压 | 50HZ,1min |  |  |  |  | 3.0 |  | KV |
| 工作温度 |  |  |  |  |  | -40～+85 |  | ℃ |
| 储存温度 |  |  |  |  |  | -40～+125 |  | ℃ |

结构参数

使用说明

1 当待测电流从传感器穿过，即可在输出端测得电压大小。(注意：错误的接线可能导致传感器损坏)

2.传感器的输出幅度可根据用户需要进行适当调节。

3.可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。