## 电子秤标定大全

超人电子磅标定说明(新款):

先短路,去皮----3----去皮----放砝码(59kg)---去皮---输入砝码重量(50.00)---去皮---输入总秤量---去皮.

超人电子磅标定说明(新款):

658---去皮----3----去皮----放砝码(59kg)---去皮---输入砝码重量(50.00)---去皮---输入总秤量---去皮.

耀华电子磅标定说明:

先短路,功能----放砝码(59kg)---功能---输入砝码重量(50.00)---输入总秤量---功能---分度值---功能.

友声电子计价磅标定:

先短路,开机归零---总计---0---累积---累清---总计---7---放砝码----总计---输入砝码重量----累清---总计----9.

超人计价秤标定/说明：

超人计价秤/健牌秤标定(1): 16699—去皮—16699—去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮—输入总秤量—去皮.

超人计价秤标定说明(2): 储存—8.918—储存---放砝码---输入砝码重量—储存---输入总秤量—储存.

超人计价秤标定说明(3): 16699—去皮—321---去皮—放砝码—去皮—输入砝码重量—去皮---输入总秤量—去皮.

超人计价秤标定说明(4): 166.99---去皮—放半量程砝码---置零---去皮.

永州计价秤标定说明：

永州计价秤标定说明(1): 储存—3.278---储存---放砝码---储存---输入砝码重量---储存---输入重秤量---储存.

永州计价秤标定说明(2): 8818—去皮---1—去皮---放砝码—去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.

永州计价秤标定说明(3): 储存---0.567---储存---放砝码---输入砝码重量---储存---输入重秤量---储存.

大阳计价秤标定说明：

大阳计价秤标定说明1: 先短路---2233---去皮---22333---去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.

大阳计价秤标定说明 2: 先短路---储存----22333----去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.

大红鹰永杰计价秤标定:

去皮---3658---去皮---1---去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量----去皮---输入重秤量---去皮.

仙华牌计价秤标定:

储存---9755---去皮---28213---去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.

大阳计价秤、枝花牌计价秤标定:

8518---去皮---1---去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.

华德计价秤标定:

先短路,储存---97.528---储存---放砝码---储存---输入砝码重量---输入总秤量—储存.

天星24键计价秤标定：

天星24键计价秤标定(1): 先短路,储存---2.812---储存---放砝码---储存---输入砝码重量---储存---输入重秤量---储存.

天星 24 键计价秤标定(2): 2.812---去皮—放半量程砝码—置零---去皮.

精衡计价秤标定:

658—去皮---3---去皮---放砝码(5kg)---去皮---输入砝码重量(5.000)---去皮---输入重秤量---去皮.

霸王计价秤标定：

霸王计价秤标定(1): 储存---9.845---储存---放砝码---储存---输入砝码重量---储存---输入重秤量—储存.

霸王计价秤标定(2): 先短路,储存---0.567---储存---放砝码---储存---输入砝码重量---储存---输入重秤量---储存.

霸王计价秤标定(三分厂):

储存---6.911---储存---放砝码---储存----输入砝码重量---储存---输入重秤量---储存.

威灵计价电子秤标定说明:

按＊---9.845---＊-----放砝码----＊----输入砝码重量----＊---输入重秤量---＊.

白云山、中庆达、中字电子秤标定:

先短路---单价输入---53.212---单价输入----放砝码---单价输入---输入砝码重量----单价输入----输入重秤量---单价输入---8341---单价输入.

耐克斯TZ计重表头标定方法

第一步 修改校正方法

1. 开机归零后,长按《扣重》键，进入菜单设置：Zero---2d（零点追踪）；

2. 用《单位》键修改, 按《扣重》键进入下一菜单;

3. 按《扣重》键，出现：DFLOU ---4 （动态跟踪）；

4. 按《扣重》键，出现：D-rng ---1d （动态检测）；

5. 按《扣重》键，出现：Poind---4 （显示速度）；

6. 按《扣重》键，出现：FIL tEr---1 （抗风抗震）；

7. 按《扣重》键，出现：Spnt---1 （1为多点校正）；

8. 按《单位》键改为数字0（0为单点校正）；( 此步最重要 )

9. 按《扣重》键，出现：SPEEd---o （采样速度）;

10. 按《扣重》键,设置完成,称自检归零。

第二步 修改量程和感量

1．按《置零》键开机，进入最大量程设定,显示: 000000 (以g 为单位);

2．用《计数》键左移, 用《扣重》键右移, 用《累加》键改变数字;

3．如设定: 6Kg ,则输入: 006000 ;

4. 用《校正》键确认,进入感量设定,显示: 0000.10 (以g 为单位);

5. 用《计数》键左移, 用《扣重》键右移, 用《累加》键改变数字;

6. 用《校正》键确认, 设置完成,称自检归零。

第三步 校准重量

1．长按《校正》键8秒后，直到出现：CAL---006000 （校正砝码值）；

2．用《计数》键左移, 用《扣重》键右移, 用《累加》键改变数字;

3．输入欲校正砝码值, 《校正》键确认,校正砝码值闪烁;

4．放砝码到称盘,等待，自动校准，显示砝码重量,OK 。

接线方法:

1---- S+

2---- E+

3---- 屏蔽

4---- E-

5---- S-

耐克斯ZNS计重称标定方法

第一步 修改校正方法

1. 开机归零后,长按《扣重》键，进入菜单设置：Zero---2d（零点追踪）；

2. 用《单位》键修改, 按《扣重》键进入下一菜单;

3. 按《扣重》键，出现：DFLOU ---4 （动态跟踪）；

4. 按《扣重》键，出现：D-rng ---1d （动态检测）；

5. 按《扣重》键，出现：Poind---4 （显示速度）；

6. 按《扣重》键，出现：FIL tEr---1 （抗风抗震）；

7. 按《扣重》键，出现：Spnt---1 （1为多点校正）；

8. 按《单位》键改为数字0（0为单点校正）；( 此步最重要 )

9. 按《扣重》键，出现：SPEEd---0 （采样速度）;

10. 按《扣重》键,设置完成,称自检归零。

第二步 修改量程和感量

1．按《置零》键开机，进入最大量程设定,显示: 000000 (以g 为单位);

2．用《计数》键左移, 用《扣重》键右移, 用《累加》键改变数字;

3．如设定: 6Kg ,则输入: 006000 ;

4. 用《校正》键确认,进入感量设定,显示: 0000.10 (以g 为单位);

5. 用《计数》键左移, 用《扣重》键右移, 用《累加》键改变数字;

6. 用《校正》键确认, 设置完成,称自检归零。

第三步 校准重量

1．长按《校正》键8秒后，直到出现：CAL---006000 （校正砝码值）；

2．用《计数》键左移, 用《扣重》键右移, 用《累加》键改变数字;

3．输入欲校正砝码值, 《校正》键确认,校正砝码值闪烁;

4．放砝码到称盘,等待，自动校准，显示砝码重量,OK 。

耐克斯LS天平标定方法

第一步 修改校正方法

1. 开机归零后,长按《归零》键，进入菜单设置：Zero---2d（零点追踪）；

2. 用《单位转换》键修改, 按《归零》键进入下一菜单;

3. 按《归零》键，出现：DFLOU ---4 （动态跟踪）；

4. 按《归零》键，出现：D-rng ---1d （动态检测）；

5. 按《归零》键，出现：Poind---8 （显示速度）；

6. 按《归零》键，出现：FIL tEr---1 （抗风抗震）；

7. 按《归零》键，出现：Spnt---1 （1为多点校正）；

8. 按《单位转换》键改为数字0（0为单点校正）；( 此步最重要 )

9. 按《归零》键，出现：SPEEd---o （采样速度）;

10. 按《归零》键,设置完成,称自检归零。

第二步 修改量程和感量

1．同时按《归零》+《单位转换》键开机，进入最大量程设定,显示: 000000 (以g 为单位);

2．用《单位转换》键移位, ,用《计数》键改变数字;

3．如设定: 600g ,则输入: 000600 ;

4. 用《校正》键确认,进入感量设定,显示: 0000.01 (以g 为单位);

5. 用《单位转换》键移位, ,用《计数》键改变数字;

6. 用《校正》键确认, 设置完成,称自检归零。

第三步 校准重量

1．长按《校正》键8秒后，直到出现：CAL---000600 （校正砝码值）；

2．用《单位转换》键移位, ,用《计数》键改变数字;

3．输入欲校正砝码值, 《校正》键确认,校正砝码值闪烁;

4．放砝码到称盘,等待，自动校准，显示砝码重量,OK 。

寺冈DC-685校正:
（１） 开机，按一下校正开关，出现DC-685
（２） 按住‘置零’不放，输入８７１５，松手出现CRLOO
（３） 按‘＊’出现CRLSP
（４） 放全量程砝码，按‘＊’等待，稳定后OK

华德机改计价秤校正方法:

先短路，输入——97.528——输入——放砝码——输入——砝码重量（刚放的砝码）——输入——输入

超众电子计价秤的校正方法:

开机按"166.99"----按"去皮"---按"1"---此时进入标定状态,金额窗口出现"--------"时,放半量程砝码(15KG)后----按"置零" ok
1、开机按"166.99"----去皮"---放半量程砝码----按"置零" ——按"去皮”
2、开机按16699----去皮"---放半量程砝码----按"置零" ——按"去皮”
上海友声ACS-15A怎么校准: 拆机换内码插头,开机出现内码,放满量程砝码,按"总计"---"3"----"总计"---"6"----"总计"---"9",关机换回内码插头OK.
30KG:拆机换内码插头,开机出现内码,放满量程砝码,按"总计"---"4"----"总计"---"6"----"总计"---"9",关机换回内码插头OK.(标定短路头,旧款短接SW1和SW2,新旧款短接JP)

昌帛磅厂GSE--450调校方法: 
1、 同时按【ZERO】【SELECT】，出现Keyin code；
2、 再顺序按【SELECT】【ZERO】【PRIN】【UNITS】【TARE】；
3、 按【ZERO】，出现ENTER—CALL；
4、 再按【TARE】出现New Iero清除磅面一切东西，再按【TARE】，出现Keyin CaluT；
5、 利用▲【PRIN】◣【UNITS】键入砝码重量。例如：秤台放上100Kg砝码，先按▲▲▲◣▲◣◣则出现100，如按错，则按【ZERO】即清除，再重新输入，再按【ENTER】出现AddCalwT;
6、 放上砝码（例如100kg）再按【ENTER】，出现Cal on?;再按【ENTER】，出现SAVE MODE；再按【ENTER】，出现ENTER=EXIT；再按【ENTER】，完成；OK

联贸计重秤UWA校正方法:
1、 先按住任何一个键开机，出现CAL；
2、 再按【单位选择】，出现内码值；
3、 再按【零点校正】，放上2/3MAX的砝码；
4、 再按【扣重】键，出现校正值；
5、 再按【扣重】键确定；校正完毕。OK

托利多PANTHER，KINGBIRD等仪表校正方法:

将PANTHER仪表的后盖板打开，将控制板上的S1-1置成ON，同时按下ENTER键和ZERO键，仪表显示“F1",即进入设定状态。
[F1.4]选择秤的分度值，按ENTER键
[XXXX]显示当前设置的分度值
用SELECT键选择合适的分度值，然后按ENTER键。
[CAL X]秤的校正
X=0跳过校正到F1.6
X=1进入校正程序
[E SCL]将负载从秤台上移去，按ENTER键
[15 CAL]仪表倒计数，并读取空秤值
[Add Ld]在秤台上加负载
[00000]用TARE和SELECT键组合输入所加重量值，不接受带小数点的值，按ENTER
[15 CAL]仪表倒计数，并读取加载称量值
【CAL d】校正完成

寺冈DC-180校秤:

按下底盘上的标定开关，出现S-ON，按“置零”+8715---“置零”---【+】---“置零”---加满量程砝码---[5][.][0][0][0][0](如：5kg)---【*】长沙湘平ES电子计数秤校正方法: 
1、按【扣重】开机，出现-InPUt;
2、输入【8】【8】【8】【8】【8】【8】；按【扣重】出现Ait;
3、按【归零】键出现LSd;
4、按【归零】键出现zEro;
5、按【归零】键出现CAL;
6、按【归零】键OK!完成
7、第5步中，按【扣重】出现0000.0闪烁；电子秤自动零位自检；
8、完毕后出现1500.0；放上1.5kg砝码，按【扣重】键出现3000.0；放上3kg砝码，按【扣重】键，等待校正完毕。OK！

赛多利斯BP-210SＧ和Ｔ-3100校正
BP-210S校正
（1） 开机未归零，按“去皮”键出现１
（2） 按“打印P”出现１.1.(用“CAL”键调到１.9.)
（3） 按“打印P” 出现1.9.3. 用“CAL”键调到１.9.1)
（4） 按：“T”键调为1.9.1.
（5） 按：“T键”不放，自检归零，松手。
（6） 按“CAL ”出现砝码值，放砝码，自动校正OK。
备注：调回初始状态
（1）（2）
（3）按“P”出现1.9.3.按“T”出现1.9.3
（4）按“T”不放归零， 0.0000
（5）按“CAL”开机。出现cal,按“CAL ”为0.0000
（６）关机，开机。ＯＫ
ＧＴ-3100
(1) 按“Ｆ１”开机，出现ＣＡＬ键。（右上角
(2) 按Ｆ１出现０g
(3) 按Ｆ１出现砝码值
放相信砝码，按Ｆ２自动校正ＯＫ

联贸ＵＷＡ计重秤系列（大概）
校正：（１）按任意键开机，出现ＣＲＬＯ
（２） 扣重键出现上限线性，按＂单位选择＂归零
（３） 放砝码．按单位选择，出现下限性，
（４） 按扣重，出现砝码值（跳动），相应时，按扣重确认，出先稳定值时，ＯＫ．
背光选择
（１）（２）按累计两下，出现Ｐ１-０（无背光），１（常背光），２（自动背光）＂单位选择可调

上准电子秤校准方法：
SUC设定
（１） 按定数警示‘开机出现SUC-3.0
（２） 按‘归零’‘去皮’数量设定出现FUN-1进入设定状态
注：‘单重设定‘转换’，去皮移位。定数警示确认
校正
（1）选择到FUN-1-13
(2) 按‘定数警示’
(3) 按‘定数警示’，出现线性
(4) 按‘定数警示’出现闪动‘ZERO’稍后出现put-----
(5) 放权程量砝码，按‘定数’,
(6) 自动跳出，拿下砝码
(7) 按‘定数警示’，自检归零