（1）        XK3100-B2+

- 打开仪表盖，将短路环短接  ↑ 修改值，按 确认 输入

- 按 标定+确认 开机，屏幕出现 PASS 输密码 010201 按 确认

- （d=xx） 选择分度值

- （dot x ）小数位数 确认

- （Zeroxx）选择零位跟踪范围

- （FULL）满量程设置

- （LOAD） 进行称量标定，放好砝码，按↑和 确认 输入重量值 再按 确认 结束标定。

- 拔下短路环。

（2）        XK3100-A2

- 15芯 RS232插头，8、15脚短接

- 按 功能 ，显示（CP 0）,输入密码 5, 按 输入；

- （E XXX）设分度值  输入，

- （NO LOAD）空秤 输入

- （AD LOAD）(XXXXX) 输入砝码值，加砝码，输入

- （—）（P0 XXX） 按 称重 推出。

友声电子计价磅标定:

先短路,开机归零—总计—0—累积—累清—总计—7—放砝码—-总计—输入砝码重量—-累清—总计—-9.

上海友声计价秤标定: 短路—置零-放满量程砝码—找钱—6—找钱—-9.
                    短路—15kg—找3—找钱—6—找钱—-9.
                    短路—30kg—找4—找钱—6—找钱—-9.

短路—放满量程砝码—总计—6—总计—-9.

上海友声计数秤标定: 开机归零状态下,按“累清”3秒直到重量窗出现“CAL”在秤台上放满量程砝码,稳定后按累计,标定完毕.

上海友声计数秤精度选择: 开机自检过程中按 “取样+3”立即停止自检进入精度选择,可选精度自动轮流显示,按“累计”键确认.提示选择跟零范围,按“累计”键确认,重新开始自检.

上海友声电子天平出现 0~err时二点标定: 在天平开机自检时按住标定键和设定键,当显示出跳动的零时放开按键,显示当前满量程,再按“确认”键,.显示内码值,再按“确认”,显示“0-CAL”天平抓零, 稳定后天平加载1/2砝码,稳定后再加载满量程砝码.

上海友声计数秤原始标定: 开机自检过程中按“取样+8”自检完后进入标定程序,单重窗显示“mg”,重量窗出现最大秤量,按“去皮”键选择最大秤量,然后再按“累计”键确认,再按一次“累计”键,进入重量标定,单重窗显示“HAFL”,放上半量程砝码,然后按“累计”键, 单重窗显示“FULL”放上总秤量砝码,等稳定后按“累计”键确认.

上海友声计重秤 ： 按 标定  显示 CAL  按设定  按↑ 和 确认 输入加载的砝码值

上海友声计重秤电子磅(1): 先短路,开机后显示分度值进入标定功能.

放最大称量砝码，按“找钱” “总计”，按“6”，将砝码（1/3MAX）放上，按“找钱”“总计”，如显示正确重量就跳过，否则按“4”（1：2kg 2：6kg 3：15kg 4：30kg）按“找钱”“总计”，按“9” 关机，短路复位。

上海友声计重秤电子磅(2): 按住(标定键+确认键)+开机,自检完后就进入标定程序,输入密码010201,即可标定.

上海友声计数秤电子磅: 开机自检过程中按“取样+8”(1)进入重量单位选择,按去皮键选择,按累计键确认,(2)设定小数点位数,(3)输入满量程,显示 FULL (4)分度值选择. (5)设定零点跟踪范围.(6) 确定零位.(7)放砝码任意点标定,按累计确认,按去皮键修改砝码值.

友声计重秤精度设定：同时按标定+确认键即可选择精度，按箭头选择，按确认键确认。

友声计重秤标定：长按标定键，出现CAL，再按标定键，放上砝码。