三、   梅特勒托利多

（1）        kingbird plus  3130

打开仪表盖，S1-1 在 ON状态下可以标定

- 称重状态下，按F1键进入 F1  按 确认 显示F1.2  用模式选择，确认

- F1.3  MAX  最大称量  按确认

- F1.4  e   确认

- F1.5  CAL X   X=0 跳过 进入F1.6  X=1 进入标定

- E SCL   秤台为零，确认  15 CAL 倒计时

- ADD LD  加码，60%MAX 确认 000000  去皮 和 模式 输入砝码值，确认

- 15CAL  倒计时 完成 按确认 到F2 按清零键，跳到 SAVE，确认保存。

（2）        HAWK(防水型)

跨接主板上CAL

- 开机，按printer（开关打印） 和 zero（清零）  显示 F1  按 皮重 光标移位 按 功能 选择

- 按 开关/打印  进入“F1.2” 按 功能 选择 1 进入标定状态

- CAP  最大称量 incr  分度值 escal  空秤确认

- ADD LD 加砝码，000000 通过 皮重 和功能 键输入砝码值，确认

- 倒计时，CAL D 标定完成。按开关/打印 退回正常显示状态。

（3）3123 PANTHER

1. S1-1设定为on 开机，同时按 ENTER + ZERO 显示 F1

2. 屏幕显示 CAL X 选择 1 确认

3. E SAL 零位确认

4. “ADD LD”“ 000000  ”加砝码，确认，完成。

（4）XK3124   IND226

1. 按住 打印键 仪表显示“nRSFEr” 输 清零 去皮 清零 去皮 按 打印 显示“SETUP”.
2. 显示 F1.2.3 ,选择最大称量，

3.F1.2.6 选择分度值  F1.3 校秤 F1.3.2 选on 可以校两个加载点，off 一个

4. CAL 0,，按确认，FULL LD 加载砝码，确认，输入砝码值确认。

5. 功能 移动光标， 去皮 数字加一， 清零 进入下一个参数

（5）MINICAT

1.打开外壳，J5短路后再开路，屏幕显示 S1 0  进入设定状态

2. S P 100 最大称量，可按 去皮 选择，开关确认

3. G 0.02  分度值

4. L —-,空秤确认，

5. C P 100 按去皮选择不同的重量， 按清零 确认。

6. H —-  加砝码，确认，E  0   去皮键选 1 ，保存 退出。

（6）kingbird XK3130

1.接通电源，进入称重状态，同时按清零和确认键，显示F1，按确认，显示 F1.2 选定单位

F1.3 最大称量，去皮和模式可输入数字，确认，F1.4 分度值  确认

2.显示 CAL 0 按模式 显示 CAL 1,按确认 显示 E SCL，秤台清零，确认

- 仪表显示 15 CAL倒计时， 显示 ADD Ld 加砝码，确认，显示 000000,去皮和模式输入所加重量值，按确认 倒计时，完成。

- 显示 F1.6 按确认 直到 F2, 按清除 显示 CAL OFF, 按确认 恢复正常称重。