HT9800-D7(P)称重显示控制器

操

作

手

册

杭州衡天电子有限公司

目　　录

第一章   仪表简介	1

一、概述	1

二、技术性能	1

第二章   接口定义	2

一、传感器接口	2

二、串行通讯接口	3

三、外接并行打印机接口	4

第三章   操作使用	5

一、打印设置	5

二、开机置零和按置零键置零	6

三、内存清除	6

四、日期时间修改	7

五、预置皮重	8

六、贮存打印	8

七、报表和累计报表打印	12

八、查询	15

九、显示传感器毫伏信号	18

第四章   错误信息	19

第五章   注意事项	20

第六章   附录（称重单和累计报表格式）	21

一、概述

采用先进的单片机技术、24位Sigma-Delta A/D 转换器设计的称重仪表，其转换速度快，精度高，功能强大，长期稳定性好。

二、技术性能：

⑴输入信号范围：+3～+30mV

⑵A/D转换：    24位Sigma-Delta 模数转换

⑶A/D采样频率：38.400kHz

⑷非线性：      ≤0.0015﹪F.S.

⑸增益误差漂移：1ppm/℃

⑹最小分辨率：  0.1µV/d

⑺显示分度数：  ≤50000

⑻供桥电压：    DC5V（可接16只700Ω传感器）

①最小传感器阻抗40Ω

②最大传感器阻抗1500Ω

⑼显示屏：      6位0.8寸超高亮LED显示器

⑽时钟：        万年历时钟，自动走时，不受断电影响

⑾串行通讯接口：RS-232C、20mA电流环和RS-485（选配）

⑿波特率：      1200/2400/4800/9600可选

⒀打  印：      可选外接针式打印机或内置EPSON-150Ⅱ微型

打印机

⒁工作温度：    0～ +40℃

⒂储存温度：    -40～+85℃

⒃相对湿度：    ≤90﹪R.H

⒄交直流供电：  AC187～242V、49～51Hz或DC6V电池

⒅功耗：        ＜15W

⒆外形尺寸：    325×210×140mm

⒇重量：        3.2kg

一、传感器接口（采用DB-9芯孔连接器）

1、六线制传感器接口

5                 1

9                 6

传感器

E+

S+

IN+                IN-

S-

E-

2、四线制传感器接口

5                 1

9                 6

传感器

E+

IN+               IN-

E-

3、在采用四线制传感器时，1、2脚必须短接，4、5脚必须短接

二、串行通讯接口（采用DB-9芯针连接器）

1、串行通讯接口

RS232C/20mAL/RS485（选配）接口

1                 5

6                 9           RS232C接口

RXD             RXD/2

TXD             TXD/3

GND             GND/5

RS485接口

TA              RB

TB              RA

20mA电流环

L              L/3     3

G              G/6     5

衡天   耀华

仪表              计算机或大屏幕显示器

2、与计算机连接方法（RS-232C）

仪表                         计算机

6  -------------------------------------   3

7  -------------------------------------   2

8  -------------------------------------   5

3、与衡天大屏幕及耀华大屏幕的连接方法（20mA电流环）

仪表             衡天大屏幕           耀华大屏幕

1  -----------------------  6  ------------------------  5

2  -----------------------  3  ------------------------  3

三、外接并行打印机接口（采用DB-25芯孔连接器）

1、针位定义：

| 针 位 | 1 | 2----------------9 | 11 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 义 | STB | D0-------------D7 | BUSY | G |

2、严禁在仪表或打印机通电时插拔打印机和仪表的连接线。开机时，先接通仪表电源。关机时，先切断打印机电源!!!

一、打印设置

（一）外接打印机的打印设置

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置 2 输入 | JL * JL 2 | 在称重状态下，按设置键 * = 0、1、2、3、4、5、6 0－记录打印 1－横排打印，可设为1～7联单 2－竖排打印，可设为1～3联单 3－1联单填充打印 4－3联单填充打印1 5－3联单填充打印2 6－4联单填充打印 例：* = 2（竖排打印） |
| 2 | 3 输入 | P x P 3 | 打印联单数设置 输入打印联单数 例：x = 3（3联单） |
| 3 | 1 0 输入 | n ## n 10 | 走纸行数设置（0～99行） 输入走纸行数 例：## = 10 |
| 4 |  |  | 回到称重状态 |

注：在选择0、3、4、5、6打印方式时，没有上述2、3步操作。

（二）内置微型打印机的打印设置

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置 1 输入 | P * P 1 | 在称重状态下，按设置键 * = 1、2、3、4、5、6、7 为了保证打印机的使用寿命请尽量选择打印1联单 例：* = 1（打印1联单） |
| 2 |  |  | 回到称重状态 |

二、开机置零和按 置零 键置零

1、开机置零

在开机自检结束后，如果重量在开机置零范围内，则显示重量自动归零；否则显示重量不会归零。

2、按 置零 键置零

在称重状态下，按 置零 键，如果显示重量在按 置零 键置零范围内，则显示重量自动归零；否则显示重量不会归零。注意：在净重灯亮时，按 置零 键不起作用。

三、内存清除

1、清除二次称重时的第一次称重值贮存区

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清除 贮存1 输入 | -CL- CL-1 | 在称重状态下，按清除键 如不清除则按退出键回到称重状态 |
| 2 |  | CLEAR | 正在清除贮存区 |
| 3 |  |  | 清除完后回到称重状态 |

2、清除预置皮重贮存区

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清除 置皮 输入 | -CL- CL-2 | 在称重状态下，按清除键 如不清除则按退出键回到称重状态 |
| 2 |  | CLEAR | 正在清除贮存区 |
| 3 |  |  | 清除完后回到称重状态 |

3、清除称重结果贮存区

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清除 贮存2 输入 | -CL- CL-3 | 在称重状态下，按清除键 如不清除则按退出键回到称重状态 |
| 2 |  | CLEAR | 正在清除贮存区 |
| 3 |  |  | 清除完后回到称重状态 |

四、日期、时间修改

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日期/时间 输入 0 9 0 2 1 6 输入 | 08.03.18 09.02.16 | 在称重状态下，按日期/时间键 如不要修改日期则可按退出键或按日期/时间键进入下一步。 输入日期 例：日期为09年2月16日 |
| 2 | 输入 1 2 1 8 输入 | 11:16 12:18 | 如不要修改时间则可按退出键或按日期/时间键回到称重状态。 输入时间 例：时间为12:18 |
| 3 |  |  | 回到称重状态 |

五、预置皮重

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 置皮 1 2 3 4 5 输入 1 0 0 0 0 输入 | C 00000 C 12345 0 10000 C 00000 | 在称重状态下，显示重量为0，且净重灯灭时，按置皮键 输入车号 输入车号对应的皮重 例：车号为12345的皮重为10000kg |
| 2 | 退出 |  | 回到称重状态。也可继续重复上述步骤输入其它车号的皮重。 |

六、贮存打印

1、一次称重直接贮存打印（净重灯不亮）

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贮存1 输入 1 2 输入 | C00000 H 00 H 12 ----P---- | 在称重状态下，按贮存1键 车号只能为00000，皮重为0 输入货号 例：货号为12 |
| 2 |  |  | 打印完称重单后回到称重状态 |

2、去皮贮存打印

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 去皮 | xxxxxx 0 | 在称重状态下，当空车上秤台并显示稳定后，按去皮键，净重灯亮 |
| 2 | 贮存1 1 2 1 2 1 输入 1 6 输入 | ****** C00000 C12121 H 00 H 16 ----P---- | 重车上秤台显示稳定后按贮存1键 输入车号 输入货号 例：车号为12121，货号为16 |
| 3 |  |  | 打印完称重单后回到称重状态 |

注：净重灯亮时为去皮状态，要退出去皮状态，我们只要再按一次去皮键即可。

3、输入皮重贮存打印（净重灯不亮）

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 置皮 1 2 1 2 3 输入 1 8 输入 1 0 0 0 0 输入 | ****** C00000 C12123 H 00 H 18 0 10000 ----P---- | 在称重状态下，当重车上秤台并显示稳定后，按置皮键 输入车号 输入货号 输入皮重 例：车号为12123，货号为18 皮重为10000kg |
| 2 |  |  | 打印完称重单后回到称重状态 |

4、按车号调用皮重贮存打印（净重灯不亮）

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贮存1 1 2 3 4 5 输入 1 9 输入 | ****** C00000 C12345 H 00 H 19 ----P---- | 在称重状态下，当重车上秤台并显示稳定后，按贮存1键，仪表自动到皮重贮存区或称重记录贮存区调用皮重 输入车号 输入货号 例：车号为12345，货号为19 |
| 2 |  |  | 打印完称重单后回到称重状态 |

5、二次贮存打印（净重灯不亮）

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贮存2 1 2 1 2 8 输入 | ****** C00000 C12128 | 在称重状态下，同一辆车第一次上秤台并显示稳定后，按贮存2键 输入车号 例：车号为12128 |
| 2 |  |  | 贮存第一次称重记录回到称重状态 |
| 1 | 贮存2 1 2 1 2 8 输入 2 0 输入 | ****** C00000 C12128 H 00 H 20 ----P---- | 在称重状态下，同一辆车第二次上秤台并显示稳定后，按贮存2键 输入车号 输入货号 例：车号为12128，货号为20 |
| 2 |  |  | 打印完称重单后回到称重状态 |

6、补充打印

在称重状态下，按 补打 键，重新打印最后一次的称重单。

七、报表和累计报表打印

（一）外接打印机的报表和累计报表打印

1、按车号报表打印

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报表 1 1 2 1 2 8 输入 | LISt C00000 C12128 ----P---- | 在称重状态下，按报表键 输入车号 例：打印车号为12128的报表 |
| 2 |  |  | 打印该车号的报表后回到称重状态 |

2、按货号报表打印

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报表 2 2 0 输入 | LISt H 00 H 20 ----P---- | 在称重状态下，按报表键 输入货号 例：打印货号为20的报表 |
| 2 |  |  | 打印该货号的报表后回到称重状态 |

3、按日期报表打印

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报表 3 0 3 1 0 输入 | LISt d 00.00 d03.10 ----P---- | 在称重状态下，按报表键 输入日期 例：打印日期为3月10日的报表 |
| 2 |  |  | 打印该日期的报表后回到称重状态 |

4、按车号累计报表打印

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报表 4 | LISt ----P---- | 在称重状态下，按报表键 例：打印按车号的累计报表 |
| 2 |  |  | 打印完后回到称重状态 |

5、按货号累计报表打印

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报表 5 | LISt ----P---- | 在称重状态下，按报表键 例：打印按货号的累计报表 |
| 2 |  |  | 打印完后回到称重状态 |

6、总报表打印

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报表 报表 | LISt ----P---- | 在称重状态下，按报表键 例：打印总报表 |
| 2 |  |  | 打印总报表后回到称重状态 |

（二）内置微型打印机的累计报表打印

1、按车号累计报表打印

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报表 1 | totAL ----P---- | 在称重状态下，按报表键 例：打印按车号的累计报表 |
| 2 |  |  | 打印完后回到称重状态 |

2、按货号累计报表打印

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报表 2 | totAL ----P---- | 在称重状态下，按报表键 例：打印按货号的累计报表 |
| 2 |  |  | 打印完后回到称重状态 |

3、总累计报表打印

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报表 报表 | totAL ----P---- | 在称重状态下，按报表键 例：打印总累计报表 |
| 2 |  |  | 打印总累计报表后回到称重状态 |

八、查询

1、查询、清除二次称重时的第一次称重记录贮存

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询 贮存1 输入 输入 ┅ | rEAd no 0001 C ***** xxxxxx ┅ | 在称重状态下，按查询键 显示查询到的第0001次 显示第0001次的车号 显示第0001次车号对应的重量 显示下一个记录的内容直到显示完所有贮存的记录或按退出键结束查询，也可按清除键清除当前显示记录 |
| 2 |  |  | 回到称重状态 |

2、查询、清除预置皮重贮存

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询 置皮 输入 输入 ┅ | rEAd no 0001 C***** xxxxxx ┅ | 在称重状态下，按查询键 显示查询到的第0001次 显示第0001次的车号 显示第0001次车号对应的皮重 显示下一个记录的内容直到显示完所有贮存的记录或按退出键结束查询，也可按清除键清除当前显示记录 |
| 2 |  |  | 回到称重状态 |

3、查询、打印称重记录贮存

⑴按车号查询、打印

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询 贮存2 1 1 2 1 2 8 输入 输入 ┅ | rEAd ----rd---- C 00000 C 12128 no 0001 09.03.10 ┅ | 在称重状态下，按查询键 输入车号 显示查询到的第0001次 显示该车号第0001次的日期 依次按输入键，依次显示时间、货号、毛重、皮重和净重；接着显示该车号的第0002次记录直到显示完该车号的所有记录或按退出键结束查询，也可按补打打印当前显示记录单。 例：查询车号为12128的称重记录 |
| 2 |  |  | 回到称重状态 |

⑵按货号查询、打印

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询 贮存2 2 2 0 输入 输入 ┅ | rEAd ----rd---- H 00 H 20 no 0001 09.03.10 ┅ | 在称重状态下，按查询键 显示查询到的第0001次 输入货号 显示查询到的第0001次 显示该货号第0001次的日期 依次按输入键，依次显示时间、车号、毛重、皮重和净重；接着显示该货号的第0002次记录直到显示完该货号的所有记录或按退出键结束查询，也可按补打打印当前显示记录单。 例：查询货号为20的称重记录 |
| 2 |  |  | 回到称重状态 |

⑶按日期查询、打印

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询 贮存2 3 0 3 1 0 输入 输入 ┅ | rEAd ----rd--- d 03.10 d 03.10 no 0001 11：10 ┅ | 在称重状态下，按查询键 显示查询到的第0001次 输入日期 显示查询到的第0001次 显示该货号第0001次的时间 依次按输入键，依次显示车号、货号、毛重、皮重和净重；接着显示该日期的第0002次记录直到显示完该日期 的所有记录或按退出键结束查询，也可按补打打印当前显示记录单。 例：查询日期为3月10日的称重记录 |
| 2 |  |  | 回到称重状态 |

九、显示传感器毫伏信号

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试 退出 | **.**** | 在称重状态下，按测试键 显示传感器的毫伏信号，根据传感器毫伏信号来判断传感器的好坏 |
| 2 |  |  | 回到称重状态 |

| 显示内容 | 错误信息说明 |
| --- | --- |
| LCErr | 传感器错误或没有接传感器 |
| Err 01 | 输入的数不对 |
| Err 02 | EEROM读写错误 |
| Err 03 | 重量标定时未加标准重量 |
| Err 04 | 重量为负数不能贮存打印 |
| Err 05 | 置皮与二次称重时车号不能为00000 |
| Err 06 | 毛重不能小于皮重 |
| Err 07 | 称重结果贮存区溢出，需要清除后才能贮存打印 |
| Err 08 | 预置皮重贮存区溢出，需要清除后才能贮存新的皮重 |
| Err 09 | 预置皮重时车号不能为00000 |
| Err 10 | 调用皮重贮存打印时，没有找到该车号对应的皮重 |
| Err 11 | 二次称重时的第一次称重值贮存区溢出，需要清除后才能贮存 |
| Err 12 | 没有补充打印内容 |
| Err 13 | 没有贮存内容，不能打印报表 |
| Err 14 | 在贮存区查询不到该项贮存内容 |
| ------ | 表示未接传感器或超载（重新标定即可） |

1、本仪表应远离腐蚀性气体、粉尘、潮湿及振动严重的地方。

2、严禁使用溶剂清洗机壳。

3、仪表在使用时出现故障应立即切断电源，送回本公司修理，非专业人员不要自行拆卸。

4、在给打印机换纸换打印色带时，不要用硬东西去触碰打印机上的塑料齿轮，以免损坏打印机。打印机、打印纸和打印色带均为消耗品不属于保修范围（内置微型打印机）。

5、本仪表可以用6V蓄电池供电，在使用交流电供电时仪表会自动对6V蓄电池充电。在使用电池供电时，仪表显示屏上的电池电量指示灯都不亮时应立即停止用该电池供电，并立即对该电池充电，否则会损坏电池。一次充电时间不能少于6小时也不要超过10小时。由于电池会自放电，平时不用的电池，每隔两周也应充电一次，以免损坏电池。电池为消耗品，不属于保修范围。

6、本仪表自销售之日起一年内，在正确使用的条件下，出现非人为故障的属保修范围。产品出现故障后，请用户将产品及与产品编号相符的保修书一同返回本公司维修。

（一）外接打印机的打印格式

1、记录式称重单格式

称重单

| 序号 | 日期 | 时间 | 车号 | 货号 | 毛重 | 皮重 | 净重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 2009-03-10 | 10:10 | 00001 | 18 | 10000kg | 5000kg | 5000kg |
| 0002 | 2009-03-10 | 10:16 | 00002 | 18 | 12000kg | 5500kg | 6500kg |
| 0003 | 2009-03-10 | 10:20 | 00003 | 19 | 16000kg | 6000kg | 10000kg |

2、横排联单式称重单格式

称重单

| 序号 | 日期 | 时间 | 车号 | 货号 | 毛重 | 皮重 | 净重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 2009-03-10 | 10:10 | 00001 | 18 | 10000kg | 5000kg | 5000kg |

3、竖排联单式称重单格式

称重单      　       称重单    　         称重单

| 序号 | 0001 |  | 序号 | 0001 |  | 序号 | 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2009-03-10 |  | 日期 | 2009-03-10 |  | 日期 | 2009-03-10 |
| 时间 | 10:10 |  | 时间 | 10:10 |  | 时间 | 10:10 |
| 车号 | 00001 |  | 车号 | 00001 |  | 车号 | 00001 |
| 货号 | 18 |  | 货号 | 18 |  | 货号 | 18 |
| 毛重 | 10000kg |  | 毛重 | 10000kg |  | 毛重 | 10000kg |
| 皮重 | 5000kg |  | 皮重 | 5000kg |  | 皮重 | 5000kg |
| 净重 | 5000kg |  | 净重 | 5000kg |  | 净重 | 5000kg |

4、按车号的净重累计报表格式

2009-03-10   16:16

| 序号 | 车号 | 次数 | 毛重 | 皮重 | 净重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 0001 | 1 | 10000kg | 5000kg | 5000kg |
| 0002 | 0002 | 1 | 12000kg | 5500kg | 6500kg |
| 0003 | 0003 | 1 | 16000kg | 6000kg | 10000kg |

5、按货号的净重累计报表格式

2009-03-10   16:16

| 序号 | 货号 | 次数 | 毛重 | 皮重 | 净重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 18 | 2 | 22000kg | 10500kg | 11500kg |
| 0002 | 19 | 1 | 16000kg | 6000kg | 10000kg |

6、报表格式

2009-03-10   16:16

| 序号 | 日期 | 时间 | 车号 | 货号 | 毛重 | 皮重 | 净重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 2009-03-10 | 10:10 | 00001 | 18 | 10000kg | 5000kg | 5000kg |
| 0002 | 2009-03-10 | 10:16 | 00002 | 18 | 12000kg | 5500kg | 6500kg |
| 0003 | 2009-03-10 | 10:20 | 00003 | 19 | 16000kg | 6000kg | 10000kg |
| 累计： 毛重：38000kg 皮重：16500kg 净重：21500kg |

（二）内置微型打印机的打印格式

1、联单式称重单格式（1～3联可选）

----------------------------

序号          0006

日期     2008-12-20

时间          10:16

车号          12345

货号             01

毛重        20000kg

皮重         5000kg

净重        15000kg

-----------------------------

2、按车号的净重累计报表格式

-----------------------------

2008-12-20     16:16

车号     净重（kg）

00001      19000

00002      36000

-----------------------------

3、按货号的净重累计报表格式

----------------------------

2008-12-20     16:16

货号     净重（kg）

01       19000

02       36000

-----------------------------

4、总净重累计报表格式

----------------------------

2008-12-20     16:16

累计        55000kg