交直流分压器

使用说明书

一、概述

FRC系列分压器分为阻容分压式和电阻分压式高压测量装置。主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量。是代替高压静电电压表的首选。具有操作简便，显示直观，精度高、体积小、重量轻等特点，适应于发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门作为高电压测量之理想装备。

本分压器通过仪表线与高压测量端相连，可实现远距离清晰读数,使用安全、方便。该系列标准分压器输入阻抗高，线性度好，采用特殊的屏蔽技术，减少高压对示值的影响，从而实现高稳定度，高线性度。

采用进口填充材料，使结构更小，重量更轻，可靠性更高，内部局部放电量降到最低。体积小，重量轻，便于携带，为现场工地的检测工作带来极大的便利。

二、技术参数：

电 压 等级： AC/DC:300kV

精       度：  AC:1.5%/DC: 1.0%

接口:BNC接口(示波器接口)

绝 缘 介 质：干式介质材料

环 境 条 件：

温  度：  -25～40℃

湿  度：<85%

分压比：1000:1

重  量:19kg

体  积:260*260*1850毫米

三、使用方法

- 将标准分压器接地端安全接地。

- 将高压线接在均压球上方，用接线螺旋栓将高压线拧紧。

- 将仪表底座上的输入端插入分压器测量端,因为是电阻式分压器，故应将钮子开关切换到“DC” 档,（无交流测量功能，钮子开关切换到“AC”档时无效）

- 所测电压为小于200kV时选择“LOW”档，当超过200kV时请选择“HIGH”档，从而获取更高精度的测试值。

- 打开“Power”开关，选择合适档位，此时分压器上将显示“00.00”或“000.0”,此时即可开始测量。

- 测试完毕后，首先切断高压，等分压器上读数为“00.00” 或“000.0”时，方才进入现场（测量完毕后应先对被试验品放电，待分压器上的电压为零时才能进入现场）。

- 在测量直流时，若有滤波电容，应先对滤波电容充分放电，使分压器指示的读数为“0.000”时，才可以做其他的操作。

- 在使用和保养中，均应注意分压器表面的清洁，防止污秽，

仪器应置于干燥处，妥善保管。

9.与示波器接口兼容,若需要显示电压波形,只需要将分压器直接接示波器即可.

四、注意事项

- 使用中，100KV以下分压器周围2米内不得有杂物，（150KV-200KV分压器为3米，300KV分压器为5-6米）仪表与分压器、人员应按照电力行业标准中数字高压表的操作规程来确定距离，我公司建议至少保持在5-6米的安全操作距离。

坚持轻拿轻放原则，切不可碰撞，挤压等。

2、该分压器应该放在干燥的空气中，使用完毕后应将放回铝合金机箱中，以免受潮。

3、当听到有较明显的放电声音时，说明标准分压器可能受潮了，应该有干燥吹风机至上而下吹1-2分钟。

附:型号规格及主要技术数据一览表

| 型号 规格 | 测量电压范围KV | 分压器阻抗 MΩ | 外形尺寸mm | 重量公斤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分压器 | 箱体 |  |
| FRC-50 | AC-50 DC-50 | 540 | Ф84×500 | 170×170×550 | 7 |
| FRC-100 | AC-100 DC-100 | 1000 | Ф84×650 | 170×170×720 | 9.5 |
| FRC-150 | AC-150 DC-150 | 1800 | Ф84×900 | 220×220×1050 | 13 |
| FRC-200 | AC-200 DC-200 | 2200 | Ф84×1400 | 220×220×1450 | 16 |
| FRC-250 | AC-250 | 3000 | Ф95×1750 | 260×260×1850 | 25 |
| FRC-300 | AC-300 DC-300 | 3000 | Ф84×1750 | 260×260×1850 | FRC-300 |
| FRC-400 |  |  |  |  |  |
| FRC-500 |  |  |  |  |  |
| FRC-800 |  |  |  |  | 28 |

五、仪器成套性

1、高精度数显表                  一台

2、带屏蔽高频电缆测试线          一根

3、接地线                        一根

4、合格证                        一份

5、保修卡                        一份