光照培养箱用途和特点及使用注意事项

一、光照培养箱用途： 光照培养箱是在生化培养箱基础上添加了光照功能，该仪器可以根据不同的时间设定不同的工作温度和不同的光照强度，使植物能在较短的时间内达到实验效果，光照培养箱配有超温和传感器异常保护功能，保障仪器和样品安全；选配全光谱的植物生长灯，有利于植物的生长，提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高。 二、光照培养箱特点： 光照培养箱采用全微电脑全自动控制系统，数码管多状态显示，清晰直观；可编程多段程序控制方式，每天最多可设定99个时间段不同温度、湿度和光照度参数。强制对流风道通风，工作室风速柔和，温度均匀；中空反射钢化镀膜玻璃，隔热性能好，美观大方。全封闭不透光灯罩，选装工作室电源，消毒装置等。 三、光照培养箱技术参数： 1.容积： 150L 250L 300L 2.控温范围：0~60℃ 3.温度波动度：±0.5℃ 4.温度均匀度：±1℃ 5.光照度:0-3500-5000LX 6.定时时长： 1分钟-99天，或常开 光照选择，种子发芽可选3500LX,幼苗生长可选7500LX或以上。可根据用户要求增加光照强度。 四、光照培养箱维护和保养： 1、培养箱外壳应可靠接地。 2、培养箱应放置在干燥、阴凉、通风良好、远离日晒和热源的地方。放置平稳，以免震动产生噪音。 3、为确保冷凝器有效地散热，箱体后侧与墙壁之间距离应大于10cm。箱体侧面应有5cm间隙，箱体顶部至少应有30cm空间。 4、培养箱在维修、搬运、保养时，应避免碰撞，摇晃震动；倾斜度应小于45度。 5、仪器突然停止工作，在确保供电正常的情况下，请检查熔丝管(箱体后侧)是否烧坏。 6、培养箱制冷工作时，不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。 五、光照培养箱使用说明： 1、放入需要培养箱的物品，关好箱门。 2、接通电源，合上电源开关，整机通电，点击面板上的电源键，所有显示屏亮，此时所有参数按上一次参数运行。 3、详细参数设定请参考智能型光照培养箱控制器说明书。 4、如需照明点击照明键，照明灯亮，再次点击，照明灯灭。 5、此种培养箱有断电保护功能及压缩机延时保护功能，一般延时时间为90秒左右。