智能血液溶浆机使用说明书

一:简介:

RJ-8D血液溶浆机是一种温度可控的水浴槽和振荡器相结合的生化仪器、是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。

二:技术参数:

1.温控范围：37℃ 
2.温控精度±0.5℃ 
3.微电脑控制，数码显示温度，时间，振荡频率。 
4.加热功率≤1000W 
5.解冻时间≤8min 
6.最大化浆量≤8-16袋(100-200ml) 
7.有不可移动不锈钢解冻蓝8只 
8.设有自动双臂往返摇摆,振荡频率≤300次/分钟（数字显示）

三:使用方法(智能仪表见附件)

1:首先把需要振荡培养的样品放在解冻篮上,接通电源,合上电源开关,打开定时器至常开或你所需设置的时间,指示灯亮,表明机内电源已经接通.

2:振荡频率有调速旋钮控制,,从左至右由低速向高速调节,根据实验要求选择频率;

3:当你需要进行恒温时,请将选择开关置于设置端,调节温度旋钮至你所需温度,然后将选择开关置于测量端,此时显示为机內实际温度,当所需温度高于常温时,加热指示灯亮,表明加热工作,恒温指示亮表明加热停止,处于恒温状态,此时温度发生波动时,指示自动转换,使工作室内温度保持恒定.

四:注意事项

1:在转速范围中速使用,可延长仪器使用寿命.

2:仪器应放置在较牢固的工作台上,放置平稳,环境应保持清洁整齐,通风干燥.

3:使用仪器前,先将调速旋钮置于最小位置,关振荡开关.

4:装培养试瓶应注意:1)均匀分布;2)密封好试瓶口

5:每次停机前,各开关应置于非工作状态,定时器置零,切断电源.

6:要注意有腐蚀性,挥发性的使用.

7:仪器外壳应妥善接地,以免发生意外.

8:严禁各种液体进入机內,以免损坏主机;

9:长期不使用时,应切断电源,擦干.

10:因有机械部分和皮带的影响,刚开机时转速可能不能达到最高速度,开机预热几分钟后,速度可达到最高,机箱里控制线路板上有微调旋纽,可限制最高和最低速度.

11:因智能表对温度控制的要求,会产生间断加热,这样造成电压的不稳定性,所以在间断加热时速度有所变化,属于正常生活.

五:维护保养

1:正确的使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命.

2:仪器在连续工作期间,每三月应做一次定期检查,检查是否有液体,污物等落入电机和控制元件上,检查保险丝,控制元件和紧固件.

3:振荡器传动部分在出厂前已经填充了适量的润滑脂(1号钙-钠基),仪器连续工作期间,每六个月,应加注一次润滑脂.

4:仪器经长期使用,自然磨损属于正常现象,仪器在使用一年后,若发现有不正常现象,本企业将连续提供优质服务,予以协助处理.

六:附件

1:设定温度:按SET键可查看或设定温度点,按一下SET键数码管字符开始闪烁,表示仪表进入设定状态,按加减键可进行数字设定;

2:內部参数控制设定:按SET键三秒进入內层参数设定,

E:这个参数是加热停止的提前量,主要是防止温度的过冲;

P:为比例值:此对数控制着仪表进入段续加热的时机,诺设定温度为40度,当P=2时候仪表连续加热到40-2=38度,38度后仪表按时间比例方式工作

T:为加热输出循环周期,即继电器工作循环周期,T值小控制效果好,但T值太小会因频繁工作而减少继电器寿命,一般T取20-60为好.

本产品自出厂日起,保修一年,终身维修,请放心使用.

特殊规格要求需签订合同,价格另定

常州爱华仪器制造有限公司

开户行：  中国农业银行金坛城东支行

税  号：  320482 0831 08761

账  号：  62520 104000 8582

电  话：  0519   8286  6689

传  真：  0519   8288  6689