2005/2006数字式交/直流钳型表

目录

1.安全注意事项-----------------------------------------------------------

2.特点-----------------------------------------------------------------------

3.技术规格----------------------------------------------------------------

4.仪器结构----------------------------------------------------------------

5.测量方法----------------------------------------------------------------

5-1．测量准备-----------------------------------------------------------------

5-2．电流测量-----------------------------------------------------------------

5-3．电压测量（仅2006型）---------------------------------------------

5-3-1．直流电压测量--------------------------------------------------------

5-3-2．交流电压测量--------------------------------------------------------

5-4．电阻测量----------------------------------------------------------------

5-5．数据保持----------------------------------------------------------------

1.电池更换方法---------------------------------------------------------

2.附加选件---------------------------------------------------------------

7-1．8021增能器------------------------------------------------------------

7-2．8008钳型电流转换器------------------------------------------------

- 安全注意事项

●该设备的设计、制造和检测均达到IEC-348（电子类测量产品安全要求）二级水平。

●此使用手册告诫使用者有安全注意事项，以确保仪器的安全使用及使用者的安全。因此，请在使用前仔细阅读。

●本仪器上的△标志表明使用者必须严格按照说明进行操作。

●请留意说明书上的“△警告”和“△注意”。“警告”是为了避免发生触电；“注意”标志为了避免发生仪器损坏。

△警告

- 测量时请勿打开仪器

- 如果本仪器显示出下列情况，请不要再试图测量，检查仪器当前状态，或者修理

仪器有明显损坏

测试头受损

仪器不能按原设计方式操作

仪器在非正常条件下长时间贮存过

仪器遭受过严重的撞击和振动

- 在测量电压时请勿打开电池盒护盖（仅2006型）

- 更换电池时请不要测量导线（仅2006型）

- 转换开关是金属材料，其尖端末绝缘，特别注意，仪器在测量状态下裸露的金属部分，以免电击的危险。

- 不要测量交流电压600V以上的电路，本仪器未设计测量600V以上电压。

- 不要在有爆炸性气体环境中使用（出现易燃性气体或烟、蒸气、雾、灰尘情况下）。

- 测量时不要晃动，不要接触裸露金属管线、电源插座、设备等等，一些可能存在电势的物体，保证你自身对地绝缘，使用干布、橡胶鞋、橡胶垫或者确定的绝缘材料。

  - 注意事项

- 当需要长时间不使用本仪器时，请先取出电池再保存。

- 如果仪器本身：测量导线或你的手是湿的，请不要做测量工作。

- 电源开关处于“OFF”关闭状态时，更换电池。

- 不要超过每种输入量所限制的最大值。

- 不要通过COM和Ω接口加载电压。

- 不要在测试导线插入电压或公共接口状况下测量电流（仅2006型）。

- 避免将仪器暴露于强光下，高温下、潮湿环境、结露水环境。

- 任何仪器的校准与修理必须由合格的并受过训练的技术服务人员完成。

- 不要对仪器装入替代部件或进行任何未授权的改动。仪器返回到共立产品中国办事处修理。

10．用潮湿的布和清洁剂擦洗仪器的表壳，不要使用研磨剂或溶解剂。

11．每次使用完毕，请把范围选择开关设置为“OFF”关闭位置。

12．本仪器的使用者必须是专业人员或经过培训的正规人员。并必须严格按照本手册进行操作，在测量时必须注意观察。KYORITSU 厂家将不负责由于错误使用或不按照规则操作造成的任何损失及人身伤害，因此，请仔细阅读和理解本使用手册。

2、特点

● 数字式微型钳表交流电流测量，量程达到200A，并可测量直流电压和电阻值。

● 交流电流2A范围分辨率1mA。

● 交/值流电压2V范围分辨率1mA。

● 2节1.5电池供电。

● 交/直流电压范围，自动调节。

● 电路过载保护在电阻范围内达到交/直流500V电压（仅2006型）。

● 连续测量蜂鸣器（连续发音）（仅2006型）。

● 当读数超出交流电流满量程范围，蜂鸣器鸣响（间歇地），量程转至交/直流电压档测量，量程转换开关同时工作（仅2006型）。

● 在拥挤的转换开关盒和电缆盒中，大尺寸钳夹测量工具难以接近的地方，能够理相工作。

● 简洁、轻便、易于使用。

● 自动化的电气化系统覆盖了电子设备的故障诊断和维护所要求的大范围量程，实验室中所做的测量和直流电路非中断运行检查的要求。

● 交流电流/电压测量，宽频率范围从40至1KHz

● 测试导线安全的香蕉型插头设计，配合输入电路接头凹进处起到保护作用。

● 方便的数据保持功能提供在不清楚地光线下或者难于达到的地方，数据的读取。

● 箱壳采用UL所列阻燃塑料材料质。

3、技术规格（指定为温度23℃±5℃,相对湿度最大75%）

| 功能 | 范围 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 交流电流 | 2A（0-1.999A） 20A (0-19.99A) 200A (0-199.9A) | 读数的±2.0%±5数字(50Hz-1KHz) 读数的±2.0%±5数字(50,60Hz) 读数的±2.0%±10数字(40Hz-1KHz) |
| 交流电压 直流电压 | 2V (0-1.999V) 20V (2-19.99V) 200V (20-199.9V) 500V (200-500V) | 读数的±1.0%±2数字(直流电压) 读数的±1.5%±2数字(50,60Hz) 读数的±1.5%±5数字(40Hz-1KHz) |
| 电阻 | 2KΩ（0-1.999KΩ） | 读数的±1.5%±2数字 |

连续性测试蜂鸣器鸣响不低于350Ω±60Ω（仅2006型）

操作系统

原理：双积分系统

显示：3  1/2 位数字液晶显示屏最大读数1999

范围选择：交流电流手动档，交/直流电压自动档（仅2006型）

低电压指示：显示“B”符号

过量程指示：最高数字位出现数字“1”符号（除了电压范围）

反应时间：大约1秒

采样速率：大约每秒3次

数据保持：全量程

操作温湿度：0℃-50℃，相对湿度最大85%

存贮温湿度：-10℃-50℃，相对湿度最大75%

电流消耗：大约3mA

电池寿命：连续使用大约300小时（锰电池）

过载保护：交流电流200A量程，范围最大500A电流交/直流

电压量程范围最大1000V直流电压（仅2006型）

电阻量程范围最大500V交/直流电压（电子过载保护，仅2006型）

绝缘电阻：在箱壳和传感器钳口金属部分1000V/最小10mΩ（2005型）

在电路导线和箱壳或传感器钳口金属部分最小1000V/10mΩ

频率响应：40Hz-1Kz

耐压：在箱壳或者传感器钳口金属部分一分钟内最大交流电压2200V（2005型）

在电路导线和箱壳或传感器钳口金属部分一分钟内最大交流电压2200V

钳口尺寸：约19mm

体积：184（长）*54（宽）*32（高）mm

重量：约159g（包括电池）2005型，160g 2006型

电源：SUM-3 AA，R6型1.5V电池2节（或等同）

附件：（包括）测试导线，型号7066（仅2006型），2节1.5V电池，便携包，使用手册

（选件）8021增能器扩大量程适配器 8004、8008

4．仪器结构

MODEL-2005（图）                 MODEL-2006（图）

⑴钳型传感器。  通过导体得到需测的电流。

⑵钳口手柄。  用来操作钳型传感器，按下手柄可使钳口张开。

⑶数据保持功能按钮。  按下按钮保持读数同时显示屏上显示“DH”标志，此功能提供在光线昏暗和难达到地方时读取数据，读取数据后重按此按钮释放锁定。

⑷交流电流量程范围选择开关。  手动选择交流电流量程范围。

⑸ LCD显示屏。  3 1/2 位数字式液晶显示屏，最大指示值1999，功能符号，单位和选择每项功能和量程开关时，十进制的点自动显示，低电压警告自动显示“B”标志，过量程警告显示“1”标志（除交/直流电压范围）。“DH”和“AC”     标志分别指示数据保持功能和交流电流或电压测量功能。

⑹安全手套。  防止使用过程中仪器从手中滑落

⑺电源/功能开关。

按此开关，电源开和关（仅2005型）

按此开关，电源开和关，同时也可选择交流电流电压和电阻测量功能（仅2006型）

⑻功能转换开关（仅2006型）  可选择交流电压，直流电压和电阻测量功能（仅2006型）

⑼电压接口。  接连测试导线可测量电压（仅2006型）

⑽Ω接口。  接连测试导线可测量电阻（仅2006型）

⑾ COM接口。  接连一条测试导，测量电压和电阻（在测量时总接导线低电压一方）

5．测量方法

使用仪器前请仔细阅读完全警告条款

5-1．测量准备

    - 当电源开关位于VΩ或者AC.A位置，所有读数显示闪烁一次，然后设置功能选择，显示屏清晰并且无“B”标志出现，表明电池电压合适，如果显示读数出现或者仅仅“B”标志指示，请按照第6部分电池更换指导。

△注意

当电池电压变得不够，“B”标志显示在LCD显示屏下部左手边位置时，请更换电池。

    - 当“DH”标志显示在屏幕上，仪器处在数据锁定模式时，按下数据锁定开关清除屏幕显示。

5-2．电流测量（2/20/200A-3手动量程）

△注意

- 确定测量导线从输入接口拆除（仅2006型）

- 最大测量导体直径为19㎜，不要夹钳大于此直径的导线，当本仪器夹钳住一个大导体，钳形传感器钳口不能充分闭合时，不能进行准确测量。

- 通过钳型传感钳口获得最大的精度，在使用本仪器期间千万小心避免碰撞、颤动或者极端的外力。

⑴设置所有选择转换开关，如图1所示（2005型）；图2所示（2006）

图

⑵按压钳口手柄打开钳型传感器夹钳住一根导线读取显示屏上的读数

△注意

- 千万不要加载超额定输入量，允许最大输入电压是交/直流500V，2006型从交/直流2V向上自动调节量程时蜂鸣器鸣响，但是当输入电压超过500V，没有超范围标志，显示于显示屏或者声音提醒或蜂鸣声。

- 为避免电击危险，在电压测量期间不要打开电池盒盖。

5-3-1．直流电压测量（2/20/200/500V-自动量程）（仅2006型）

⑴设置功能转换开关，如图3所示

图

“V”樯志单独显示于显示屏（DC不指示）

⑵红色测试导线插入仪器的“VOLT”接口；黑色测试导线插入“COM”接口，如图4

⑶测量时使测试导线测针碰触电路，直流电压量显示于显示屏，当获得一个负读数时，如图示5所示红色测试导线连接的地方电路中出现负电压。

图5

5-3-2．交流电压测量（2/20/200/500V-自动量程）（仅2006型）

⑴设置功能转换开关，如图6所示

图6

“AC.V”标志显示于显示屏

⑵在进行直流电压测量时，把测试导线插入仪器输入接口。

⑶在测量时用红色测试笔接触电路，测得的交流电压值显示在屏幕上。

5-4．电阻测量（连续测量）（仅2006型）

⑴设置功能转换开关，如图7所示

图7

“KΩ”标志显示于显示屏

⑵红色测试导线插入仪器的“Ω”接口；黑色测试导线插入“COM”接口，如图8所示

⑶首先，确定显示屏指示过量程时未连接输入量，短接测量导线测针确定显示屏读数（00.0Ω），有时显示0.02Ω数值或大约0.02Ω,这是来源于测量导电阻和仪器未指明的故障情况.

⑷用测量导线测针接触电路显示屏显示所测电阻值,当电阻值大于2KΩ时,过量程指示显示.

△注意

确保待测电路是已排除供电的，在有电压的电路上测量电阻，会受到电击或使仪器受损，输入端开路时，路

端电压大约0.4V，从Ω端可得到一个正输出电压，短路电流大约0.2mA。

5-5．数据保持

当数据保持开关被按下，读数如图9所示将被保持住，在微暗的情况和难以到达地方的数据读取非常有用，当再一次按下此开半，所保持的数据将被释放（“DH”标志消失）

6．电池更换方法

如果低电压标志“B”出现，请更换电池。

△注意

在测量时请不要更换电池

⑴把测试导线从此仪器拆除，并设置功能/量程开关到“OFF”位置。

⑵松开背部外壳电池盒后盖的螺丝钉，然后，滑动并移开电池盒后盖。

注意：为防止丢失螺丝钉，不要从电池盒后盖上完全松掉螺丝钉

⑶更换电池

⑷重新把电池盒后盖推回原位置并上紧螺丝钉。

7．附加选件

7-1．8021增能器（适用于2005型和2006型）

8021增能器允许2005型和2006型用于家庭用电设备所使用的政党双线路导线，和家庭的电源输出插座的交流电流和电压的测量（仅2006型）

⑴如图所示，2006型钳住8021增能器“1X”位置，测量双线路导线电流流量（达到交流10A）

连接交流电源输出插座

图11

在测量时连接设备

⑵准确测量小电流，钳住“5X”或者“10X”位置，读数除以5或10得到真实电流值

⑶测量交流电压时（仅2006型），连接增能器到交流电源插座或者如同设备做交流电流测量时，大致相同的方法，测试导线插入仪器的“VOLT”和“OHM”接口，用测量导线测针接连增能器一边的“VOLT    ”接口，另一条测线测针在另一边接连“VOLTLEAD”接口（如图12）。在无故障或者线路切断状况下交流电压可测至300V。

7-2．8008钳形电流转换器（适用于2005型和2006型）

8008型钳形电流转换器设计测量交流电流达到2000A或者大尺寸导线（达到150*100mm）和导体（直径达到100mm）

⑴如图所示，打开2005型和2006型的传感器钳口并钳往8008，钳形电流转换器的拾取线圈可测量交流电流达到2000A，输入与输出比率是10：1，把2006型的读数乘以10得到真实值（图13）

最大100mm                                                   传感器钳口

被测导体

最

大                                         8008型电流转换器

150                                               拾取线圈

mm                                             2006型钳表

8004型钳型电流转换器可对最大直径达55mm的导体，测量达到1000A的交流电流。

注意：8004型和8008型未设计直流电流测量功能。