IP防护试验指使用说明书

- 试验钢球（试具A  &  12.5 钢球）

- 标准试验指（试具B）

- 试验探针（试具C 、试具D）

深圳市奥德赛创精密仪器有限公司

试验钢球（试具A以及12.5钢球）

一、概述

试验钢球是满足IEC 60529 & GB 4208标准要求，在IP防护测试中用于模拟手臂，主要用于IP防护等级测试的第一位特征数字1、及附加字母A项目的测试。在防止接近危险部件的试验要求中，A型试验探棒需带50±5N推力。12.5需带30±3N推力

二、使用方法

- 如图所示，球体不能触及带电部件或不能接近危险部件。

- 在防止接近危险部件的试验要求中，试验钢球需配合推拉力计使用，钢体需对防护层施加50±5N(30±3N)推力。

三、注意事项：

  - 试验钢球较重，防止滑落伤及人体和试样。

  - 试验钢球球体为钢材磨制，定期保养，注意防锈。

标准试验指（试具B）

一、概述：

标准试验指是满足IEC 61032 & GB 16842标准要求，在IP防护测试中用于模拟手臂，主要用于IP防护等级测试的第一位特征数字2、及附加字母B项目的测试。在防止接近危险部件的试验要求中，B型试验探棒需带10±3 N推力。

二、使用方法

- 如图所示，标准试验指的关节部分不能触及带电部件或不能接近危险部件，并且50mm-20mm的挡板不能进入。

- 防止接近危险部件的试验要求中，B型试验探棒需带10±3 N推力。一般配合推拉力计使用。

- 在防触电测试中，需要接线和配置电源、灯泡装置。

三、注意事项：

  - 试验探棒为精密不锈钢产品，使用中轻拿轻放，注意保养。

推力试验直指

一、概述：

推力试验直指是满足IEC 60335 & GB 4706标准要求，在测试中用于模拟手指，主要用于施加外力的情况下手指防止接近危险部件测试。

50N推力试验直指力学刻度：10、20、30、40、50 N；

75N推力试验直指力学刻度：10、20、30、40、50 N、75N。

二、使用方法

- 如图所示，推力试验直指手指部分不能触及带电部件或不能接近危险部件，并且50mm-20mm的挡板不能进入。

- 防止接近危险部件的试验要求中，推力试验直指需施加推力。

三、注意事项：

  - 推力试验直指为精密不锈钢产品，使用中轻拿轻放，注意保养。

  - 请不要轻易调整推力，如需调整，请使用分辨精度至少为0.05N仪器对推力试验直指进行校准。

试验探针（试具C 、试具D）

AUTO-C/D

一、概述：

C、D试验探棒是满足IEC 60529 & GB 4208标准要求，在IP防护测试中用于模拟工具和金属线，主要用于IP防护等级测试的第一位特征数字3/4、5、6及附加字母C/D项目的测试。

在防止接近危险部件的试验要求中，C型试验探棒需带3±0.3N推力，D型试验探棒需带1±0.1N推力。

二、使用方法

- 如图所示，标准试验指的关节部分不能触及带电部件或不能接近危险部件，并且35mm的圆挡板不能进入。

- 防止接近危险部件的试验要求中，C、D型试验探棒需带3±0.3N N或1±0.1N推力。

注意：不带推力产品请配合推拉力计使用。

三、注意事项：

  - 请不要轻易调整推力，如需调整，请使用分辨精度至少为0.033N仪器对C、D型试验探棒进行校准。

  - 由于试验探棒较为精密机械产品，使用时请轻拿轻放，妥善保管。

  - 试验探棒顶部可能会生锈，注意保养防护。

试验销

一、概述：

试验销是满足IEC61032&GB16842标准要求，在测试中用于模拟螺丝刀及或类似的尖头工具，主要用于检验0类设备和II类设备中带电部件是否被触及。

二、使用方法

- 如图所示：试验销的金属部分不能触及带电部件或不能接近危险部件。

三、注意事项：

  - 试验销为精密不锈钢产品，使用中轻拿轻放，注意保养。

41号探棒

一、概述：

41号探棒是满足IEC61032&GB16842标准要求，在测试中用于模拟人体触及发热部件或灼热部件的试具。

二、使用方法

- 如图所示：41号探棒的金属部分不能触及发热部件或灼热部件。

- 施加一定压力，41号探棒的金属部分不能触及发热部件或灼热部件。

三、注意事项：

  - 41号探棒为精密不锈钢产品，使用中轻拿轻放，注意保养。

试验直指

一、概述：

试验直指是满足IEC61032&GB16842标准要求，在测试中用于模拟手指，主要用于施加外力的情况下手指防止接近危险部件测试。

二、使用方法

- 如图所示，试验直指手指部分不能触及带电部件或不能接近危险部件，并且50mm-20mm的挡板不能进入。

- 防止接近危险部件的试验要求中，推力试验直指需施加推力。

三、注意事项：

  - 试验直指为精密不锈钢产品，使用中轻拿轻放，注意保养。

试验探头(12mm)

一、概述：

试验探头是满足IEC 60065 & IEC 62151等标准要求，在测试中用于模拟手指，主要用于施加外力的情况下手指防止接近危险部件测试。

二、使用方法

- 试验探头12mm金属部分不能触及带电部件或不能接近危险部件，并且50mm-的挡板不能进入。

- 防止接近危险部件的试验要求中，试验探头需施加推力。

三、注意事项：

  - 试验探头为精密不锈钢产品，使用中轻拿轻放，注意保养。

试验探棒(75mm)

一、概述：

75mm试验探头是满足IEC 60335.2.6 & GB4706.22等标准要求，主要用于判断本探头不可触及的表面，以确定该表面要不要做温升试验。

二、使用方法

- 用试验探棒半球去触及温升表面，不能触及的表面不做温升试验。

三、注意事项：

  - 试验探头为精密不锈钢产品，使用中轻拿轻放，注意保养。

  - 本产品较重，使用时防止损坏产品。

试验探针(4mm)

AUTO-TZ

一、概述：

4mm试验探针是满足IEC 60065 &GB8898等标准要求，主要用于测试外壳的开孔应保证使悬挂的外来物在进入通风孔或其他时不会变成危险带电件。

二、使用方法

- 试验探针4mm金属部分插入相关孔不能触及带电部件或不能接近危险部件。

三、注意事项：

  - 试验探头为精密不锈钢产品，使用中轻拿轻放，注意保养。

  - 试验探棒顶部可能会生锈，注意保养防护。

试验指甲

一、概述：

试验指甲是满足IEC 60335.1 & GB4706.1标准要求，主要用于固体绝缘易触及部分防止锋利工具刺穿试验，还用于对防止接触带电部件、防水或防止接触运动部件的不可拆卸零件，应以可靠的方式固定，且应承受住在正常使用扣出现的机械应力。

二、使用方法

- 1对划痕试验的表面压力10N的力，刮蹭表面的材料不能出现分离。

- 2.1用试验指插入任何缝隙或连接处，垂直施加一个10N的侧拉力，但不可扭转和撬动，相关部件不能脱落或者损坏。

- 2.2用试验指插入任何缝隙或连接处，在部件拆卸方向施加一个10N的侧拉力，但不可扭转和撬动，相关部件不能脱落或者损坏。

三、注意事项：

  - 本产品为精密不锈钢仪器工具，使用中轻拿轻放，注意保养。

  - 不要使用扭转力，防止损坏指甲，使用时防止损坏产品。

儿童试验指

一、概述：

儿童试验指是满足IEC 61032 & GB16842等标准要求，主要用于模拟儿童手指接近危险部件测试。其中直径8.6mm模拟大于36个月小于14的岁儿童的手指，直径5.6mm模拟36个月及以下儿童的手指。

二、使用方法

- 试验探头金属部分不能触及带电部件或不能接近危险部件，并且塑料挡板不能进入。

- 根据引用的标准各不相同，详细试验请按相关标准进行。本说明仅以IEC 61032 & GB16842为依据。

三、注意事项：

  - 本产品为精密不锈钢产品，使用中轻拿轻放，注意保养。

20mm试验探针（试具16-1997）

AUTO-XTZ

一、概述：

20mm试验探针是满足IEC 61032 & GB16842-1997标准要求，在防护测试中用于模拟金属线，主要用于检验电子设备端子器件的隐藏式危险部件是否被触及。如单极播头或裸线去连接接地端或天线端子接触件，或与音频，视频或有关信号端子的接触件的防触电测试。

二、使用方法

- 根据标准不同，使用方法略有区别。

- 根据测试条件，探针不能触及带电部件。

- 大多数情况下需要施加一定的力。

三、注意事项：

  - 由于试验探棒较为精密机械产品，使用时请轻拿轻放，妥善保管。

  - 试验探棒顶部可能会生锈，注意保养防护。

UL试验直指

AUTO-160

一、概述：

UL试验直指160（160B）是满足UL507&UL1287标准要求，在防护测试中用于模拟手指和器具，主要用于检验空气加热器风扇叶片部件是否被触及。

二、使用方法

- 根据标准不同，使用方法略有区别。

- 根据测试条件，UL试验直指不能触及危险部件。

- 大多数情况下需要施加一定4.4N（1磅）的力。

三、注意事项：

  - 由于UL试验直指为精密机械产品，使用时请轻拿轻放，妥善保管。

UL试验直指

AUTO-130/140

一、概述：

UL试验直指130（135A）、140（145A）是满足UL507&UL1287等标准要求，在防护测试中用于模拟手指和器具，主要用于检测带电危险部件是否被触及。130（135A）：主要用于无绝缘带电部件的检测；140（145A）：主要用于漆包线（膜衣导体）或类似部件的检测。

二、使用方法

- 根据标准不同，使用方法略有区别。

- 根据测试条件，UL试验直指不能触及危险（带电）部件。

三、注意事项：

  - 由于UL试验直指为精密机械产品，使用时请轻拿轻放，妥善保管。

UL试验弯指

AUTO-ULZ

一、概述：

UL试验弯指满足UL60335、UL476、UL1026、UL5076标准要求，在测试中用于模拟手指，主要用于施加外力的情况下手指防止接近危险部件测试，以保证产品在任何正常使用的过程中对意外触及带电部件有足够的安全防护。

二、使用方法

- UL试验弯指手指部分不能触及带电部件或不能接近危险部件，并且50mm-78mm的挡板不能完全进入。

- 在部分防止接近危险部件的试验中，UL试验弯指需施加推力。

三、注意事项：

  - UL试验弯指因此尺寸特殊要求，未作倒角处理，使用时小心划伤。

  - UL试验弯指为精密不锈钢产品，使用中轻拿轻放，注意保养。

125mm标准试验指

一、概述：

125mm标准试验指是满足IEC 60335-2-14 & GB 4706.30标准要求，防护测试中用于模拟手指，主要用于检验家用和类似用途电器厨房机械产品的机械安全防护功能。根据相关标准特殊要求，本试验指是根据IEC 61032 & GB 16842标准的试具B改进而成，

二、使用方法

- 如图所示，标准试验指的关节部分不能触及机械危险部件，并且125mm的挡板不能进入。

三、注意事项：

  - 试验探棒为精密不锈钢产品，使用中轻拿轻放，注意保养。

插座保护门试验探针

一、概述：

插座保护门试验探针是满足IEC 60884& GB 2099标准要求，主要用于检验带保护门插座的防触电保护和正常操作的功能。根据相关标准要求，插座保护门试验探针一套两支，分别带1N、20N推力。本说明书重点对防触电保护试验作出说明。

二、使用方法

- 先用20N插座保护门试验探针依次三个方向施加在保护门的最不利的位置，同一位置三个方向施加20N的力约5秒钟，探针金属部分不能触及带插座电部件。

注意：操作期间不能旋转探针，当探针从一个方向变动到另一个方向时，不施加力，但不能拔出探针。

- 然后用1N插座保护门试验探针以三个方向施加1N的力。每个方向约5秒钟，探针金属部分不能触及带插座电部件。

注意：本次试验需独立碰触，每一次碰触后都要拔出探针。

三、注意事项：

  - 请不要轻易调整推力，如需调整，请使用分辨精度至少为0.033N仪器对1N探针进行校准。

  - 由于试验探棒较为精密机械产品，使用时请轻拿轻放，妥善保管。

  - 试验探针金属部分（95w18Cr4V-HRC70）会生锈，注意保养防护。