GDNYJ全自动绝缘靴手套耐压试验装置

使

用

说

明

书

宝 应 县 高 电 电 力 设 备 制 造 厂

全自动绝缘靴手套耐压试验装置使用说明

公司简介

本公司创建于一九九四年，是生产各种高压试验变压器及电力测试仪器的专业公司，本公司技术力量雄厚，检测设备齐全，产品不断更新，各项技术指标均符合国家标准。

本公司经营宗旨是：“以产品质量为生命、靠技术创新求发展”竭诚为我国电气化事业的振兴多作贡献。热诚为各界用户服务，欢迎各界朋友对本公司产品提出咨询和对公司的工作提出宝贵意见。

主要特点：

本公司经过技术人员的技术攻关，开发了GDNYJ系列全自动绝缘靴手套耐压试验装置，该装置将变压器和控制部公合为一体，变压器为真空环氧树脂浇铸，控制部分设有过电压保护、过电流保护、零位保护、时间保护、及报警等功能。

工作原理

该系列产品为低压工作电压220V/50Hz的工频电源，根据电磁感应原理，改变输入电压达到试验所需要的最高电压。

使用条件

1．环境温度：-5～40℃

2．相对湿度不超过85%（当空气温度为25℃时）

3．海拔不超过1000m

4．输入电源谐波含量不大于3%

技术能数

1.工作电源：AC220V±10%50Hz

2.输入电压：220V

3.输入电流：15A

4.容    量：3KVA

5.输出电压：0～20KV

6.输出电流：150mA

前面板示意图

- 电源指示灯：合上电源，该指示灯亮；

- 报警器：合上电源，报警器发出声光报警；

- 高压指示灯：该灯亮时，高压开始输出；

- 电流表：该电流表显示低压侧电流；

- 过流继电器：高压击穿，该过流继电器动作；

- 时间继电器：该继电器计时试验时间；

- 电压继电器：继电器动作，即过压保护；

- 电压表：该电压表显示高压电压值；

- 时间继电器开关：打开开关，时间继电器动作；

10．调压器：顺时针旋转调压器即可升压；

11．启动按钮：按下启动按钮，该仪器工作输出；

12．断开按钮：按下断开按钮，该仪器停止工作输出。

后面板示意图

- 高压输出端：该输出端输出电压为0～20KV；

- 电源输入端：该输入端输入电压为220V；

- 接地端：该接地端必须可靠接地。

试验接线图

试验步骤

- 将装置的输入端接上电源220V，高压输出端接到水槽中的被试品中（被试品中和水槽中应该都有盛有水）接地端和水槽都有可靠接地。

- 设置好试验时间及过压保护、过流保护。

- 查看该装置高压端连线应悬空，被试品水槽应接地。

- 接通电源前，该装置的调压器须先调到零位，（如果调压器不在零位不能启动）电源接通后，电源指示灯亮同时报警器发出声光报警，按下启动按钮，高压指示灯亮同时报警器停止报警，表示已通电等待升压。

- 顺时针匀速旋转调压器手柄升压，并密切注意仪表及被试品情况。

- 当到达所需电压时，打开时间继电器开关，时间继电器工作。

- 当时间继电器达到设定时间时，报警器再次报警，提醒耐压时间已到。

- 逆时针旋转调压器手柄降压，然后关掉时间继电器开关并按下断开按钮，切断电源，试验结束。

- 除非试验允许，决不允许全电突然断电。

10．试验中如果升压超过设定电压，电压继电器动作切断高压输出。

11．试验中如果被试品短路或故障击穿，电流继电器动作切断高压输出。

注意事项

- 试验人员应做好责任分工，设定好试验现场的安全距离，仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况，并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。

- 被试品主要部位应清除干净，保持绝对干燥，以免损环被试品和带来试验数值的误差。

- 绝缘靴手套里面装水时，应保持上口干燥，便于试验。

- 绝缘靴手套里面装水时，不宜装的过多，也不要装的太少有三分之二水即可。

5．试验过程中如发现下列不正常情况：⑴电压、电流表指示针摆动很大；⑵被试品发出不正常情况；⑶发现绝缘有烧焦或冒烟现象，应立即降压切断电源，停止试验并查明原因。

装置工作原理图：

RD1-2熔断器    TA 断开按钮     QA 启动按钮     K 行程开关

Jc交流接触器  LJ 电流继电器   HD 高压指示灯  LD 电源指示灯

YS电压继电器  SJ时间继电器    QJ报警器       BY1-2变压器

KG时间继电器开关  TY 调压器   A 电流表   KV 千伏表      SB试验变压器

感谢您选用本公司生产的GDNYJ系列绝缘手套耐压试验装置，您如果在使用时可需改进的地方望来涵告之。以便更好地改进，更好地为您服务，欢迎您光临指导，谢谢！

宝应高电电力设备厂  电话：0514—88779136