手持折射仪　MASTER-M

2. 标度修正

注意

折射仪在使用前必须进行标度修正。此外，使用开始后，当周围温度有所变化时也请对标度进行修正。

①在棱镜上点滴1、2滴蒸馏水或水道水（图-1）。

③确认蒸馏水或水道水是否填满棱镜表面（图-3）。

⑤确认蓝色区域境界线是否与标度0.0%一致（图-5）。

⑥如果不一致时，请一边观察目镜，一边使用配件标度修正螺丝刀左右扭转标度修正螺丝钉。

偏离过大时可以将折射仪翻转一次后再来修正（图-6）。

注 :请勿过度扭转标度修正螺丝钉。扭转过头会引起折射仪的故障。

所有的手持折射仪在发货前均已调整完毕。

8. 温度补偿

使用该折射仪进行测量时，测量值会随样品温度而变。折射仪标度是以在20℃环境中进行测量时所得到的值为标准而刻制的，故而实际测量值需要进行温度补偿。

按照该使用说明书的第2.标度修正和第3.测量方法所述，使用在室内放置一段时间（室温）的水样进行标度修正后，对相同室温的样品进行测量的方法来达到温度补偿的效果。这个方法很方便已很使用，一般来说大家采用这个方式。

另外可以使用《温度补偿表》。使用该表时，请先在20℃的室温下采用20℃的蒸馏水进行标度修正。修正完毕后请不要再松紧标度修正螺丝钉。随后按测量温度根据下一页的《温度补偿表》对测量读取值进行补正。

〔例〕

测量读取值

测量温度

补偿值

正确的测量值

<温度补偿表(糖溶液标准)>

温度

从读取值中减掉

加在读取值上