PC-809   ORP负电位计

大屏幕背光   低压提示   数据保持  防水

技术指标

测量范围:-1999～1999mV

分辨率:1 mV

精度:±5mV

工作电压:4×1.5v(AG-13型纽扣电池)

工作环境: 0～60℃  RH＜95%

校正:一点校正

体积:168×33×20mm

重量:70克

操作步骤

·取下保护套.

·用清水清洗电极(电极盖周围出现白色结晶盐,这是ORP电极的正常现象,只要将电极浸入清水中即可溶解消失).

·轻按面板上的“ON/OFF”开关，打开电源。

· 将ORP计插入被测液体,直到液体浸到略底浸没线。条件允许,可使溶液浸到略高于浸没线的位置。

·轻轻搅动,直到显示值稳定,读取显示值。

·轻按“HOLD”键，则保持当前测量的数值。需重新测量，再按一下“HOLD”键，则解除保持状态。

·使用后, 按“ON/OFF”开关，关掉电源，用清水清洗电极，套上保护套。

仪器在使用4分钟后就自动关闭LCD背光源，再次开机可重新打开LCD背光。

校准

1、将ORP计传感器插入饱和氯化钾溶液中，活化几小时。

2、用清水清洗电极,将ORP计插入256mV标准溶液（含醌氢醌试剂的PH4.01标准缓冲液）中，并轻轻摇动。

3、用小起子调整校正电位器，直到液晶显示值为256mV.

电池安装

若显示屏上出现“-----”字符，则表示电池电压低，则应更换电池。（如图）

·更换电池时,拿下校正孔上的橡胶塞，一边手将仪器背部挂扣上的倒勾撬出卡位，另一边手将挂扣往上推出，即可取下电池仓,注意电池极性。

·更换电池后，将电池仓装入，直到有轻微的“啪”的一声，说明挂扣上的倒勾已卡好，塞上校正孔的橡胶塞。

售后服务.

本仪器从出厂之日起保修1年,担保由于生产和材料造成的缺陷.若在担保期间,仪器需要维修或更换,且造成损坏的原因,不是使用者的粗心大意或使用不当造成的,请将仪器寄给我们的代理商或我公司,我们将予维修.