Hstai

PC-802型 经济型在线溶解氧仪

使

用

说

明

书

使用之前请仔细阅读说明书！

目     录

第一章   概述……………………………………………………………………(1)

第二章   技术指标  ……………………………………………………………(1)

第三章   配套清单………………………………………………………………(1)

第四章   电极的使用……………………………………………………………(2)

4.1  电极工作原理…………………………………………………………(2)

4.2  电极的结构……………………………………………………………(2)

4.3  电极的存放……………………………………………………………(3)

4.4  电极的极化……………………………………………………………(3)

4.5  电极的标定……………………………………………………………(3)

4.6  电极的维护……………………………………………………………(3)

4.7  电极的性能检查………………………………………………………(4)

4.8  电解液、膜体的更换…………………………………………………(4)

- 仪表的安装……………………………………………………………(5)

5.1  二次表的尺寸与安装……………………………………………… (5)

5.2  电极、测量池的安装……………………………………………… (5)

5.3  溶解氧仪接线端子定义…………………………………………… (6)

第六章   仪表的使用  ……………………………………………………… (6)

6.1  显示与功能键……………………………………………………… (6)

6.2  功能菜单一览表…………………………………………………… (7)

6.3  氧电极的标定……………………………………………………… (7)

6.4  标准4～20mA电流输出公式……………………………………… (9)

第七章   高报警滞后撤消 ……………………………………………………(9)

第八章   订货注意事项………………………………………………………(10)

附录  空气中氧分压和氧的溶解度……………………………………………(11)

## 第一章     概 述

PC-802经济型在线溶解氧仪是我公司生产的在线电化学分析仪之一,为高智能化在线连续监测仪。可以配T401极谱式电极，自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量，是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中氧含量测量的专用仪器。T401ppb以响应快、稳定、可靠、使用费用低等特点，适合火力发电厂大量使用。配T401ppm电极测量ppm级，用于环保行业。

## 第二章    技术指标

1、测量范围：0～100.0 ug/L；0～20.00 mg/L（自动切换）；0～60℃；

分辨度：0.1 ug/L；0.01 mg/L； 0.1℃；

2、整机基本误差：ug/L：±1.0%FS；mg/L：±0.5%FS ，温度：±0.5℃；

3、整机示值重复性：±0.5%FS；

4、整机示值稳定性：±1.0%FS；

5、自动温度补偿范围：0～60℃，25℃为基准；

6、响应时间：<60秒（终值的98%，25℃）  37℃：98%终值<20秒；

6、输出电流误差：≤±1.0%FS；

7、隔离输出： 4～20 mA（负载电阻<750Ω ）；

8、RS485通讯接口（选配）；

9、数据连续掉电保存时间：10年；

10、报警继电器：AC220V ，3A ；

11、电源：220V±10%   50±1HZ；可选配DC24V±2.4V（订货指明）；

12、外形尺寸：96（长）×96（宽）×110（深）mm，

开孔尺寸：92×92 mm；

13、重量：二次表：0.8Kg ；

14、工作条件：环境温度：0～60℃   相对湿度：<85%；

15、进出水连接管道：硬管或软管，外径有Ø 8、Ø 10、Ø 12三种规格。

## 配套清单

用户开箱时,请按装箱单核对仪器的数量、规格及附件，若数量不对或型号不符，请与厂家或销售商联系。

1、PC-802二次表   一台    2、氧电极  一只（微量氧T401ppb,其它配T401ppm）

3、使用说明书       一本         4、合格证        一个

5、装箱单           一份

第四章   电极使用

4.1电极工作原理

本表采用极谱式电极，阳电极为Ag/AgCl、阴电极为铂金（Pt）组成，两者之间充满特殊成份的是电解液。由硅橡胶渗透膜包裹于电极四周。测量时，电极间加上675mV的极化电压,氧渗透过隔膜在阴极消耗,同时等量的氧在阳极产生,这个动态过程进行到两边的氧分压相同时达到平衡.此时两电极间的电流与氧分压成正比,二次表检测到此电流,再经过一系列变换,得到氧浓度和氧含量.同时,NTC(负温度系数热敏电阻)检测被测量液的温度,二次表采样后进行温度补偿,将氧浓度或氧含量折算成25℃时的值。

阴极反应：O2+2H2O+4e-→4OH-

阳极反应：4Ag+4Cl-→4AgCl+4e-

4.2电极的结构

下图为氧电极的各组件及相互关系：

★用时要取掉保护套

最内部内含铂丝阴极和热敏电的玻璃棒，它被套在呈管状的银阳极里面，两者组成电极内体。内体又被嵌入不锈钢电极杆中。

因电极几何尺寸合理、膜薄渗透性高、电极腔体内的电解液成分好且用量少等优点，使得电极的响应速度较快。而国内的一些覆膜式氧电极腔体内需要加入20mL左右的电解液，本底氧消耗的时间就相当长，造成较长的时间投不上。

4.3电极的存放

充有电解液并套上保护套时，电极可存放几个月。保护套可以减少电解液的干涸。

若要将电极连续存放超过六个月时，应将膜体中的电解液倒掉，使阴阳电极保持干燥。此时不能将电极接到二次表上通电极化。

4.4电极的极化

首次使用或连续断电5～10分钟以上时，与仪表连接好通电后，所进行的是极化。以使电极里的化学体系达到平衡，降低零氧电流，使电极稳定。开始时，电极的电流较大，按指数规律下降，6个小时后便处于稳定态，在此期间的显示数据将逐渐降低，直到稳定。随后才能进行标定。

极化过程需要6小时，先将电极与二次表正确连接，接通仪表电源即可。如果是关电时间不长，极化时间会短一些，较快地稳定。

4.5电极的标定

每只氧电极都有自己的零点和斜率，而且随着使用，电解液会逐渐消耗，零点和斜率就会发生变化。标定就是为了得到电极的真实零点和斜率。

斜率标定：在空气中标定电极的斜率。

两点标定：在零氧环境中标电极的零点，在空气中标定电极的斜率。

对电厂超低浓度的溶解氧测量，特别是对除氧器出口，含氧量极低，这时零点是影响测量准确度的关键因素，零点的准确标定就特别重要。

若一定要准确地标出零点，零点标定时，我们建议用无水Na2SO3溶解于温度高于35℃的纯水中，形成“无氧水”来标零点。

出厂时，我们已经标定了电极的零点和斜率。实际上，零点很稳定，在实际使用过程中变化很小，即使是更换了电解液或隔膜后，零点的漂移也很小。

4.6电极的维护

在使用中最容易发生的是膜的堵塞，造成测量不稳、不准。由于水质的变化，特别是对电厂，关炉后再开炉，水中夹带作较多的杂质，严重时可用眼看见有污物（烂泥、铁锈、藻类物质等）覆在膜上。对这类污染容易发现，而对另一类离子污染用户就不易发现。因微小的离子附着在膜的表面，影响了膜的透气性，而用肉眼又不易发现。对这类污染，可将电极取下，用3%～5%的稀盐酸浸泡几个小时后再使用。

每次标定前应用肉眼观察隔膜是否有损坏。若隔膜上敷有脏物，应用软纸小心搽去。

隔膜失效后应更换。以下几种现象常常表示隔膜失效：

响应时间变长，反应变慢；二次表读数不稳定，漂移大。

4.7电极的性能检查

为了检测电极性能的好坏，可通过零氧测量，定性地检测电极的好坏。先将电极取出，置于空气中，稳定几十分钟后，记下浓度值。浓度值与附录的温度与浓度对应表相吻合，不对就采用斜率标定。再将电极置于无氧水中，几十分钟后，T401ppb电极在10ug/L以下，T401ppm电极在500ug/L以下。读数超出以上范围，往往是电解液用尽或隔膜损坏，应更换。若更换以后还不好，就应是电极本身的问题了，请与我们联系。

4.8 电解液、膜体的更换

电解液具有pH13.0的强碱性，应避免与皮肤、黏膜和眼睛接触安。如不慎有上述情形发生，应迅速用大量的清水冲洗。建议戴上手套加以保护。

电极出厂时配有膜体和电解液，并已检测过，用户可以直接使用。但如用户存放了几个月才用，就应先更换电解液。

若有隔膜失效的现象（如响应时间变长，在零氧环境中电流偏大或机械损伤等），应更换敏感膜体。

更换电解液和敏感膜体，应遵守以下要点：（见下图）

- 用手持住电极，使其呈垂直态，膜体向下，旋下旧的膜体；

- 象甩体温计一样，甩掉残留的电解液；

- 用清水清洗膜体、阴阳电极和电极内体，并晾干或用软纸搽干，两者均不能带有水滴；

- 目测O型圈是否有损伤，若有，应更换。

- 将新的原配电解液滴入（新的）膜体内腔。不要太满（只要充满电极内体与膜体的对应）空间即可，约占整个敏感膜体的大部分空间。

- 将电极垂直握住，向上慢慢地旋紧膜体，一定要旋两圈后退一圈，确保没有气泡夹杂。多余的电解液会渗出来，将其搽干净。最后膜体应轻松地套上O型圈，如需要使用才能套上或根本就套不上O型圈，是因为膜体没有安装正确，需重新安装。

- 次更换了电解液或膜后，应重新极化和标定。

第五章  仪表的安装

PC-802经济型在线溶解氧仪由二次表、氧电极和连接二次表与电极的电缆线三部分组成。

5.1  二次表的尺寸与安装

仪表可安装在远离现场的监控室，也可与测量池一起安装在现场。所需的连线从二次表后面接线柱引出。

二次表的外形及开孔尺寸见图：

安装时应注意：

1、仪表与测量池的距离越近越好。一般不要超过30米，最好将二次表固定在最佳视平线上，表面要保持清洁、干燥、避免水滴直溅，必须有良好的接地。

2、电极与仪表的连接电缆不要与电源线近距离平行敷设，以免对信号产生不良的影响。

5·2电极、测量池的安装

一、流通式安装：测量池采用流通式结构，适用于软硬管连接的液路。外壳采用不锈钢制作，安装十分方便。进出水管的外径有Φ6、Φ8、Φ10和Φ12四种规格，以满足用户的不同需要。

- 极沉入式安装：电极引线从护套管里穿出，再将电极顶部的螺纹与护套管螺纹用生料带连接即可。确保电极顶部及电缆线不进水。

- 极管道式安装： 将电极前端的螺纹与管道相连接即可。

四、电极发兰式安装：根据客户要求配置发兰盘如：DN80、DN100等。

５·３溶解氧仪接线端子定义

1脚：低报警常开    2脚：低报警触点   3脚：低报警常闭   4脚：高报警常开

5脚：高报警触点    6脚：高报警常闭  7、8脚：AC220V （7脚：DC24V地，8脚：DC24V正）   9脚：4～20 mA电流正   10脚：4～20 mA电流负     11脚：屏蔽

12脚：氧电极正(阳极)  13、14脚：温 补 (不分顺序)   15脚：RS485通讯正

16脚：RS485通讯负    中间接线座：氧电极负（阴极）

第六 章  仪器的使用

6.1 显示与功能键

PC-802经济型在线溶解氧仪采用高亮度的LED显示模块，主显示以红色0.56英寸数码管显示氧浓度值，醒目、可视距离远，副显示以红色0.5英寸的数码管显示温度，以满足用户的不同使用习惯。

图6.1.1   五个功能键说明

图6.1.2   显示栏目说明

6.2  功能菜单一览表

在测量状态时，按“MENU”键将进入菜单功能，在此状态下可修改各参数值。这些参数用了一些形象的代号来表示，在参数设置状态下，副显示为参数代号，主显示为该参数对应的参数值。按▲▼键修改参数值，按“ENT”键存储修改后的值，数值闪烁则表示已完成存储，按“ESC”键则退回到测量状态。

| 参数代号 | SE7 | HH | LL | OH | OL | HEP | PP | I0 | SLP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数值 | 25.0 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | H1 | H2 | H3 | 1013 | 0.000 | 238.0 |
| 说 明 | 手动 温度 | 报警 上限 | 报警 下限 | 输出 上限 | 输出 下限 | 斜率 标定 | 两点 标定 | 一点 标定 | 大气压 | 电极 零点 | 电极 斜率 |

注：大气压一般情况下设置为 1013 mbar。

6.3氧电极的标定

一般说来，每只氧电极都有自己的零点和斜率，而且随着使用，零点和斜率就会发生变化。标定就是为了得到电极的真实零点和斜率。

透气膜式电极的零点很小，在±1ppb之内，故一般不要标零点就可满足使用要求。

若一定要准确地标出零点，零点标定时，我们建议用无水Na2SO3溶解于温度高于35℃的纯水中，形成“无氧水”来标零点。

本表有斜率标定、两点标定和一点标定三种方法，供用户选择。

斜率标定：采用氧饱和空气进行标定，此时电极的零点不变，求得电极的斜率。一般情况下采用此法就可满足要求。

两点标定：在零氧环境中确定电极的零点，在已知氧浓度的空气中确定电极的斜率。

按屏幕提示操作，可很方便地进行标定。标定结束后可进入“参数显示”或：“I0、S查询”子菜单观察I0和S值。

一点标定：当已知被测溶液的氧浓度值时，可输入其浓度值来得其零点，斜率不变。一般情况下，请不要使用这种方法。主要用在电极不能取出，而由通过别的方法知道了氧浓度的场合。

6·3·1斜率标定

采用氧饱和空气进行标定，此时电极的零点不变，求得电极的斜率。一般情况下采用此法就可满足要求（因为氧电极的零点电流基本为零）。操作方法如下：

按“MENU”键，当副显示显 “HEP”，时按▲▼键，使主显示显H1，按“ENT”键，进入标定状态，此时，副显示显温度值如：23.8 ℃；主显示显氧电极电流如：58.16 nA ；把电极放入空气中，待电流稳定（一般要几十分钟），当电流稳定后，按“ENT”完成斜率标定，自动计算出斜率，返回测量状态。

6·3·2两点标定

在零氧环境中标电极的零点，在已知氧浓度的空气中确定电极的斜率。操作方法如下：

按“MENU”键，当副显示显 “HEP”，时按▲▼键，使主显示显H2，按“ENT”键，进入标定状态，此时，副显示显温度值如：23.8 ℃；主显示显氧电极电流如：0.001 nA ；请将电极取出，置于无氧水中，待电流稳定（一般要几十分钟），电流稳定后，按“ENT”；显示“HP”请将电极取出，把电极放入空气中，按“ENT”键，此时，副显示显温度值如：23.8 ℃；主显示显氧电极电流如：60.01 nA ；待电流稳定（一般要几十分钟），电流稳定后，按“ENT”；自动计算出零点和斜率，返回测量状态。

6·3·3一点标定

当已知被测溶液的氧浓度值时，可输入其浓度值来得其零点，斜率不变。一般情况下，请不要使用这种方法。主要用在电极不能取出，而由通过别的方法知道了氧浓度的场合。有时在现场发现点偏差时，以可用这种标定方法。操作方法如下：

按“MENU”键，当副显示显 “HEP”，时按▲▼键，使主显示显H3，按“ENT”键，进入标定状态，此时，副显示显温度值如：23.8 ℃；主显示显氧电极电流如：58.16 nA ；，待电流稳定，当电流稳定后，按“ENT”完成一点标定，自动计算出零点，返回测量状态。

6.3.4电极零点和斜率的恢复

为避免错误标定使零点和斜率偏差较大，可以先恢复成理论值，再来标定。一般是零点偏差较大时使用，如：氧浓度值在ppm级时，一般只用斜率标定即可满足要求，可先把零点恢复成零，再在空气中斜率标定。恢复零点和斜率方法：先按住“ESC”键，再通电，即可使零点和斜率为理论值，但是断电后又变回以前的值，再一次先按住“ESC”键，再通电，即可使零点和斜率为理论值，连续两次这样操作可恢复零点和斜率为出厂的理论值，零点I0等于0.000nA，斜率为238.0。

6.4标准4～20mA电流输出公式

仪器提供4～20mA的电流输出信号，但是与之对应的氧浓度值区间可由用户自行设定，测量的氧浓度值与输出的电流对应关系如下：

I=4mA+{（D-DL）/ （DH-DL）}*16mA

其中： I—输出的电流值              D—当前测得的氧浓度值

DH—用户设定的20mA电流对应氧浓度值，即输出上限（OH）；

DL—用户设定的4mA电流对应的氧浓度值，即输出下限（OL）。

## 第七章  高报警滞后撤消

仪器的上限报警继电器的触点是给用户连接相应的控制电器（如电磁阀等），以组成氧浓度值控制系统时使用。为了防止在报警点附近继电器触点产生抖动现象，二次表里采用滞后撤消的方法。达到报警值时，继电器立即闭合，屏幕上立即出现报警提示，当浓度值回到报警值时，报警不会立即消除，要等到浓度值继续回落到一定值时才消除报警。如报警上限设为9.5ug/L，当浓度值达到9.5时，“HI”指示灯亮，高报警继电器常开触闭合。只有当浓度值下降到9.5-Δ 浓度时，高报警才撤消，一般的Δ 浓度设为0.5ug/L。如报警下限设为2.0ug/L，当浓度值达到2.0时，“LI”指示灯亮，低报警继电器常开触闭合。 “只有当浓度值上升到2. 0+Δ 浓度时，低报警才撤消，一般的Δ 浓度设为0.5ug/L。

报警迟滞量的设置方法如下：在测量状态时，同时按“ESC”和“ENT”键，HE1代表高报警迟滞量,HE2代表低报警迟滞量。按“MENU”键在两者之间转换，按“▲▼” 键，对数值进行加减，按“ENT”键，存储。

## 第八章   订货注意事项

- 指明测量范围便于选配电极，微量氧配T401ppb微量氧电极，其余配T401ppm溶氧电极。

- 二次表的安装方式及电极的安装方式。

3、电极电缆线的长度。不指明T401ppb配5米，T401ppm配10米。

4、流通式安装时，订货时必须注明进出水管的外径（Ø 8、Ø 10、Ø 12三种规格），是使用软管或硬管，如不注明，将配Ø 8的软管接头。如有其它特殊要求，请注明。

## 附录：空气中氧分压和氧的溶解度

大气压：1013mbar

| 温度（℃） | 溶解度（mg/L） | 氧分压（mbar） | 温度（℃） | 溶解度（mg/L） | 氧分压（mbar） | 温度（℃） | 溶解度（mg/L） | 氧分压（mbar） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 14.604 | 210.85 | 20.0 | 9.089 | 207.22 | 40.0 | 6.399 | 196.67 |
| 1.0 | 14.220 | 210.74 | 21.0 | 8.909 | 206.91 | 41.0 | 6.326 | 195.83 |
| 2.0 | 13.801 | 210.64 | 22.0 | 8.738 | 206.59 | 42.0 | 6.232 | 194.95 |
| 3.0 | 13.441 | 210.53 | 23.0 | 8.565 | 206.24 | 43.0 | 6.131 | 194.03 |
| 4.0 | 13.076 | 210.43 | 24.0 | 8.407 | 205.88 | 44.0 | 6.057 | 193.07 |
| 5.0 | 12.756 | 210.30 | 25.0 | 8.254 | 205.48 | 45.0 | 5.969 | 192.06 |
| 6.0 | 12.439 | 210.18 | 26.0 | 8.113 | 205.09 | 46.0 | 5.879 | 190.99 |
| 7.0 | 12.113 | 209.88 | 27.0 | 7.956 | 204.67 | 47.0 | 5.787 | 189.91 |
| 8.0 | 11.831 | 209.88 | 28.0 | 7.826 | 204.21 | 48.0 | 5.703 | 188.75 |
| 9.0 | 11.559 | 209.71 | 29.0 | 7.681 | 203.73 | 49.0 | 5.642 | 187.54 |
| 10.0 | 11.288 | 209.55 | 30.0 | 7.564 | 203.24 | 50.0 | 5.550 | 186.30 |
| 11.0 | 11.036 | 209.38 | 31.0 | 7.432 | 202.72 | 51.0 | 5.446 | 184.98 |
| 12.0 | 10.764 | 209.19 | 32.0 | 7.303 | 202.18 | 52.0 | 5.385 | 183.62 |
| 13.0 | 10.537 | 208.98 | 33.0 | 7.173 | 201.59 | 53.0 | 5.311 | 182.20 |
| 14.0 | 10.305 | 208.77 | 34.0 | 7.060 | 200.98 | 54.0 | 5.237 | 180.71 |
| 15.0 | 10.064 | 208.56 | 35.0 | 6.943 | 200.35 | 55.0 | 5.151 | 179.16 |
| 16.0 | 9.858 | 208.31 | 36.0 | 6.835 | 199.68 | 56.0 | 5.080 | 177.50 |
| 17.0 | 9.637 | 208.06 | 37.0 | 6.719 | 198.97 | 57.0 | 5.003 | 175.88 |
| 18.0 | 9.465 | 207.81 | 38.0 | 6.596 | 198.24 | 58.0 | 4.902 | 174.14 |
| 19.0 | 9.273 | 207.52 | 39.0 | 6.524 | 197.49 | 59.0 | 4.829 | 172.32 |
|  |  |  |  |  |  | 60.0 | 4.740 | 170.41 |

# Text boxes

按“ESC”键退回到测量状态

按“MENU”键进入参数设置或查看状态。反复按可循环显示各参数。

按“ENT”键存储修改的参数值。

数码管显示屏

开孔尺寸：92 * 92mm

# HI

# LI

ATC

仪表外形尺寸：96 * 96 * 110mm ；

25.6

5.18

℃

mg/L

ug/L

副显示。测量状态时显示温度值，参数设置时显示参数代号

主显示显氧浓度值， 在测量状态下按“▲▼”键， 氧浓度值与氧电流值的切换显示。

按▲▼键增大减小数据。