PHS-25高精度酸度计

使用说明

一.仪器简介

PHS-25高精度酸度计设计精良,使用非常简单方便.仪器适用于测量溶液的PH值及温度值,且同时显示PH和温度值.

二.技术参数

范   围：  PH       0.00 ～ 14.00PH

温度     ﹣9.9～99.9℃

16～210℉

分辨率：   PH  	0.01PH

温度     0.1℃   0.1℉(16℉～99℉)  1℉(100℉～210℉)

精   度：  PH      ±0.05PH

温度     ±1 ℃   ±2℉

输入阻抗:  10 12

校    准： 1点或2点校准

电    源： 9V电源适配器

使用环境： 5~50℃  RH≤95%    仪器周围无磁场干扰，无显著震源。

外型尺寸： 208×200×76mm(长×宽×高)

仪器自重：

三、仪器的接口及开关

本仪器具有三个功能接口和两个开关，每个接口都具有唯一的可插性，保障您不会连接错误。

【POWER】电源插口                        【ON/OFF】电源开关

【PH/ORP】PH复合电极或离子电极接口       【TEMP】温度传感器插口

【℃/℉】华氏度、摄氏度选择开关（此测量模式要在仪器通电前既选择完毕）

四、使用操作

·接入PH电极、温度传感器及电源，选择温度模式，按【ON/OFF】开关，打开电源。

·取下PH电极保护帽，将PH电极和温度传感器插入待测溶液中。

·轻轻晃动几下PH电极，不要让电极球泡上有汽泡，否则影响测量精度。待示值稳定，读取PH值和温度值。

·测量完毕，用清水清洗电极，套上保护帽。

五、PH校准

· 将适量的PH6.86和4.01(或9.18)标准缓冲溶液倒入干净烧杯中。

·为了校准精确，对每一种缓冲溶液，用两只烧杯分装，一个烧杯用来漂洗电极，

一个烧杯用来校准。这样，缓冲溶液的污染的程度可以最小。

·接通电源开关，将PH电极和温度电极浸入PH值为6.86的缓冲溶液中，并轻轻晃动几下。

·待示值稳定，用小螺丝批调整面板左边的“STD”电位器，直到显示值与校准缓冲溶液在该测量温度下的PH值相符。

·把电极插入PH4.01(或9.18)标准缓冲溶液中，并轻轻晃动电极。

·待示值稳定，用小螺丝批调整面板右边的“SLOPE”电位器，直到显示值与校准缓冲溶液在该测量温度下的PH值相一致。这样，PH档的校准工作就完毕了。

在下列情况下，仪器须重新校准。

·电极已被更换                   ·校准后使用或放置很长时间

·电极使用特别频繁               ·测量精度要求较高

六、PH电极与仪器的维护

·仪器的电极接口必须保持干燥、清洁。

·每次电极测量完毕后都应清洗干净，再置于氯化钾溶液（3mol/L）中浸泡。

·测量电极不得长期浸泡在蒸馏水、蛋白质溶液或酸性氟化物溶液中。

如果电极被污染，请按以下所述用清洁剂清洗。

污染物                      清洗剂

无机金属化合物              低于1mol/L稀酸

有机油脂类物质              稀洗涤液（弱酸性）

树脂高分子物质              酒精

蛋白质血球沉淀物            酸性酶溶液

颜料类物质                  稀漂白液

七、标准缓冲溶液的PH值与温度对照表

| 温度℃ | PH4。00 | PH6。86 | PH9。18 | 温度℃ | PH4。00 | PH6。86 | PH9。18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4．01 | 6．98 | 9．46 | 45 | 4．04 | 6．83 | 9．04 |
| 5 | 4．00 | 6．95 | 9．39 | 50 | 4．06 | 6．83 | 9．02 |
| 10 | 4．00 | 6．92 | 9．33 | 55 | 4．07 | 6．83 | 8．99 |
| 15 | 4．00 | 6．90 | 9．28 | 60 | 4．09 | 6．84 | 8．97 |
| 20 | 4．00 | 6．88 | 9．23 | 65 | 4．11 | 6．84 | 8．95 |
| 25 | 4．00 | 6．86 | 9．18 | 70 | 4．12 | 6．85 | 8．93 |
| 30 | 4．01 | 6．85 | 9．14 | 80 | 4．16 | 6．86 | 8．89 |
| 35 | 4．02 | 6．84 | 9．10 | 90 | 4．20 | 6．88 | 8．86 |
| 40 | 4．03 | 6．84 | 9．07 | 95 | 4．22 | 6．89 | 8．84 |

八、售后服务

本仪器从出厂之日起保修1年，担保由于生产和材料造成的缺陷。若在担保期间，仪器需要维修或更换，且造成损坏的原因，不是使用者的粗心大意或使用不当造成的，请将仪器寄给我们的代理商或我公司，我们将予维修。