PHS-3C高精度台式酸度计（充电型）

使用说明

一.仪器简介

PHS-3C酸度计设计精良，使用非常方便。能自动地补偿测量中由于温度变化产生的误差。仪器测得的PH.、mV或温度值，可由仪器的液晶显示屏上读出，显示屏并具有背光功能。仪器还内置充电电池，用户可携带到户外进行操作测量。低压指示提醒用户及时充电。

二.技术参数

测量范围：PH   0.00~14.00PH

mV   -1999~1999mV

温度   0℃~100℃

分辨率:    PH     0.01pH

mV     1mV

温度   0.1℃

精度:     PH     ±0.01PH

mV     ±n×0.1%±1字(n为读数值)

温度   ±0.4℃

输入电阻: 1012

PH校准：  1点或2点校准

温度补偿： 0℃-95℃

电    源： 9V电源适配器或内置电池

使用环境： 5~50℃  RH≤95%    仪器周围无磁场干扰，无显著震源。

外型尺寸： 208×200×76mm(长×宽×高)

仪器自重：480g

3、面板

这里，我们介绍一下面板上每一个键的功能。

ON/OFF    仪器的电源开关。

PH        测量PH值按键。

mV       测量mV值按键。

℃        测量温度按键。该显示值也是补偿PH测量的温度值（补偿至25℃）。

LIGHT    显示屏背光键。在使用内置充电电池时，减少使用此功能，会延长充电电池的使用时间。

面板下部有2只电位器用于校准仪器之用。它们的用途在第6部分说明。

4、仪器接口

本仪器具有三个功能接口，每个接口都具有唯一的可插性，保障您不会连接错误。

【POWER】——电源插口        【PH/ORP】——PH复合电极或离子电极接口

【TEMP】——温度传感器插口

5、使用操作

PH测量：·接入PH电极、温度传感器及电源，轻按ON/OFF开关，打开电源。

·取下PH电极保护帽，将PH电极和温度传感器插入待测溶液中。

·轻轻晃动几下PH电极，不要让电极球泡上有汽泡，否则影响测量精度。

·待示值稳定，读取显示值。测量完毕，用清水清洗电极，套上保护帽。

ORP测量：进行ORP测量必须使用ORP电极。将ORP电极接入【PH/ORP】接口，按mV键选择mV测量，将电极插入待测溶液中，轻轻晃动几下，待示值稳定，读取显示值。

温度测量：接入温度传感器，按℃键选择温度测量，将温度传感器插入待测物体中，读取稳定的示值。

6、PH校准

· 将适量的PH6.86和4.01(或9.18)标准缓冲溶液倒入干净烧杯中。

·为了校准精确，对每一种缓冲溶液，用两只烧杯分装，一个烧杯用来漂洗电极，一个烧杯用来校准。这样，缓冲溶液的污染的程度可以最小。

·接通电源开关，按一下PH键，使仪器处于PH测量状态。

·将PH电极和温度电极浸入PH值为6.86的缓冲溶液中，并轻轻晃动几下。

·待示值稳定，用小螺丝批调整面板左下角的“PH6.86/7.00”电位器，直到显示值与校准缓冲溶液的PH值（25℃）相符。

·把电极插入PH4.01(或9.18)标准缓冲溶液中，并轻轻晃动电极。

·待示值稳定，用小螺丝批调整面板右下角的“PH4.01/10.00”电位器，直到显示值与校准缓冲溶液的PH值（25℃）相一致。这样，PH档的校准工作就完毕了。

在下列情况下，仪器须重新校准。

·电极已被更换                   ·校准后使用或放置很长时间

·电极使用特别频繁               ·测量精度要求较高

7、电源适配器及充电

电源适配器既当供电电源，也当充电器。仪器在使用9V电源适配器的同时也对内置电池进行充电。当显示屏左上角上出现“S”字符时，表示电池电压低，应即进行充电。

注意：·充电时间达到14小时以上电池即可充满。

·电源适配器在没接入220V市电时，请勿将电源适配器接入“POWER”接口。

8、PH电极与仪器的维护

·仪器的电极接口必须保持干燥、清洁。

·每次电极测量完毕后都应清洗干净，再置于氯化钾溶液（3mol/L）中浸泡。

·测量电极不得长期浸泡在蒸馏水、蛋白质溶液或酸性氟化物溶液中。

·如果电极被污染，请按以下所述用清洁剂清洗。

污染物                      清洗剂

无机金属化合物              低于1mol/L稀酸

有机油脂类物质              稀洗涤液（弱酸性）

树脂高分子物质              酒精

蛋白质血球沉淀物            酸性酶溶液

颜料类物质                  稀漂白液

9、标准缓冲溶液的PH值与温度对照表

| 温度℃ | PH4。00 | PH6。86 | PH9。18 | 温度℃ | PH4。00 | PH6。86 | PH9。18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4．01 | 6．98 | 9．46 | 45 | 4．04 | 6．83 | 9．04 |
| 5 | 4．00 | 6．95 | 9．39 | 50 | 4．06 | 6．83 | 9．02 |
| 10 | 4．00 | 6．92 | 9．33 | 55 | 4．07 | 6．83 | 8．99 |
| 15 | 4．00 | 6．90 | 9．28 | 60 | 4．09 | 6．84 | 8．97 |
| 20 | 4．00 | 6．88 | 9．23 | 65 | 4．11 | 6．84 | 8．95 |
| 25 | 4．00 | 6．86 | 9．18 | 70 | 4．12 | 6．85 | 8．93 |
| 30 | 4．01 | 6．85 | 9．14 | 80 | 4．16 | 6．86 | 8．89 |
| 35 | 4．02 | 6．84 | 9．10 | 90 | 4．20 | 6．88 | 8．86 |
| 40 | 4．03 | 6．84 | 9．07 | 95 | 4．22 | 6．89 | 8．84 |

10、售后服务

本仪器从出厂之日起保修1年，担保由于生产和材料造成的缺陷。若在担保期间，仪器需要维修或更换，且造成损坏的原因，不是使用者的粗心大意或使用不当造成的，请将仪器寄给我们的代理商或我公司，我们将予维修。