耐氢氟酸PH电极使用说明书

一、产品简介

本公司新型PH电极采用高分子膜作为工作电极，引进国外参比技术，填补国内空白，达到国际领先水平，。该产品广泛运用于环保、化工、医药、卫生、海洋、水质分析等行业。该产品克服传统玻璃PH电极易破碎、易老化、高阻抗、难制备、易被HF腐蚀等缺陷，并能满足许多玻璃电极不能使用的特殊场所。本产品在出厂前经过了严格检测，遵照下列说明操作及保养，定能取得准确的测试结果和延长电极的使用寿命。

二、技术参数

1、PH范围：0-14PH

2、温度范围：-10-80℃

3、零电位：7.00±0.25

4、阻抗：0.1-1.0MΩ

5、理论百分斜率：≥98%

6、响应时间：≤2秒(经搅拌后)

7、误差：≤0.1PH

8、稳定性：≤0.05/24H

9、重复性：≤0.01PH

三、使用维护及注意事项

1、将PH电极连接到仪表输入端，正确连接。参见仪表说明书进行校正调试。

2、单极电极使用时用PH6.86缓冲液浸泡10分钟。实验室电极使用后可长期浸泡在混合溶液中。工业电极使用后再次校准时，应在混合溶液中浸泡4小时以上，使参比电极和工作电极有一个稳定的扩散电位。使用时轻甩电极以确保内充液与工作膜有效接触。

3、电极导线及绝缘部分保持清洁干燥，每次使用后将电极用纯水清洗并放入装有混合溶液护套内或混合溶液中浸泡。

4、电极浸泡混合溶液配制方法：取37.25克氯化钾和1.75克混合磷酸盐粉末配制成250ml混合溶液。

5、强氧化性体系及高亲脂物质含量极大的体系（如高浓度高氯酸钾溶液）长期接触会对电极造成损害，短期接触后对电极性能有不良影响，出现此状况，用混合溶液浸泡至性能恢复。

6、特别注意：定位时，使用PH6.86和PH9.182的缓冲溶液，不可使用PH4.003的邻苯二甲酸氢钾缓冲溶液。若不慎使用，用混合溶液浸泡直至性能恢复。

7、严禁测量能溶解PVC以及ABS的有机溶液（如含苯、四氢呋喃、丙酮体系），该体系对电极造成永久性破坏。

8、本公司产品自出厂之日起保质期为一年。