CLL-906型便携式pH.ORP计说明书

敬告读者：

● 请在使用本仪器前，详细阅读本说明书。

● 玻璃电极的保质期为一年，出厂一年以

后，不管是否使用，其性能都会受到影

响，应及时更换。

● 第一次使用的pH电极或长期停用的pH

电极，在使用前必须在3mol/L氯化钾溶

液中浸泡24h。

目  录

1  概述

2  仪器的主要技术性能

3  仪器结构

4  操作步骤

5  仪器的维护

- 缓冲溶液的配制方法

- 电极使用维护的注意事项

8  污染物质和清洗剂参考表

9  成套性

附录：缓冲溶液的pH值与温度关系对照表

1  概 述

CLL-906型便携式pH.orp计是一台数字显示pH计,ORP计 双排数字显示液晶，可同时显示pH、ORP，温度值。该仪器适用于大专院校、研究院所、环境监测、工矿企业等部门的化验室或野外取样测定水溶液的pH值和电位(mV)值、配上ORP电极可测量溶液ORP（氧化-还原电位）值。配上离子选择性电极，可测出该电极的电极电位值。

2  仪器的主要技术性能

1．仪器级别：0.1级

2．测量范围： pH：(0.00~14.00) pH

mV：（0~±1400）mV(自动极性显示)

3．最小显示单位：0.01 pH，l mV，0.1℃

4．温度补偿范围：（0.0~80.0）℃

5．电子单元基本误差： pH：±0.0５ pH

mV：±1％FS

6．仪器的基本误差：±0.1 pH

7．电子单元输入电流：不大于1×10-11A

8．电子单元输入阻抗：不小于 3×1011Ω

9．温度补偿器误差：±0.0５ pH

10．电子单元重复性误差：pH：0.0５ pH

mV：５mV

11．仪器重复性误差：不大于0.0５ pH

12．电子单元稳定性：±0.05 pH±l 个字／3h

13．外形尺寸 1×b×h， mm：135×75×25

14．重  量：0.3kg

15．正常使用条件

- 环境温度：(5~40)℃；

b) 相对湿度：不大于85％；

c) 供电电源：4节5号电池；

d) 除地球磁场外无其他磁场干扰；

e) 无显著的振动。

3  仪器结构

仪器外型结构

l ──  电源开关

2 ──  模式键

3 ──  上升键

4 ──  下降键

5 ──  确认键

6 ──显示屏

7 ——电极插座

仪器键盘说明：

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| ON\OFF | 电源开关键 |
| 模式 | PH mV 温度设置 标定1 标定2 循环转换 |
| △ | “△”键，此键为数值上升键，按此键“△ ”为调节数值上升。 |
| ▽ | “▽”键，此键为数值下降键，按此键“▽”为调节数值下降。 |
| 确认 | “确认”键，按此键为确认上一步操作。 |

4  操作步骤

开机前的准备

- 将 E-201-C型pH复合电极下端的电极保护套拔下，并且拉下电极上端的橡皮套使其露出上端小孔；

- 用蒸馏水清洗电极。

4.1仪器的标定

仪器使用前首先要标定。一般情况下仪器在连续使用时, 每天要标定一次。

a)  将测量电极插座（7）处拔掉Q9短路插头；

b)  在测量电极插座（7）处插入复合电极；

c)  打开电源开关，仪器进入pH测量状态；

d)  按“模式”键，仪器进入mV测量状态，再按“模式”键，仪器进入温度设置状态，按“△”键或“▽”键，将温度设置到标准缓冲溶液的温度，然后按“确认”键，仪器显示“STD1”“4.00”即进入标定1状态，将电极放入pH=4.00的缓冲溶液中，待读数稳定后按“确认”键，仪器显示“STD2”“9.18”即进入标定2状态 ，将电极用蒸馏水清洗后放入pH=9.18的缓冲溶液中，待读数稳定后按“确认”键，标定完成，仪器显示“MEAS”进入测量状态。

注：仪器在标定状态下，可通过按“△”键选择三种标准缓冲溶液中的任意二种（pH=4.00、pH=6.86 、pH=9.18）作为标定液，一般建议用pH=4.00和pH=9.18。

e） 用蒸馏水及被测溶液清洗电极后即可对被测溶液进行测量。

一般情况下，在24h内仪器不需再标定。

4.2  测量 pH值

经标定过的仪器，即可用来测量被测溶液，根据被测溶液与标定溶液温度是否相同，其测量步骤也有所不同。具体操作步骤如下：

( l )  被测溶液与标定溶液温度相同时，测量步聚如下：

a)  用蒸馏水清洗电极头部，再用被测溶液清洗一次：

b)  把电极浸入被测溶液中，用玻璃棒搅拌溶液，使其均匀，在显示屏上读出溶液的 pH值。

( 2 )  被测溶液和标定溶液温度不同时，测量步骤如下：

a)  用蒸馏水清洗电极头部，再用被测溶液清洗一次；

b)  用温度计测出被测溶液的温度值；

c)  按“模式” 键二次，使仪器进入溶液温度设置状态（此时“℃”温度单位指示），按“△”键或“▽”键调节温度显示数值上升或下降，使温度显示值和被测溶液温度值一致，然后按“确认”键，仪器显示“STD1”此时只须按“模式”键二次，使仪器显示“MEAS”进入测量状态即可。注意不能按“确认”键，否则将被视为在标定。

d)  把电极插入被测溶液内， 用玻璃棒搅拌溶液， 使其均匀后读出该溶液的pH值。

4.3  测量电极电位(mV值)

- 打开电源开关，仪器进入pH测量状态；按“模式”键一次，使仪器进入mV测量即可。

- 用蒸馏水清洗电极头部，再用被测溶液清洗一次；

- 把复合电极的插头插入测量电极插座（7）处；

- 把ORP复合电极插在被测溶液内，将溶液搅拌均匀后，即可在显示屏上读出该离子选择电极的电极电位(mV值)，还可自动显示±极性；

（5）如果被测信号超出仪器的测量(显示)范围，或测量端开路时，显示屏显示1 EEE  mV，作超载报警。

5  仪器维护

仪器经常地正确使用与维护，可保证仪器正常、可靠地使用，特别是pH计这一类的仪器，它具有很高的输入阻抗，而使用环境需经常接触化学药品，所以更需合理维护。

1  仪器的输入端(测量电极插座7)必须保持干燥清洁。仪器不用时，将Q9 短路插头插入插座，防止灰尘及水汽浸入。

2  测量时，电极的引入导线应保持静止，否则会引起测量不稳定。

3  仪器采用了M0S集成电路，因此在检修时应保证电烙铁有良好的接地。

4  用缓冲溶液标定仪器时，要保证缓冲溶液的可靠性，不能配错缓冲溶液，

否则将导致测量结果产生误差。

6  缓冲溶液的配制方法

1． pH4.00溶液：用GR邻苯二甲酸氢钾10.12g，溶解于1000ml的高纯去离子水中。

2． pH6.86溶液：用GR磷酸二氢钾3.387g、GR磷酸氢二钠3.533g，溶解于1000mL的高纯去离子水中。

- pH9.18溶液：用GR硼砂3.80g、溶解于1000mL的高纯去离子水中。

注意：配制2、3溶液所用的水，应预先煮沸（15~30）min，除去溶解的二氧化碳。在冷却过程中应避免与空气接触，以防止二氧化碳的污染。

7  电极使用、维护的注意事项

- 电极在测量前必须用已知 pH值的标准缓冲溶液进行标定。

2． 在每次标定、测量后进行下一次操作前，应该用蒸馏水或去离子水充分清洗电极，再用被测液清洗一次电极。

- 取下电极护套时，应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触，因为任何破损或擦毛都使电极失效。

- 测量结束，及时将电极保护套套上，电极套内

应放少量饱和KCL溶液，以保持电极球泡的湿

润，切忌浸泡在蒸馏水中。

- 复合电极的外参比补充液为3mol／L氯化钾

溶液，补充液可以从电极上端小孔加入，复

合电极不使用时，盖上橡皮塞，防止补充液

干涸 。

- 电极的引出端必须保持清洁干燥，绝对防止

输出两端短路，否则将导致测量失准或失效。

7． 电极应与输入阻抗较高的pH计(≥3×1011Ω)

配套，以使其保持良好的特性。

8． 电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和

酸性氟化物溶液中．

9． 电极避免与有机硅油接触。

10． 电极经长期使用后，如发现斜率略有

降低，则可把电极下端浸泡在4%HF(氢氟酸)

中（3~5）s， 用蒸馏水洗净、然后在0.1 mo l／L盐酸溶液中浸泡，使之复新，最好更换电极。

11．被测溶液中如含有易污染敏感球泡或堵塞液接界的物质而使电极钝化，会出现斜率降低，显示读数不准现象。如发生该现象，则应根据污染物质的性质，用适当溶液清洗，使电极复新。

注1：选用清洗剂时、不能用四氯化碳、三氯乙烯、四氢呋喃等能溶解聚碳

酸树脂的清洗液，因为电极外壳是用聚碳酸树脂制成的，其溶解后极

易污染敏感玻璃球泡，从而使电极失效。也不能用复合电极去测上述

溶液。

注2：pH复合电极的使用，最容易出现的问题是外参比电极的液接界处，液接界处的堵塞是产生误差的主要原因。

8  污染物质和清洗剂参考表

污染物                         清洗剂

无机金属氧化物                低于 lmol/L 稀酸

有机油脂类物质                稀洗涤剂(弱碱性)

树脂高分子物质                酒精、丙酮、乙醚(玻璃球泡清洗)

蛋白质血球沉淀物              5%胃蛋白酶+0.1mol/L HCl溶液

颜料类物质                    稀漂白液、过氧化氢

9  成套性

1． CLL-906型pH计                                   l台

2． E—201—C型塑壳可充式pH复合电极                1支

3．5号电池                                           4节

4．缓冲溶液（4.00、6.86、9.18）                        1套

6．说明书                                            1本

7．合格证                                            1个

附录：缓冲溶液的pH值与温度关系对照表

| 温度℃ | 0.05mol/kg 邻苯二钾酸氢钾 | 0.025mol/kg 混合物磷酸盐 | 0.01mol/kg 硼砂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4.00 | 6.95 | 9.39 |
| 10 | 4.00 | 6.92 | 9.33 |
| 15 | 4.00 | 6.90 | 9.28 |
| 20 | 4.00 | 6.88 | 9.23 |
| 25 | 4.00 | 6.86 | 9.18 |
| 30 | 4.01 | 6.85 | 9.14 |
| 35 | 4.02 | 6.84 | 9.11 |
| 40 | 4.03 | 6.84 | 9.07 |
| 45 | 4.04 | 6.84 | 9.04 |
| 50 | 4.06 | 6.83 | 9.03 |
| 55 | 4.07 | 6.83 | 8.99 |
| 60 | 4.09 | 6.84 | 8.97 |