CM—306高温电导率仪

使用说明书

CM-306高温电导率仪

一、性能特征：

CM-306型高温电导率仪集电导率、流体温度测量于一体，具有电极常数设定，温度系数设定，电导率高限报警, 温度低限报警及4～20mA电流信号输出上限值设定等功能，主要应用于制药、制剂行业对高温蒸馏水的测控。

仪器主要特点:

- 采用智能型微芯片作数据处理，具有电导率及温度显示功能,通过按键可切换成电阻率显示。

- 温度自动补偿，补偿系数可设置,直接显示90℃为基准的电导率值。

- 具有电导率高限、温度低限双报警输出、全量程范围内设定继电器动作。

- 隔离式4～20mA电流信号输出, 20mA输出所表示的上限值可设定 。

二、主要技术指标

测量范围： 0～19.99μS·cm-1   或    0～3.00 MΩ·cm

准确度：2.0%（FS）

稳定性：±1%(FS)/24h

电导池工作压力：0～0.5Mpa

介质温度： 70～100℃

自动温度补偿：以90℃为基准，自动补偿

供电电源：AC 220V±10%   50Hz

功    耗：≤5W

输出电流信号：隔离输出4～20mA（最大负载≤500Ω）

显示方式：31/2位电导率、温度LCD双显示，电导率电阻率可切换显示

触点容量：2A/250V AC（阻性负载时）

环境条件：温度：0～50℃；湿度：≤90%RH

选配电极： 0.1cm-1 不锈钢电极

螺纹尺寸：1"NPT(管螺纹)

线缆结构：RVP+屏蔽

线缆长度：常规5m或另行约定

三、仪表安装尺寸图

1．仪表外形尺寸：96×96×120mm（高×宽×深）

2．表盘开孔尺寸：92×92mm

3．安装方式：嵌入式（见安装图）

四、仪表的接线

仪表接线如下图

图（1）后盖板接线图

1~4脚为空脚（不用）

5．CEL1接电极蓝线   6.CEL2接电极紫线  7.RT1接电极黄线   8.RT2接电极红线  9. 电导率报警继电器常开触点 10. 电导率报警继电器动触点 11. 电导率报警继电器常闭触点  12. 温度报警继电器常开触点  13. 温度报警继电器动触点14.  温度报警继电器常闭触点   17..“+”接4～20mA输出正端  18.“—”端接4～20mA输出负端 21.接大地 22.接220V零线 23.接220V火线

五．测量电极安装

为确保电极测量结果真实，应避免电导池间出现气泡或死水造成数据失准，请严格按下图安装：

图（2）管路安装方式

六．仪表的操作

1．仪表“模式”键具有如下操作：

溶液温度系数设置显示“K%”符号

温度显示区域显示1

电极常数设置显示“C=”符合

温度显示区域显示2

电导率高限报警设置显示“O-H”“μS·cm-1”符号

温度显示区域显示3

温度低限报警设置

温度显示区域显示4

说明：按“模式”键后，进入某一状态后再按“升降”键调节到需要的值然后按“确认”键，进入下一模式设定，直至仪器进入测量状态显示“MEAS”符号。

2．参数的设定：

a）温度系数的设定：按“模式”键，显示 “K%” 符号时， 按“升降”键设定温度系数（一般此系数不须修改，业内公认温度补偿为3%/℃左右，出厂设置在3%/℃）。

b）  电极常数设置：显示 “C=” 符号时根据电极上标明的电极常数乘10后设置，例如：电极常数为0.11则常数设置在1.10；如电极常数为0.098则常数设置在0.98，按“升降”键设置后再按“确认”键。

c)     电导率高限报警设置：显示 “O-H” 符号时根据自己需要的 电导率高限报警值按“升降”键设置后再按“确认”键，仪器出厂设置在5      μS·cm-1。如果设定电阻率需换算成电导率再进行设定。    如要设2 MΩ·cm，则设定0.5μS·cm-1

换算公式： 电导率＝1╱电阻率

d）温度低限报警设置：温度显示区域显示 “4” 符号时根据自己的需要设置温度低限报警值，出厂设置在90℃。

e）电流输出上限设置：温度显示区域显示 “5” 符号时根据自己的需要设置电流输出上限，出厂设置在19.99            μS·cm-1。

3．当被测溶液温度低于60℃时，仪器将显示25℃基准下电导率值及温度值（供用户参考），当水温高于60℃时仪器才显示90℃为基准的电导率值。

4．4～20mA电流输出对应0～“设定上限值”。如上限值设定为10.00μS·cm-1即0.0μS·cm-1对应4mA；10.00μS·cm-1对应20mA。出厂设定为19.99μS·cm-1

5．为了防止继电器在临界点的跳动，电导率高限报警值及温度低限报警值设有20个字的回差，测量数据下降至回差区以下 时再自动复位，继电器动作如下：

动作点

设定值

回差区

测量值

复位值                                 释放点

注：继电器在驱动电感性负载时，请加装中间继电器，以免触点开断时电感反电势击穿电离烧损触点。

6.当用户需要电阻率显示时可通过按“选择”键转换按钮进行切换。

七．维护保养

1．测量电极是精密部件不可分解；不可改变电极形状和尺寸，以免改变电极常数而影响仪表测量的准确性。

2．测量电缆为专用电缆不可更换。

3．仪表应安置于干燥环境或控制箱内，避免因水滴溅射或受潮引起仪表漏电或测量误差。

4．电缆与电极之间的连接插头应保持干燥，避免水滴或蒸汽的侵入。

八．仪器的成套性

1．CM-306高温电导率仪               1台

2．常数为0.1的不锈钢电极            1支

3．1"聚四氟乙烯过度接头                1只

4．电揽线（5米）                             1根

5．机箱固定件                                    1副

6．说明书                                            1份

7．合格证                                           1张

# Text boxes

4-20mA上限值设置

温度显示区域显示5