RM-220电阻率监视仪

使用说明书

一、性能特征：

本仪表是电阻率监视仪，电阻率和温度同时显示，并具有电阻率低限报警功能的在线面板式仪表，广泛应用于制药、电子、化工等行业对高纯水的在线监测。它采用了单片机技术，对纯水的温度系数、电极常数及电阻率低限报警点通过面板后的按键自由设置。是各种中小型纯水设备的理想配套仪表。

二、主要技术指标：

测量范围：0～18.25MΩ·cm

准确度：2.0%(FS)

稳定性：±1%（FS）/24h

配套电极：

电极常数：0.01cm-1   材    质：不锈钢

温补元件：NTC

温度显示范围：0~60℃

介质温度：5～50℃

螺纹尺寸：1/2"管螺纹

介质压力：0～0.5MPa

线缆长度：5m或约定______m

温度补偿：以25℃为基准,自动补偿

显示方式：31/2LCD

输出信号：一组低限报警转换触点（2A/250 V AC）

供电电源：AC 220V±10%     50Hz

电源消耗：5W

环境条件：（1）温度0～50 ℃  （2）湿度≤85%RH

外形尺寸：48×96×100mm（高×宽×深）

开孔尺寸：45×91mm（高×宽）

三．接线位置图：

四．接线说明：

1．电极 蓝线接（1）脚CEL2

2．电极紫线接（2）脚CEL1

3．电极黄线接（3）脚TR2

4．电极红线接（4）脚TR1

5．低限报警定触点接（5）脚

6．低限报警动触点接（6）脚

7.   低限报警动触点常闭点接（7）脚

8．电源地线接（8）脚

9．电源零线接（9）脚

10．电源火线接（10）脚

五、测量电极安装

为保证电极在管路上正确测量出电阻率，应避免电导池间出现气泡或死水而造成数据失准，请严格按下图安装：

图1 管路安装方式

图2   超小型电极有机玻璃封闭式流通槽

注：（1）电极应安装在管路中位置较低、流速稳定且不易产生气泡处。

（2）电导池平装或竖装都应深入到活动水体。

（3）测量信号属微弱电信号，其采集电缆应独立走线，禁止和动力线、控制线连接在同一组电缆接头或端子板中，以免干扰或击穿测量单元。

（4）测量电缆需加长时，请与厂家联系或供货前约定。

（5）在不适宜安装三通流通槽的小型纯水机中，可按图2采用超小型电极有机玻璃封闭式流通槽，（须在订货时申请）。

六、正确设置：

仪表安装完毕后，接通电源，即可进行测量，也可根据自己的要求进行设置，设置方法如下：

1．用小锣丝刀撬开仪表前面板，打开后如下图3

图3

1）上升键  2）模式键  3）确认键  4）下降键

2．参数设置：

按“模式”键仪表显示“K %”符号，表明进行温度系数设置，按“升、降”键设置到需要的温度系数，然后按“确认”键，仪器显示“MEAS”进入测量状态，（出厂时仪器温度系数设置在2%）。

再按“模式”键仪表显示“C=”符号，表明进行电极常数设置，按“升、降”键设置到需要的电极常数，然后按“确认”键，仪器显示“MEAS”进入测量状态，（出厂时仪器电极常数设置在0.01）。

说明：如电极的常数为0.012,则常数设置在1.200；如电极的常数为0.0097,则常数设置在0.970。

再按“模式”键仪表显示“      ” 符号，表明进行低限报警点设置，按“升、降”键设置到需要的报警点，然后按“确认”键，仪器显示“MEAS”进入测量状态（出厂时仪器电极常数设置在5.00MΩ.cm）。

为防止在动作界限临界跳动，设有约20个字的回差，使继电器由于测量低限动作后，测量数据上升至30个字以上再自动复位，继电器动作图如下：

测量值                               释放点

复位值

回差区

设定值

动作点

继电器在驱动电感性负载时，请加装中间继电器，以免触点开断时被电感反电势击穿电离，烧损触点。

七、维护保养：

- 测量电极是精密部件，不可分解，不可改变电极形状和尺寸，且不可用强酸、碱清洗，以免改变电极常数而影响仪表测量的准确性。

- 测量电缆为专用电缆，不可更换。

- 仪表应安置于干燥环境或控制箱内，避免因水滴溅射或受潮引起仪表漏电或测量误差。

八、故障判断及排除：

| 现象 | 可能因素 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1．仪表无显示 | A．电源没接通 B．仪表故障 | A．检查（8）（10）之间有无220V电压 B．请专业人员维修，一年内厂家给予调换。 |
| 2．显示不稳定 | A．电极接线有误 B．管路中有气泡 C．水质不稳定 D．电源有强干扰 | A．检查电缆线有无接错 B．整改管路或另选测量点 C．用稳定水源排除仪表原因 D．视原因对电源采取措施 |
| 3．读数误差大 | A．常数设置有误 B．电极常数发生改变 C．测点流速太急或死水 | A．重新设置常数 B．更换新电极 C．将电极安装于流速较缓处 |
| 4．电极脱水后仪表指示有数值 | A．电极透水或电缆绝缘性能下降 B．电极间有异物 C．接线端子受潮 | A．更换新电极 B．C．查明原因针对处理 |
| 5．报警有讯响继电器不动作 | A．继电器有响动，触点不切换位置 B．继电器无响动 | A．更换继电器（触点烧蚀） B．电路故障，返厂维修 |

九、仪器成套性：

电计        一台             传感器      一支           固定夹    一付

说明书       一册             合格证      一个