PC-8061/PC-8062笔式电导计

PC-8061，PC-8062型电导率计操作简单，使用非常方便。裸露式的温度补偿传感器保证了仪器的示值更加精确。仪器具有数字保持及低压提示功能，4分钟的自动关机功能使的电池更耐用。

一、主要技术指标

·测量范围

PC-8062: 0 ～1999 us/cm

PC-8062: 0 ～19.99 ms/cm

·分辨率: 1 us/cm

·精度：±2%F. S

·工作电压：4 × 1.5V

·自动关机:约4分钟

·工作温度: 0℃～60℃

·校正： 1点校正

·体积：152 ×30×21mm3

·重量：53g

二、操作步骤

·取下保护套,轻按面板上的“ON/OFF”开关，打开电源。

· 将仪器插入被测液体,直到液体浸到略底浸没线，

·轻轻搅动仪器，不要让电极上有气泡，仪器底部距被测液体容器底部最少要1cm以上。

·待到显示值稳定,读取显示值。

·轻按“HOLD”键，则保持当前测量的数值。需重新测量，再按一下“HOLD”键，则解除保持状态。

·使用后, 按“ON/OFF”开关，关掉电源，用清水清洗传感器，套上保护套。

仪器在使用4分钟后就自动关闭电源，按“ON/OFF”开关两次，即可打开电源。

三、校准

1、将电导率计传感器插入酒精中来回晃动，清洗一下。

2、将电导率计插入1413 us/cm(CD988)或12.88ms/cm(CD989)标准溶液中，并轻轻摇动。

3、用小起子调整校正电位器，直到液晶显示值为1413 us/cm或12.88ms/cm 。（本仪器带自动温度补偿，自动将显示值补偿为25℃时的数值）

4、用蒸馏水清洗电极, 校准完毕。

四、注意事项

1）测量时要轻轻摇动仪器，不能让电极上有气泡，否则将影响测量结果。

2）不能随意调校仪器，只有仪器已使用（或放置）很长时间，或者使用特别频繁时，则应重新校准。

3）如遇示值误差大、示值跳动、示值不归零等现象，应将仪器浸没线以下部位插入酒精中快速晃动，以清洗传感器。在低温或潮湿的环境下，示值不归零，在002范围内不会影响测量值。

五、电池安装

若显示屏上出现“-----”字符，则表示电池电压低，则应更换电池。（如图）

·更换电池时,取下校正孔上的橡胶塞，一边手将仪器背部挂扣上的倒勾撬出卡位，另一边手将挂扣往上推出，即可取下电池仓,注意电池极性。

·更换电池后，将电池仓装入，直到有轻微的“啪”的一声，说明挂扣上的倒勾已卡好，塞上校正孔的橡胶塞。

六、售后服务

本仪器从出厂之日起保修1年，担保由于生产和材料造成的缺陷。若在担保期间，仪器需要维修或更换，且造成损坏的原因，不是使用者的粗心大意或使用不当造成的，请将仪器及维修卡寄给我们的代理商或我公司，我们将予维修。