PH变送器使用说明书

本发送器主要应用于化工及水处理等行业对水的PH值的监测。仪表采用二线制电流输出方式。

一、主要技术指标：

- 测量范围：0～14.00pH。

- 输出电流：4～20 mA；负载不大于500Ω。

- 供电电压：24VDC；

- 温度补偿方式：自动补偿；

- 温度补范围：5～55 ℃；

- 测量精度：0.2级；

二、仪表按装孔尺寸：

图1

三、仪表接线：

变送器

图2

- GND----------------接电极外屏蔽线；(编织)

- R---------------------接复合电极参比电极；

- G--------------------接复合电极测量电极；(白色中心线)

- RT1---------------接复合电极温度电极（PT1000）一端。

- RT2----------------接复合电极温度电极（PT1000）另一端。

四、二线制电流输出接线：

图3

五、仪器的标定

仪器在出厂前已标定过，当用户发现测量值与实际溶液pH值不符或误差较大时或电极长期不用后重新使用时须重新标定，标定方法如下：

- 标定前须将电极浸泡在饱和KCL溶液中24小时，然后进行标定。

- 根据所测溶液的PH值范围选定不同的标准缓冲溶液进行标定，酸性溶液选4.00PH的缓冲溶液；碱性溶液选9.18PH的缓冲溶液；中性溶液选6.86PH的缓冲溶液。

- 将PH复合电极用蒸馏水冲洗干净后浸入缓冲溶液中，调节印板上电位器W3使输出电流或PH值显示与所选择的缓冲溶液相一致（6.86pH的缓冲溶液电流输出为11.84mA；9.18pH的缓冲溶液电流输出为14.49mA；4.00pH的缓冲溶液电流输出为8.57mA）标定结束。

六、电极的安装方法

图4

七、注意事项

- 电极须垂直安装；

- 当测量纯水时水的流量应控制在10～20mL/min；

- 当测量污水时须经常清洗电极，以免赃物沾污电极。

八、成套性

1．PH变送器                                      1台

2．PH工业式复合电极（温度电极为PT1000）           1支

3．说明书                                           1本