一、使用前注意事项

- 使用前请详细阅读本说明书，并保存以供参考。

- 错误的接线将导致仪器故障或损坏，请熟读操作说明书后再自行安装。

- 电极的正、负信号线不要短路，否则将严重损坏电极。

- 仪器内部控制继电器的触点容量为3A、250VAC 请注意保护。

- 控制器安装现场必须选择通风良好、避免雨淋及阳光直射。

二、面版指示灯及功能键说明

L            低限控制输出指示

H            高限控制输出指示

M            菜单功能主键

︽           数值增加键

︾           数值减少键

三、 参考电器接线图如下

A/PH

A/R

PH/ORP

P

R

PH/ORP:PH/ORP控制器

R：POWER RELAY中间继电器

P：PUMP加药泵

A/PH：RELAY A CONTACT控制器内部触点

A/R：POWER RELAY A CONTACT中间继电器触点

四、仪表系统介绍

PH/ORP-2002控制器是酸碱度与氧化-还原电位两用仪器，可适用环境较恶劣场所，采用较大型液晶显示。

PH/ORP-2002控制器使用的电极来自美国B.J.C公司，为目前世界电极种类最多、品质最佳的工业电极，可适用于各种场合，如废水槽、发酵罐、BETTER公司生产的控制器高阻抗输入型，可适用任何厂牌工业用电极。

五、使用前安装程序

- 核对配件是否齐全。

- 安装组合电极。

- 安装控制器。

- 连接电极线、信号线

- 连接加药机、电磁阀。

- 确定操作范围接上电源。

- 使用标准液进行校正。

- 设定控制区。

六、规格

| 型 号 | PH/ORP-2002 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0-14pH、-1000-1000mV |
| 精 确 度 | 0.01pH、1mV |
| 操作温度 | 0-60°C |
| 显 示 | 液晶显示屏 |
| 信号输出 | DC4-20mA Max.Load 1K |
| 控制动作 | ON/OFF |
| 接点电流 | 220VAC Max. 3A |
| 设 定 点 | 2 |
| 电 源 | 220VAC 50Hz |
| 开孔尺寸 | 92mm(H)-92mm(W)-110mm(D) |
| 净 重 | 0.2Kg |
| 电极选择 | E-1312-EC1-M10ST 高污染过程及废水 E-1313-EC1-10ST 高污染过程及废水（ORP） S-400-RT300-A10FF 管路式安装 405CDHF 抗HF电极 F635-B120-DH 高温、高压、发酵电极 等等 |

七、安装

- 安装配线图（见仪表背面）：控制器所提供的L与H触点容量为220VAC、3A，如负载超出、需外加中间继电器。

- 主机安装：

在配电箱的面板上预留一个92×92mm的孔，将控制器从面板前放入，在装上下两个固定夹，用锣丝批锁紧即可固定。

92mm×92mm

八、电极线接线注意事项

【1】    【2】【3】    【4】      【5】

【1】电极线之外皮（黑色） 【2】电极线网线（REF）

【3】黑色导电橡胶（黑色） 【4】白色保护管（白色）

【5】中心线（GLASS）

九、如何校正

1、用清水将电极清洗干净并用柔软纸巾拭干

2、将电极浸入到准备好的标准液Ph6.86中，待显示稳定后

3、按住M键3秒钟，进入功能菜单，找到上行显示屏显示CAL，下行显示屏显示“------”的菜单。

4、按一下Λ键，下行显示屏显示P1

5、按一下M键，上行显示屏显示P1，下行显示屏显示6.86(如不是6.86可按Λ、Ⅴ键修改)。

6、按一下M键，上行显示屏显示6.86，下行显示屏显示no

7、按一下Λ键，下行显示屏显示yes

8、按一下M键，上行显示屏和下行显示屏都显示P1

9、几秒钟后，上行显示屏显示CAL，下行显示屏显示“------”P1点校正完毕。

10、重复1-9步骤，只是将标准液换成pH4.00（或pH9.18）,完成P2点的校正

十、如何校正ORP计

ORP电极不似PH电极需用标准液校正，但要用mV标准液来检查ORP电极，最重要的目的是看电极是否失效。

1、用清水将电极清洗干净并用柔软纸巾拭干。

2、将电极浸入到准备好的MV标准液中，待显示稳定。

3、看显示值是否接近MV标准液值，如果误差在正负35mV之内，电极可正常使用，否则就要更换电极。

十一、酸碱度控制器高、低限控制输出值设定

- 按住M键3秒钟，进入功能菜单，找到上行显示屏显示HiAL的菜单直接用Λ或 V 键将下行显示屏的参数修改为高限控制输出值。

- 通过M键在hb菜单下用Λ或 V 键将下行显示屏的参数修改为高限所要控制的区间值

例    如：要求控制加酸，将介质PH值控制在9-10之间

设定方法：HiAL设定为“10”，hb设定为“1”

- 通过M键在LoAL菜单下用Λ或 V 键将下行显示屏的参数修改为低限控制目标值

- 通过M键在Lb菜单下用Λ或 V 键将下行显示屏的参数修改为低限所要控制的区间值

例    如：要求控制加碱，将介质PH值控制在5-7之间

设定方法：LoAL设定为“7”，Lb设定为“2”

十二、氧化-还原电位控制器高、低限控制设定

- 按住M键3秒钟，进入功能菜单，找到上行显示屏显示HiAL的菜单直接用Λ或 V 键将下行显示屏的参数修改为高限控制输出值。

- 通过M键在hb菜单下用Λ或 V 键将下行显示屏的参数修改为高限所要控制的区间值

例    如：要求控制加硫化钠，将介质ORP值控制在70-200之间

设定方法：HiAL设定为“200”，hb设定为“130”

- 通过M键在LoAL菜单下用Λ或 V 键将下行显示屏的参数修改为低限控制目标值

- 通过M键在Lb菜单下用Λ或 V 键将下行显示屏的参数修改为低限所要控制的区间值

例    如：要求控制加漂水，将介质ORP值控制在350-500之间

设定方法：LoAL设定为“500”，Lb设定为“150”

十三、维修及保养

- 电极每两周清洗一次，视水样的情况而定。

- 用标准液对整套仪器作定期校正，每月一次，视水样的情况而定。

- 遇有不正常情况，请按下表进行处理，若仍无法解决，请联系我公司。

十四、常见故障及处理方法

| 现象 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 控制器无显示 | 电源未接通或保险熔断 | 检查供电线路及保险丝 |
| 显示数字但上、下乱跳 | 电极线潮湿 电极陶瓷孔受污染 | 检查电极线 清洗陶瓷孔（0.1N HCL） |
| 标准液pH4.01及 pH6.86调整不到 | 电极外部受污染 电极线潮湿 电极破损或有裂痕 电极陶瓷孔堵塞 | 清洗电极（0.1N HCL） 检查电极线 更换电极 清洗陶瓷孔（0.1N HCL） |
| 数字反应慢 | 电极薄膜或陶瓷孔受污染 | 清洗整支电极 |
| 当实际PH值已改变很大而控制器显示值却改变很小 | 电极陶瓷孔堵塞 电极老化，反应慢 | 清洗电极（0.1N HCL） 用再生液 |
| 控制器显示数字不动 | 电极破裂 | 更换电极 |
| 控制器内继电器不动作或无法加药 | 继电器损坏 控制器设定值错误 药液不够 | 联系供应商更换继电器 更改设定值 补充药液 |