SHBY—40B、60B、90B型
标养箱，养护箱，水泥标准养护箱，混凝土标准养护箱使用说明书

SHBY—40B、60B、90B型标养箱，养护箱，水泥标准养护箱，混凝土标准养护箱产品概述

本养护箱系根据国家GB1345-77《水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法》和国家建材研究及有关部门提供的技术资料开发设计制造的。它适用于大、中型及小型水泥厂。建筑和建工部门做混凝土，水泥凝结试件养护之用。
  本设备在原养护箱基础上，在总体造型内部结构方面进行了一系列改进，箱门封闭采用磁力胶条封闭，内部增设了制冷装置，加湿装置，具有造型美观控温控湿精度高等一系列优点，在使用说明书中增设了电器原理图和用户自己故障排除检修表，作为用户在检修时给厂方提供的记录。以使我厂在生产过程中进一步使产品做到经久耐用达到用户理想的使用目的。
二、SHBY—40B、60B、90B型标养箱，养护箱，水泥标准养护箱，混凝土标准养护箱主要技术指标

| 控制湿度 | RH90％以上 | 控制温度 | 20℃±1℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | ～220V | 总功率 | 1000W |
| 制冷功率 | 125W | 增湿功率 | 55W |
| 增湿量 | 400毫升／小时 | 增湿器容积 | 5.5L |

SHBY—40B、60B、90B型标养箱，养护箱，水泥标准养护箱，混凝土标准养护箱使用说明书工作原理与结构

结构

箱体采用内外两层构造   外箱体采用优质冷轧钢板，箱内采用耐酸碱的高级不锈钢板或塑料板组成，搁板采用不锈钢型材制成，防腐性能极佳，内箱体大部分水用于加热及辅助增湿
，增湿系统以超声波增湿器为主，水加热蒸发为辅助；自动控制系统由智能型控温仪及控湿仪表按标准设定的温湿度对制冷、加热及增湿实行自动切换，箱内温度由仪表数字显示。

SHBY—40B、60B、90B型标养箱，养护箱，水泥标准养护箱，混凝土标准养护箱使用说明书工作原理

温控：当箱内温度低于温控仪设定值时，温控仪输出加热信号指令电热元件开始工作，反之温度高于给定值时，温控仪指令系统工作，当温度达到所需要求时即自动停止加热或制冷工作。
湿控：采用超声波加湿器增湿，能保证箱内温度达到≥90%，由湿控仪自动控制增湿装置，当相对湿度小于90%时，温控仪指令增湿工作，达到回差值后，自动停止工作。

SHBY—40B、60B、90B型标养箱，养护箱，水泥标准养护箱，混凝土标准养护箱使用说明书使用方法

箱体就位静止24小时后，接好地线调节好水平，像水箱加入清洁水，水位超过加热管

打开侧门拿掉增湿器喷嘴，取下透明水箱，逆时针拧下水箱底盖，加满清洁冷水（蒸馏水最佳）拧紧后放回增湿器上，打开电源开关将喷雾旋钮调节到最大位置，本仪器温度、湿度出厂前已调试完毕。

本仪器温度控制只需拨动温度给定开关，即能实现温度控制；湿度控制是应用湿度给定开关，即能实现湿度自动控制。

接通电源让仪器开始工作，待箱内温湿度达到给定值时，再放入试件，加热和制冷严禁同时进行。

注意事项：使用前请您仔细阅读使用说明书

箱体应放置通热干燥平整无腐蚀的环境中使用；

箱体就位后，需放置24小时方能通电开机，必须用稳定电压电源供电，压缩机停止工作后必须间隔30分钟以上，以保证压缩机正常寿命；

开机前必须检查放水阀是否关闭，以防漏水后加热管脱水损坏，日常使用中主要保持水箱内水充足，以防加热管干烧；

加入水箱内的水应低于40℃。

SHBY—40B、60B、90B型标养箱，养护箱，水泥标准养护箱，混凝土标准养护箱使用说明书常见故障及排除方法

仪器不显示或显示不工作

电源未接通，检查保险丝及电源插头；

电源开关损坏，更换新的开关；

仪表输入线脱落、插头未插紧；

接触器烧坏，更换相同型号的新接触器。

不制冷

温控仪表给定值是否正确、温控仪表未输出信号调定给定值，或检查温控仪表保险丝；

温控仪表输出信号接触不工作，更换新的接触器；

制冷剂（氟利昂）泄露；

压缩机不工作，将压缩机直通电源，如仍不工作，即说明加热继电器或压缩机烧坏，必须更换继电器或压缩机。

整机不加热

温控仪表及接触器烧坏，需要更换；

加热管脱水烧坏，更换相同功率的加热管；

SHBY—40B、60B、90B型标养箱，养护箱，水泥标准养护箱，混凝土标准养护箱使用说明书箱内湿度低于给定值不增湿

检查给定值是否正确，然后将温控仪上的开关拨像关位，查看是否喷雾，如不喷雾说明增湿器出现故障；

当数显值低于给定值时，温控仪表灯光是否变红色，如不变应将回差值适当调小；变红而不增湿应检查增湿器；

增湿器如不正常工作，首先要检查换能器上有无污垢、杂质，换能器上必须保持干净；或者水箱内是否断水，增湿器没有水位探针自动保护换能器，断水后会自动停止喷雾；

湿控仪不能输出信号应检查仪表，湿度如显示0%——100%时不属于异常情况，用干布擦去湿度传感器干球上的水，即能正常显示；

磁力胶条不严密：用加湿方法将磁条拉宽（用电风吹）；

箱胆漏水：用环氧树脂粘结或塑料焊接。