无损检测超声波仪器常见故障及排除方法

无损类超声波仪器声波透射法测桩现场接收信号不正常，要从4个方面按照以下步骤逐一排除问题并采取相应的解决方案：

（1）首先检查两个探头的深度是否一致

（1.1） 借助电缆上的刻度标识，是否因放/收线不当导致探头深度错开

解决办法：把发射和接收探头调整到等高

（1．2）是否因电缆拉伸长度不同（如采用了过细或质量不佳的电缆、两根电缆使用的时间相差大、或某个探头卡管，强拉上来后导致一定范围内不规则拉伸），导致探头错开

解决办法：更换电缆拉长了的探头

(2)检查仪器是否有故障

使用短信号线连接仪器和平面探头，并让两探头辐射面相对5~10cm 采样,发射接收信号

(2.1)如果听不到“啪啪”的响声则为仪器的发射电路出了故障

解决办法：主机要返厂检修；

(2.2)如果听到“啪啪”的响声，但接受不到信号，则为仪器的接收电路出了故障

解决办法：主机要返厂检修；

（2.3）如果听到“啪啪”的响声，接受信号正常，则排除仪器出了故障可能 。

（3）无损类超声波仪器检查探头方面是否有故障

连接仪器和径向探头，径向探头相隔 约40cm置于水中采样,发射接收信号

(3.1)如果听不到“啪啪”的响声，可拧开金属插头内检查有无脱焊，若接线良好则为发射探头出了故障

解决办法：要返厂检修或购买新的发射探头

(3.2)如果听到“啪啪”的响声，但接收不到正常信号，则为接收探头出了故障（渗水或内部瓷管开裂）或灵敏度降低

解决办法：要返厂检修或购买带前置放大器的接收探头

（3.3）接受信号正常，则排除仪器和探头出了故障可能 。

（4）检查是否是桩基质量的问题

把发射和接收探头调整到等高，在不同的深度采样,发射接收信号

(4.1) 接收信号 正常，则应该是桩基某一深度质量有问题

解决办法：根据现场情况过几天复测，准确记录；结合其他方法验证

(4.2) 接收信号 不正常，则电缆可能微小有破损，在一定深度的水下渗水或内部瓷管开裂导致灵敏度降低

解决办法：如果电缆有破损则该探头报废。要购买新的探头。

保护好电缆。现场使用前用通孔器检查通孔情况，疏导钢管，防止焊渣划伤电缆，使用时管口加滑轮。

保护好探头，以防碰撞、跌落导致内部瓷管开裂

另外，如果使用了放大器电源适配盒或其他外部放大器，请先检查其供电是否正常

解决办法：更换新9V电池

建议：（1）野外作业带上平面探头和短信号线，以便检查；（2）配备备用换能器；（3）配备备用的9V电池。