PS-1型阳极极化仪操作使用

PS-1型阳极极化仪注意事项：

使用PS-1型阳极极化仪前，请仔细阅读使用说明书

请仔细检查电源电压，是否符合本仪器的工作电压。

电极输入的引线与电极体系可靠连接后，再将“通-断”开关置于“通”的位置，不可先“通”而后连接引线。

全部测试工作中，研究电极，辅助电极，参比电极三者之间不可相碰短路。

“外接给定电位”的输入信号幅值应不大于±2V。

本仪器数字电位表显示的是参比电极相对于研究电极的电位，其符号与电化学中习用的“研究电极相对于参比电极”的电位符号相反。

电流量程的选择，在数字电流表显示不溢出的前提下，尽可能用较小量程满度显示，以提高测量精度。

测量极化电流时，电流量程应从大量程向小量程改变。

实施恒电流极化试验的给定电流时，电流量程应从小量程改变，避免大电流输入电解池和干扰研究电极工作。

如在恒电位工作时需转抽换为恒电流工作，或恒电流工作转换为恒电位工作，均应先将“通-断”开关置于“断”位置后方可转抽换。

本仪器具有自动限流和短路保护功能，但不允许长期处于电流过载状态。

本仪器工作环境应避免强电磁场干扰。

如果仪器无极化电流输出，应检查保险丝是否已熔断。

测试完毕，应将全部键钮弹出，置于零位状态。

PS-1型阳极极化仪的存放环境应保持干燥，清洁，空气中不含有任何腐蚀性物质

公司网址：www.bjzjly17.com