表面振动压实仪使用说明

表面振动压实仪用于测定无粘性自由排水粗粒土和巨粒土（包括堆石料）的最大干密度。表面振动压实仪使用简介

表面振动压实仪试验步骤：

★安装合适的试筒压紧试筒取适量的土样，用规定的工具装入试体，大致刮平试样表面。

★确认三相线电源连接良好，控制器面板上电源指示灯是亮的。

★按动控制器上上升，停止，下降按键，振动电机及配重各部件运动自如。

★当按上升开关，振动器反而下降或按下降开关，振动器反而上升时，应倒电源线。否则上下行程开关都不起作用，容易损坏机器。

★按一下下降按键，大滑套带动震动板和夯板下降，当夯板接触到松散的土样时，大滑套会继续下降，下降到大滑套下端面，距振动板突缘15-25mm时按一下停止按键，大滑套停止下降。

★表面振动压实仪设定控制器上定时器，设定时间为6分钟，按下振动开关，振动开始振动，定时器显示振动时间，到6分钟后动板自动停止。

★按下上升按键，套带动振动板，夯板上升，上升到限位块上端面便速箱下面15-25mm,按一下停止按键，大滑板停止上升。

★按照试验规程加第二次土样，重复以上操作步骤二次，一个试样就算振动击实完毕。

★卸下试验筒，用一平直钢尺，置于试筒直径位置，按规程量测数据再称重。

★数据整理计算。

表面振动压实仪注意事项：

★表面振动压实仪安装时，最好浇注混凝土基座，以求机器工作稳定，在混凝土基座垫8-10mm橡胶板，以减轻振动。

★表面振动压实仪设置了“急停”键，机器在做任何动作时，按下“急停”键，所有的动作全部停止。

★释放“急停”键时，按该键顶部箭头指示方向旋90度角后放手，“急停”键即释放。

★振动击实过程中，若机器悬吊丝杆下降的深度不够，有可能会出现空振，这时仅需按动一下“下降”键，到一定位置后按“停止”键即可。

★振动板上的机罩螺栓上紧时，全部用了止退胶，出现故障拆下时需点一些“914”胶，防止螺栓退出。

★本机设有行程开关，当振动上升或下降到顶点或下止点时，忘记按下“停止”键，机器自动停止。

★表面振动压实仪在正常的操作过程中，大滑套上升距上死点20mm时。