电动击实仪适用于公路、铁路、水利、建筑地基填土工程设计，以标准击实方法在一定的击实功下，测定土的含水量与干密度之关系，以确定该土的最佳含水量与相应的最大干密度。借以了解土的压实性能作为工地土基压实控制的依据。

电动击实仪操作规程

1、电动击实仪试验前，先接通电源，检查击实仪，确定仪器处于正常状态可以使用。

2、根据土样情况选择Φ100或Φ152击实筒和套环，更换相应击实底座（完成以上过程时，如击锤以高出支板，请将支板旋出，以防击锤落下，开机前再将支板旋回）。

3、将击实筒、护筒装好，按照规范要求把制备好的土样分层装入试筒，整平每层表面，并将跟踪板拉下放在被击样上。

4、调整电动击实仪计数器，一般在“非保”状态下工作，可自动计数，自动清零，循环工作，无需再预置。按“点动”（黄色）钮，仪器传动机构做暂时动作，击实锺提起，“点动”开关可做为观察旋转方向和向试筒内加土时使用。

5、按“启动”（绿色）按钮，击至定数后便可自动停机，击实过程中发现异常时可按下停止按钮开关。

6、第一层击实完后，提起跟踪板，将试样层面“拉毛”，然后加第二份土样，重复上述方法进行其余各层的击实。

7、击实完毕后，将仪器复原，并关闭电源。将试筒、护筒、底座、跟踪板、击锤擦净，

8、定期给转动部分加润滑油，随时保持仪器清洁。

电动击实仪常见故障

| 故障现象 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 电动击实仪不启动 | 电磁不够 | 重复试按启动按钮 |
| 齿条上去后下不来 | 击实锤没在筒底 | 倒相线成反转即可下来， 下来后再恢复正转 |
| 齿条不往上走 | 倒转 | 倒相线成正转 |
| 电机转、齿盘不转齿条不往上走 | 螺栓掉或断 | 打开上盖，有一个用弹簧挂 着的M10螺栓拧紧即可 |
| 锤砸边不砸中心 | 齿爪挂不住齿轮 凸轮顶不上轴承 | 打开后盖，调节缩短拉杆， 使凸轮顶上后面轴承 |
| 锤砸中心不砸边 | 滑板两侧挂板太 紧，拉簧太松 | 调挂板使滑板滑动自如，调 紧滑板下面的拉簧 |

电动击实仪维护保养：

1．仪器使用完毕后应清扫干净保持仪器的整洁和周围环境的干净。

2．链条、齿轮，每周进行一次清洗保意养，提升机构与导轨，转动部分，每班加少许20号机油，使之润滑。

3．仪器不使用时，应用防护罩将其罩好

电动击实仪注意事项：

1、在击实试验途中如需停止试验或发生其他不正常情况，按下“停止”按钮。机器停止工作，排除故障后再进行试验。

2、发生机械和电器故障，请不要随拆毁请专业人员进行检查。