恒温恒湿试验箱使用注意事项

1、确认恒温恒湿箱电源线是否依照规格妥善安装及切实接好地线

2、确认干球超温保护开关是否设定于本设备最高温度加10~20℃。此为本设备之安全结构范围。

3、检查湿球超温保护开关是否设定于150℃

注意：只做温度试验时应取下纱布，若纱布于85℃以上高温情况下运转后，下次运转前，应更换纱布，否则可能无法再吸水，换装纱布时，请先洗手(纱布包装时，皆经杀菌处理)

恒温恒湿试验箱使用注意事项

4、确认

--存水量是否够?

--水箱盖子是否盖妥?

--是否清洁?(每月清洗一次，每三个月换新纱布)

5.确认

--湿球专用纱布放置位置正确否?(是否放置于湿度传感器之前端位置?)

--是否已润湿?(供水槽中有水，若水位正常时，而纱布不能润湿。请即更换新纱布，平时约每三个月换新纱布)

--供水槽是否水位正常?

6、确认

--加湿器水位是否正常?(加湿器供水后3至5分钟后，检查水位)

--加湿期用水是否清洁?(加湿器应定期排水，以保持器内清洁)

7、确认恒温恒湿试验箱排水管是否接妥? 恒温恒湿试验箱使用注意事项