电热鼓风干燥箱使用注意事项和故障处理

电热鼓风干燥箱注意事项：

1. 鼓风干燥箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。

2. 干燥箱应放置在具有良好通风条件的室内，在其周围不可放置易燃易爆物品。

3. 干燥箱无防爆装置，不得放入易燃易爆物品干燥。

4. 箱内物品放置切勿过挤，必须留出空间，以利热空气循环。

5. 箱内外应经常保持清洁，长期不用应套好塑料防尘罩，放在干燥的室内。

6. 使用中出现异常现象，请切断电源并及时与我公司取得联系！

电热鼓风干燥箱使用注意事项和故障处理

电热鼓风干燥箱故障如何处理：

 现 象 原 理 处 理

开机无电源 插座无电源 更换插座

插头未插好或断线 插好插头或接好线

保险丝断路 更换保险丝

现 象 原 理 处 理

开机无显示 接线脱落或温度控制器坏 重新接线，更换温度控制器

PV显示屏显示ˉˉˉˉˉˉˉˉ 测量值上溢出 调整温度设定值

PV显示屏显示\_\_\_\_ 测量值下溢出 调整温度设定值

PV显示屏显示□□□□ 温度传感器故障 修复或更换

不升温 设备处于定时结束状态 按一下移位键

设定温度低 调整温度设定值

电加热器坏 更换电加热器

温度控制器坏 更换温度控制器

设定温度与箱内温度

误差大 循环风机不工作 修复或更换

控制参数偏差 修正控制参数

温度传感器故障 修复或更换

循环风机声音异常 循环风机风叶碰擦风道板 修复

循环风机轴承缺油 更换循环风机

温度失控 可控硅坏 更换可控硅

温度传感器固定脱落 固定温度传感器

温度控制器坏 更换温度控制器电热鼓风干燥箱使用注意事项和故障处理