混凝土试验用振动台使用及安装

（一）使用方法

1、将程序控制器面板上的预置拨码开关调节到要求的振动时间（单位：秒）。在振动过程中严禁调节预置拨码开关。

2、将装满混凝土的试模依次放置在电磁铁的相应位置，开启控制面板上的电磁铁开关，试模即牢固固定在振动台上。

3、按下控制器面板上的启动开关，振动台即启动，运转到预定振动时间，自动切换到制动，经7秒钟后自动断电。

4、关闭电磁铁开关，试模与台面电磁铁脱开，然后即可搬取试模。

（二）维护

1、振动成型完毕之后，台面残留的混凝土应擦洗干净。

2、振动电机和悬挂轴承，应定期加注润滑油。

3、使用完毕，应切断电源。

4、电磁铁不能通电时间过长，否则线圈容易烧毁。

混凝土试验用振动台使用及安装

混凝土试验用振动台安装

1、 将振动台安装在混凝土基础上，基础与槽钢底座之间垫大于5mm厚的橡胶带。地脚螺栓尺寸为M16×390mm，4只用户自备，螺栓透出地面60mm，地脚螺栓位置如“图2”。振动台安装后应保持台面水平。

2、将控制器放在距振动相近适当位置，将振动台上多线插头，插入控制器多线插座内。控制器上电源插入3～380V电源插座上。

3、为确保安全，振动台与控制器连接线，最好穿在硬塑料管或钢管内，并埋设牢固可靠，防止电缆损坏。

4、应有良好接地装置。混凝土试验用振动台使用及安装