SM-500试验小磨的操作使用与保养

SM-500试验小磨的操作：

1．  称量待粉磨的熟料、石膏或其它物料。

2．  入磨前物料先进行破碎，使入磨物料粒度小于7mm。

3．  将磨体内的余物料清除干净，然后倒入破碎后的物料。

4．  盖紧磨门，拧好压紧螺帽，注意勿使磨门偏而漏缝，然后盖好罩壳门。

5．  根据粉磨需要，调整好研磨时间，不能在运转时调整。

6．  开机研磨。

7．  若要求粉磨过程中取样检验物料的细度或比表面积时，需停机后2~3min，待粉料沉降后再打开磨门取样，如果磨门未对准罩壳门，则可用点动开关调整。

8．  当磨至规定时间，磨机应自动停车，停车后换上栅孔板，再开动磨机甩料，至甩净为止。

9．  静待约5分钟即可抽出盛料斗，取出磨好的物料。

10． 如磨制有专门要求的物料，应在磨制前用干的矿渣或砂子放入磨筒内研磨5分钟来清洗粘在钢球上的物料。SM-500试验小磨的操作使用与保养

SM-500试验小磨的保养：

1．  经常清理试验小磨机外表面及罩壳内表面余尘。

2．  随时检查各部分紧固件，如有松动，应及时拧紧。

3．  定期检查润滑系统，每三个月换一次减速器润滑油（40号机油），每半年更换一次轴承润滑油脂（钙基或钙钠基润滑脂）。

4．  在运转过程中，应经常注意有无异常的噪音，冲击声，齿轮减速电机、轴承温升是否过高、冒烟、臭味等情况，如有，应立即断电源，查找原因，排除故障之后才能恢复运转。

5．  经常检查各密封垫及磨门盖4上的密封环等，如有损坏，应及时更换。

6．  控制箱应保持干燥，经常检查电源接触情况，接地应可靠。

SM-500试验小磨的操作使用与保养