电热干燥箱保养

1、使用电热干燥箱前必须注意所用电源电压是否相符。使用电热干燥箱时，必须将电源插座接地线按规定进行接地。

2、在通电使用时，切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗，检修时应将电源切断。

3、电热干燥箱电源线不可缠绕在金属物上，不可设置在高温或潮湿的地方，防止橡胶老化以致漏电。

4、放置电热干燥箱内物品切勿过挤，必须留出空气自然对流的空间，使潮湿空气能在风顶上加速逸出。

5、 应定期检查温度调节器之银触点是否发毛或不平，如有，可用细纱布将触头砂平后，再使用，并应经常用清洁布擦净，使之接触良好(注意必须切断电源)。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响灵敏度。

6、在无防爆装置的干燥箱内，请勿放入易燃物品。

7、每次用完电热干燥箱后，须将电热干燥箱电源全部切断，经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识。

电热干燥箱保养

1、易爆易燃易挥发物品切勿放入干燥箱内，以免引起爆炸。

2、样品搁板平均负荷不应超过15kg。

3、样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品，以免影响热量交换。

4、使用前一定要检查镍络丝有无重叠、短路之处。

5、加热指示灯不亮，原因一般有三：①灯泡坏了;②灯泡接触不良;③加热系统出故障。

电热干燥箱的保养与维护：6、打开加热开关，不加热。原因一般有四：①镍铬丝断路;②开关与线路脱焊;③控温旋钮指在零位(旋动控温旋钮至指定温度刻度);④继电器损坏。

7、温度控制失灵，原因一般有三：①感温探头损坏(更换热敏电阻);②继电器损坏;③控温系统其他部件故障(用万用电表测出故障所在，据情修理)。

电热干燥箱保养

1、使用该仪器须有专人负责，设备使用完毕应切断外来电源，免除意外事故发生。

2、工作室内放置试品时，不能太密，以免影响工作室内气流的正常流动，每个物品之间须有10～20mm间隙，而且对称放置，每层搁板上的物品放置要交错，最底层搁板的距离与工作室底部必须有大于100mm的距离。

3、在设备周围应留一定的空间，便于设备散热及操作和维护。

4、防止尖、锐物划伤设备。

5、请勿随意拆装电器元件及设备的另(部)件，以免损坏电气控制线路，造成设备的人为故障而影响其性能。

6、贮存、使用设备时，周围无易燃、易爆及腐蚀性物质。

7、不准将易燃、易爆及挥发物品放入本设备中进行干燥处理。

8、使用设备前请认真阅读本“产品使用说明书”后，再进行各项操作。