恒温恒湿环境试验箱的正确保养

下面我们一起来探讨一下恒温恒湿环境试验箱的使用保养，如有不对的地方请各位专家及领导纠正。

1.恒温恒湿环境试验箱箱体内外部的清洁与保养

(1)恒温恒湿箱在操作前应先将内部杂质清除。恒温恒湿环境试验箱的正确保养

(2)配电室内每年至少清洁一次以上，清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。

(3)箱体外部每年亦须清洗一次以上，清洗时先用肥皂水擦拭即可。

2.恒温恒湿环境试验箱加湿器之检查与保养加湿器内之储水应每月更换一次，确保水质清洁，加湿水盘应每一个月清洗一次，确保水流顺畅。

3.恒温恒湿环境试验箱检查超温保护器恒温恒湿箱运转时，超温保护之设定最高值加20℃~30℃。试验箱内之温度升至超温保护之设定点时，加热器之供电即停止，"OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍运转，若长时间运转及无人看管，运转前请务必确实检查超温保护器，是否设定妥当[湿球超温保护器之设定为120℃]。

4.恒温恒湿箱冷凝器灰尘之清除冷凝器应定期每月保养，利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。

5.恒温恒湿箱湿球测试布之更换当测试布表面不干净或变硬，或于做完温度控制后，继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次，更换时应用清洁布擦拭测温体，更换新测试布时应先清洗干净。

6.恒温恒湿箱湿球水位之检查与调整积水筒水位不可过高，使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常，影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整，可调整积水盒的高低。恒温恒湿环境试验箱的正确保养