JCD全自动建材冻融实验机安装及操作

工作原理：

待检试样放入试样槽中，制冷系统开始制冷，使试样以不超过20℃/h的速率降温。当温度降到设定值XX时开始保温计时，保温期间温度控制在设定值XX±3℃之间。保温XX min，水泵启动，将水箱中7℃以上的水注入试样槽，使试样温度达到5℃以上。水泵停止后并保温XX min，水自动撤出，到此为止是一个循环。水自动撤出后制冷系统又开始启动，开始下一个循环。如此周而复始，XX次循环后，系统停止运行。所标的XX均为系统预设定的参数，操作员在得到授权的情况下可以跟据实际要求调整XX的值。

JCD全自动建材冻融实验机安装和维护

1、用户拆箱后，安装箱单逐一清点。

2、将设备置于坚固、平整地面上，设备附近须有电源及上下水，并通风良好能正常散热。

3、将设备所带主电源线接至用户电源终端（并严格按入安全地线），地线与箱体金属螺丝相连即可。JCD全自动建材冻融实验机安装及操作

4、设备安装完成后调整水平，然后把进水管接入自来水接口，并打开阀门系统会自动进水。

5、如长时间不用设备请关闭水阀，并断开水管打开排水阀把设备内存留的水排干，同时打开试件箱门清理干净，待残留的水分蒸发干后再关上箱门。

JCD全自动建材冻融实验机试验操作顺序

1、打开水箱进水阀，确保正常水压，然后打开试件箱放入待检测的试件，关上箱体门。

2、打开面板上的电源开关，此时微电脑控制器已上电，然后操作微电脑按键，开始新试验，第一次起动后系统将自检，当水位及制冷系统正常后系统将自动按程序设定开始起动并自动运行，如水箱缺水将自动补水并会出现报警提示。

3、当完成设定的循环次数后系统自动进入待机状态，并提示试验已完成。

JCD全自动建材冻融实验机安装及操作