混凝土收缩膨胀仪的校验及操作规程

校验：

1、将混凝土收缩膨胀仪的校验放在平整的工作台面上，再将标准杆放入膨胀仪支架V型槽和上下测头内，标定基准长度方法如下：按动“mm”键，使显示窗示符显示mm，用手指压紧标准杆，使标准杆与上下测头和支架V型槽接触，这时千分表显示窗出现一组数据，然后按“0”键，显示窗数字全为零，轻提千分表测量杆，取出标准杆，标定完成。注意每次标定时，标准杆与膨胀仪的相对位置必须固定，每次测量前应重新标定。

2、测量前，将待测体与测量仪测头擦净，将待测体做好标记，轻轻把试体放入膨胀仪上下测头与支架V型槽　内，将有标记的一面向上，面向测量者，其方向和位置要固定一致，不得随意变动，用手压紧试体，使上下测头与试体测头正确接触，这时千分表显示窗出现一组数字，即为测量数值。注意，每个试件长度，应重复测量3次，取其稳定值。

混凝土收缩膨胀仪的校验及操作规程

混凝土收缩膨胀仪的校验及操作规程

1、混凝土收缩膨胀仪的校验测定试件变形量前，必须先在标准棒上校准测量框架，使百分表对准零位(或记下表盘的刻度值)。

2、将制作好的试件两端擦拭干净，然后放置在工作台上，将校准过的测量框架套在试件上，并且左右移动测量框架，使

试件的顶头与测量框架的测量头准确接触，此时即可在百分表上进行读数，记下表盘上的刻度值。

3、如果实验不是连续进行的或实验历时较久后，在测试前须先在标准棒上校准测量框架

计算：

收缩率=(L1-L2)/L*1000毫米/米

式中：L1―――试件养护7天时的基准长度，单位毫米。

L2―――试件在各龄期的长度。

L―――有效长度。

根据不同要求，收缩率可用百分率或微米/米表示之。如果试件收缩，则在计算结果前加上“－”号，如果膨胀则加上“+”号。

试验结果应选取三个试件中最接近的两个为准，计算平均值应准确到0.01毫米/米