101系列电热鼓风干燥箱使用注意事项

使用说明：

1. 电源引出线黑色线为接地或接零保护。

2. 打开“电源”、“加热”将数字显示温度控制仪设定于所用温度后，即可自动控制温度。使用中必须经常监视以防失控超温。

3.“加热1”、“加热2”为两组炉丝，视所需温度实际情况选用一组或两组。

101系列电热鼓风干燥箱使用注意事项：

1)电热鼓风干燥箱用于试样的烘熔、干燥或其他加热用。最高工作温度为300℃。电热鼓风干燥箱在环境温度不大于40℃，空气相对湿度不大于85%条件下工作。101系列电热鼓风干燥箱使用注意事项

(2)用专用的插头插座，并用比电源线粗一倍之导线接地。使用前检查电气绝缘性能，并注意有否断路、短路及漏电现象。

(3)电热鼓风干燥箱上放入温度计，打开电源调节温控旋钮到设定温度，至交流接触开关刚好断开时检查温度计的读数与设定值是否相符，如果有出入则进行微调，直至恒温温度符合设置温度。

(4)打开电热鼓风干燥箱顶部或底部排气孔排除箱内湿气。

(5)试品钢板最大平均负荷为15Kg,，放置切勿过重、过密，一定要留有空隙，工作室底板上不能放置试品。

(6)电热鼓风干燥箱内严禁放入易燃、易挥发物品，以防爆炸。

(7)通上电源，绿色指示灯亮，开启鼓风开关，鼓风电机运转，开启加热电源，干燥箱即进入工作状态。

(8)工作时，电热鼓风干燥箱的箱门不宜经常打开，以免影响恒温场。

(9)电热鼓风干燥箱无超温保护装置，故工作时应有专人监测箱内温度，一旦温度失控，应及时断电检查，以免发生事故。

101系列电热鼓风干燥箱使用注意事项