JJ-5型行星式胶砂搅拌机使用方法：

1、试机前的准备工作

 a、把锅从锅座上取下。

 b、将主机立柱上的功能切换开关拨至“手动“位置。

2、试机和调整

 a、接通电源，按下手动开关的慢档，检查搅拌叶的旋转方向。

b、若搅拌叶公转方向与标志相同则方向正确，反之应将电源的两根火线位置对调。

c、叶片转动方向正确后停机，将锅放在锅座上按顺时针方向转动扣紧，用手柄提升至工作位置，用测量规检测叶片与锅壁的之间的最小间隙是否在3mm±1mm范围内。

d、叶片与锅壁的间隙用2mm的测量规检测时能顺利插进叶片与锅壁的间隙，用4mm的测量规检测时不能插进叶片与锅壁的间隙为合格。

e、当叶片锅壁的间隙超差时，可调节叶片的上下位置来达到规定范围。

JJ-5型行星式胶砂搅拌机使用方法

3．控制器的验收

 a、将主机力主立柱上的功能切换开关拨至手动“位置”。

 b、按下控制箱的启动开关，控制器显示屏显示程序中各段的时间秒数，指示灯指示工作的功能。在程序中停止90s阶段的第85s时，蜂鸣器示警5s。

 c、若控制器存在故障，请先检查主机与它的连接电源是否到位，若问题仍不能排除，请与厂家及时联系解决。

4.JJ-5型行星式胶砂搅拌机电器操作方法

 电器部分可分别用“自动”和“手动”功能操作，用户可根据自己的要求选择。

自动功能的操作

a、将立柱上的功能切换开关拨至自动位置，按下控制器上的启动开关，整个运行程序将进行自动控制运行。

b、全过程运行完毕后自动停止，在运行过程中如需中途停机，可按下停止钮，然后可重新启动。

c、按下启动钮后，显示屏即开始显示时间，慢速、加砂、快速、停止、快速运行指示灯按时闪亮。

d、自动控制时，必须把手动功能的开关全部拨到停的位置。

JJ-5型行星式胶砂搅拌机使用方法

JJ-5型行星式胶砂搅拌机手动功能的操作

a、将立柱上的功能切换开拨至“手动”位置。

b、根据控制程序要求先后按下所需的功能按钮，时间由操作者用秒表控制。