数显推拉力计常见故障及解决方法

推拉力计等仪表在使用过程，正确的使用方法和出现故障时的正确维修方法，对仪表的使用寿命有着很大的决定作用；平时的保养和维护也是非常重要的。下面我们就来谈一下数显推拉力计在使用过程容易的出现故障及解决办法：

1.按数显推拉力计“开机”键没有显示，就表示电池没有电,需重新充电（充电器上指示灯会亮） 即可。

数显推拉力计常见故障及解决方法

2.遇到开机后自动关机，或是在使用过程中自动关机（非设定自动关机时间而关机）及无法充电（充电器上指示灯不亮）时,更换充电器，规格为（AC220V-DC9.4V）。

3.开机鸣叫或显示较大数值时，先确定在没有外力的前提下，长按“设置”键4秒钟以上，可恢复至出厂设置状态，若还是无法恢复数显推拉力计正常，需送回厂家返修。

4.推拉力计参数设置混乱或设置失误时，长按“设置”键4秒钟以上，听到“嘀”声后自动关机，重新开机使用即可。

5.测试值不准确及测试值误差过大时，要送计量部门校正或是返厂校正。

6.数显推拉力计意外死机按任何键无反应时，应将数据接口的6脚和9脚用导线短暂短接后，再重新开机或按仪器侧面的“复位”开关，关机后重新开机即可。数显推拉力计常见故障及解决方法