前言

完整的仪器知识是顺利使用该仪器的根本前提，同时也是使仪器设备达到最佳状态和效果的坚实基础。掌握了该仪器的工作原理和功能、控制原理的意义，可以最大限度地发挥仪器设备的性能。

希望通过阅读本手册，使您对该仪器有所了解并掌握其操作。当然，仅靠阅读本手册就对仪器非常熟悉是不现实的，只有当您与实际操作结合起来，具备了实践经验，您才会真正掌握了仪器的操作使用。

相信该设备会成为您工作中可信赖的助手，如果有什么意见和不满，请您通知我们，非常希望得到您的意见和建议，以便更好地改进设备的结构和操作性能，让用户满意是我们的首要职责。

部件名称

- 操作须知

  - 请将仪器放置在干燥、清洁的环境中，不能直接暴露在阳光直射或潮湿的地方，避免高温和剧烈震动。

  - 同轴度测量仪是一种精密仪器，在运输和移动过程中，应小心轻放，避免冲击和碰撞。

  - 为了不影响仪器的精确度，应使用干净的软布或脱脂棉蘸纯酒精或专用清洗剂擦拭“旋转工作轴”和“导向轴”，避免用手直接擦拭。

  - 定期对仪器做防锈、清洁等保养工作，防止酸性（腐蚀性）等物质接触仪器表面。

  - 使用时仪器应水平放置，以防止在测量过程中工件轴向移动。

- 基本参数

*HT-C-型可分为手动及电动两种，请在订购中注明或咨询销售人员。

本仪器适用于台阶轴、轴套、衬套等有同轴度要求的零件测量。

| 型号 | 操作方式 | 测量范围（mm） | 主机头精度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 适用直径 | 适用长度 | 小于等于0.005mm |
| HT-C-03M | 手动 | 3-25 | 102 |  |
| HT-C-10 | 电动 | 10-50 | 152 |  |
| HT-C-10M | 手动 | 10-50 | 152 |  |
| HT-C-20 | 电动 | 20-102 | 203 |  |
| HT-C-20M | 手 动 | 20-102 | 203 |  |

- 使用方法：

  - 根据被测工件大小调节“压轮”高度，使“压轮”能够以合适的压力压住被测工件。

  - 通过“操作手柄”升起“压轮”，将被测工件放置在“旋转工作轴”上，然后将“压轮”归位。

  - 调节“表架”的高度，并将其移动，使千分表（百分表）测头接触被测工件表面，调整表盘指针归零。

  - 调节“杠杆表”测头至被测工件合适位置，并使之接触工件表面，调整表盘指针归零。

  - 接通电源开关，根据实际情况微调表头，完成读数。*

*对于电动型号也可以松开电机的固定螺钉并移动电机，使同步带与带轮脱开，测试时顺时针手动转动手轮，完成测量读数。

- 维护与保养

  - 所有部件都应保持清洁，若有细小灰尘，可用吹气球吹去，若有油渍或指印，请使用棉纱轻轻抹去。

  - 同轴度测量仪是一种精密仪器，禁止自行拆装，以防止降低仪器的测量精度或者损坏仪器。

  - 同轴度测量仪不使用时，应用防尘罩盖好，以避免灰尘；并贮藏在干燥的地方，以避免生锈。

为保持同轴度测量仪的性能，建议进行定期检查。

- 故障排除

| 问题 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.测量时被测工件轴向移动 | 工作台不平 | 调整工作台水平 |
|  | 被测工件表面呈锥度 | 更换被测工件 |
|  | 测头压力过大 | 微调测头 |
|  | 旋转工作轴有尘埃或异物 | 清洁旋转工作轴 |
| 2.旋转工作轴转动不灵活 | 同步带轮有异物卡住 | 清洁同步带轮 |
|  | 被测工件表面有黏胶或磁性 | 清洁工件表面或更换被测工件 |
| 3.支架移动困难 | 导向轴有异物或尘埃 | 清洁导向轴 |
|  | 导向轴生锈 | 定期防锈检查，并加喷防锈油等 |
| 4微调失效 | 微调螺钉螺纹损坏 | 更换微调螺钉 |
|  | 导向轴生锈 | 定期防锈检查，并加喷防锈油等 |
| 5仪表指针晃动过大 | 被测工件表面呈锥度或有异物 | 更换被测工件或清洁工件表面 |
|  | 可移测头夹具螺钉松动或损坏 | 紧固螺钉或更换螺钉 |
|  | 测头已磨损 | 更换测头 |
|  | 仪表损坏 | 更换仪表 |

# Text boxes

- 电源开关

- 压轮

- 旋转工作轴

- 导向杆

- 表架

- 辅助支架

- 万向表杆

- 测试表

- 顶针

- 手轮

- 电机

- 表架支撑轴

- 滑块

- 辅助支架锁紧螺钉

- 压轮高度锁紧螺钉

- 同步带

- 顶针调节架

- 操作手柄

- 测试棒

- 表头高度调整螺钉

19

18

17

12

13

14

20

15

16