GZII-268型（20.60.85度）镜向光泽度仪使用说明书

北京时代山峰科技有限公司

一：GZII-268型三角度镜向光泽度仪是新开发的小型便携机。其技术参数完全符合国家标准GB9754-88,国际标准ISO2813,各项性能指标均达到国家计量检定规程JJG696-2002一级工作机的要求。本产品适用于油漆、涂料、油墨、石材、纸张、搪瓷、瓷砖等平面制品光泽度的测量。

二：仪器特点

- 体积小，重量轻，便于携带。

- 节能，省电。

- 即开即测，无需等待时间，数值稳定，无漂移，便于快速测量。

- 光源，光电转换两者之间匹配满足SD65（入）Y条件。

三：主要技术指标

- 测量范围：0~199.9GS(光泽单位)

- 稳定性：小于±0.4GS/30min

- 示值误差：小于±1.5GS

- 零点误差：具有自动稳零功能，无需矫正

- 工作电源：四节LRI型电池。工作电压3.8v-4.8v

- 投射角度：20°60°85°

光斑尺寸：20°：10*10mm

60°：10*20mm

85°：10*24mm

测量口尺寸：11*54mm

- 使用条件：环境温度：0℃-40℃，相对湿度不超过85%

- 主机尺寸：140*45*85*（长*宽*高 单位 mm）

- 主机重量：350克

四：仪器使用方法

- 按下仪器的开关键，液晶显示屏为00.0（各角度处于关段状态）

- 选择投射角度

测量超高光泽样品时，建议选用20度

通用角度一般选用60度

测量超低光泽样品时，建议选用85度

3．打开标准板盒将仪器测量口放在黑玻璃标准板上（切记将主机测量口对准标准板中心）

4.定标：调节仪器的校正旋钮，使显示屏的读数符合黑玻璃标准板上对应角度的标定值

（为保证测量准确度，黑玻璃必须保持干净）

- 校正：将定标后的仪器（注意不要碰动定标旋钮）。放在另一个标准盒的白色陶瓷工作板上，此时显示屏显示的值应与白色陶瓷工作板标定值之差不大于1.5GS

- 测量：将仪器放在被测样品上，显示屏显示的读数即为该样品在该角度下的光泽度值。被测样品必须为平面制品。

五：仪器的维护及注意事项

- 使用中应避免强光直射，否则影响测量的准确性。

- 仪器配带的标准板应保持清洁，切勿用手指触摸表面。如表面有污渍，会导致仪器误差加大及读数不准确，可用镜头纸和脱脂棉沾无水乙醇擦拭。

- 本仪器电池使用到3.6v以下时读数开始下滑，仪器显示屏左下角出现“←”提示操

- 作者需要充电，将充电器接上充电直到仪器充电指示灯由红变绿为止。（此时表示仪器充电完毕），否则影响测量精度

六．仪器成套性

1.主机一台 充电器

2.标准板盒两个（黑玻璃标准板盒一个，白陶瓷工作板盒一个）

3.主机包装箱一个

4.仪器使用说明书

5.合格证,保修书一份

品质保修书

首先非常感谢您购买我们公司的产品，我们将以“持续创新，不断争一流产品的质量，让客户更满意”的宗旨为你服务。本产品自购买日起，保修一年。此卡是您购买我们公司产品享受保修权的保证。我们将凭此作为保修依据，竭诚为你服务。

保修范围：

- 本机在正常使用情况下发现质量问题，本公司负责免费保修(包括人工费和材料费)。

- 使用过的耗材不属于保修范围。

- 以下情况本公司恕不提供免费服务。

（1）使用前未按说明书进行安装调试。

（2）未经专业人员同意擅自开机维修而造成的质量问题。

（3）用户使用不当而造成的本机损坏。

（4）本机表面喷漆损伤。

| 产品名称 | 光泽度仪 | GZII-268 | 编号20100141 |
| --- | --- | --- | --- |
| 购买日期 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |
| 用户地址 |  |
| 用户单位名称 |  |
| 销售单位名称 |  |
| 服务电话：010—82946733 / 82729153 北京时代山峰科技有限公司 售后服务地址：北京市海淀区小营西路25号金领时代大厦1202室 邮编：100085 http:∥www.1718show.cn 保修印章 |