HVS-5型数显维氏硬度计

HVS-5 Digital Vickers Hardness Tester

使用说明书

Instruction

ISO9001:2000国际质量体系认证

欧洲CE认证

执行标准    GB/T4340(1.2)

Execution Standard  GB/T4340(1.2)

北京时代山峰科技有限公司

目　　次

一  简介····················2

二  主要技术参数················2

三  仪器的安装和调试··············2

1 硬度计工作条件

2 拆箱和安装

3  砝码组的安装

4 操作面板及功能介绍

5 硬度计的使用

6 硬度计的调整和注意事项

四  附件（装箱单）···············8

五  特殊附件····················8

一、简介：

HVS-5型数显维氏硬度计是光机电一体化的高新技术产品，具有良好的可靠性，可操作性，是小负荷维氏硬度计的升级换代产品。

该机采用计算机软件编程，高倍率光学测量系统，光电传感等技术，通过软键输入，能调节测量光源的强弱，选择测试方法与硬度对照表、保持时间，文件号与储存等，在LCD大屏幕显示屏上能显示试验方法、试验力，测量压痕长度、硬度值、试验力保持时间，测量次数，并能键入年、月、日期，试验结果和数据处理等，通过打印机输出，RS232接口与计算机连网。

硬度计适用于测量微小、薄形试件、表面渗镀层处理后的零件，是科研机构、工厂及质检部门进行研究和检测的理想的硬度测试仪器。

二、主要技术参数

试验力：                        2.94N(0.3Kgf)、4.9N(0.5Kgf)

- 80N(1Kgf)、19.6N(2.0Kgf)、

29.4N(3.0Kgf)、49.0N(5.0Kgf)

硬度测试范围：                        8HV0.3~2900HV5

试验力施加方法：                      自动加卸试验力

测量显微镜放大倍率：                  100×

试验力保荷时间：                      0～60s（每秒为一单位，任意键入）

最小检测单位：                        0.0625μm

试件最大高度：                        160mm

压头中心到外壁距离：                  135mm

主机重量：                            约40Kg

电源：                                AC220V/50Hz

外型尺寸：（长×宽×高）              (520×190×650)mm

三、仪器的安装和调整

1. 硬度计的工作条件

a) 在室温10~35℃的范围内；

b) 在稳固的基础上水平安装；

c) 在无震动的环境中；

d) 周围无腐蚀性介质；

e) 室内相对湿度不大于65%。

2. 拆箱和安装

2.1 卸去箱体底部的四个螺母，抬起并移开箱体，取出附件箱；

2.2 抬高底板，用板手将底板下2只M10螺栓旋出，硬度计与底板脱离。

2.3把硬度计放在稳固的工作台上，同时在工作台适当位置开孔（图1），使螺杆正常工作；

2.4从附件箱中取出调节螺钉（1）旋在主体底部（图2），并调至水平；

2.5转动旋轮（2）使螺杆（3）往下能顺利通过专用工作台所开的孔，工作台开孔具体尺寸为：

图1

图（2）

1.调节螺钉  2.旋轮  3.螺杆  4.试台  5.压头  6.目镜  7.眼罩  8.上盖  9.摄像盖板

10.后盖板  11.手轮  12.电源开关  13.10х物镜  14.灯源  15左鼓轮  16.圆插座

17.右鼓轮  18.测量按钮  19.转塔  20. 20х物镜

2.6打开上盖（8），取下缚在杠杆上的所有纱带，然后盖上上盖。

2.7从附件箱里取出试台（4），放在螺杆（3）的孔内。将目镜（6）的一端插在目镜管

孔内，并插到底，目镜电线插头插在圆插座（16）中。

- 砝码组的安装（图3）

3.1打开后盖（10），把缚在吊杆（21）与叉架（22）之间的纱带拆下，将附件箱里的砝码取出，擦净。手轮（11）转到2.94N（0.3kgf）位置，使叉架（22）处于水平。

3.2分别把砝码1（23）、砝码2（24）、砝码3（25）顺序放在三个叉架（22）上，然后将手轮（11）转到49N(5.0kgf)，砝码悬空时不得碰叉架（22）内壁。再反转手轮（11）到2.94N观察砝码上两边圆柱销是否安放在叉架（22）的凹槽内，放好后装上后盖（10）。

(图3)

21.吊杆  22.叉架  23.砝码(1)  24. 砝码(2)  25. 砝码

4 操作面板及菜单介绍：

4.1接上电源，开启电源开关(12)主屏幕亮，出现操作界面（图4）。

(图4)

打印键(PRT)----测试数据的打印

显示键(DIP)----可显示四十次测试数据。再按“OK”键返回到操作界面

启动键(STR)----电机启动，加卸试验力

删除键(DEL)----删除当前测试数据，每按一次，NO数字减少一次

清零键(CLR)----测试时对d1、d2清零

修改键(CHG)----对界面进行修改，如按”修改键”，出现以下界面（图5）。

修改项目 测量标尺 换算标尺 保荷时间 日期时间

图5

按“ ▲”或方向“   ”键（移动光标）对所需要求进行选择，选择后按“OK键”，此时出现另一个界面，再按 “▲”或“　”方向键，可以再到达所需的要求，再按“OK键”就是新的操作界面。

按“＋”“－”键，对视场光源的亮暗调节，也可在修改中对保荷时间及年、月、日的加减

保荷时间10S是最长用的（一般黑色金属10S，有色金属30S），在修改键中按“＋”为加，“－”为减。

- 硬度计的使用

5.1 打开电源，显示屏亮。

5.2转动手轮(11)，使试验力符合选择要求，手轮（11）的力值应和屏幕上显示的力值一致。旋动手轮（11）时，应小心缓慢地进行。在旋转到最大力49N(5kgf)时，位置已经到底，不能继续朝前转，应反向转动；转到最小力值2.94N(0.3kgf)时也应反向转动。

5.3可对屏幕上的要求进行修改和选择，修改、选择好后，按OK键确定。

5.4转动转搭（19），20х物镜(20)到前方位置。

5.5将标准试块或试件放在试台（4）上，转动旋轮(2)使试台上升，当试件离20х物镜

(20)下端1mm时，此时光路系统总放大倍率为200х。靠近目镜（6）观察，在目镜的

视场内出现明亮光斑，说明聚焦面即将到来，此时应缓慢微量上升试台，直至目镜中观

察到试样表面清晰成像，这时聚焦过程完成。

5.6如果想观察试件表面上较大的视场范围，则可转动转搭（19），10х物镜(13)到前

方位置，此时光路系统总放大倍率为100х，处于观察状态。

注：当测试不规则的试件时，操作时要小心、防止压头碰击试件而损坏压头。

5.7将压头（5）转到前方，按“STR”(启动键)，此时加试验力(电机启动)，同时屏

幕上出现“正在加荷”表示加试验力；“保荷延时”表示保持试验力,“10、9、8、……

0秒倒计时；“正在卸荷”表示卸除试验力，加卸试验力结束，屏幕回到操作界面。

5.8将20х物镜（20）转到前方。

注：电机在工作状态时切不可再去移动试件，必须等待这次加卸荷结束后方可移动，

否则会损坏仪器。

5.9在目镜（6）的视场内可看到压痕，根据自己的视力稍微转动旋轮（2）上下移动试台将其调到最清楚。如果目镜内的两根刻线较模糊时，可调节眼罩（7）使之最清晰，这以每个人的视力所定。

5.10转动右鼓轮（17），移动目镜内的刻线，使两刻线逐步靠拢，当刻线内侧无限接近时(刻线内侧之间处于无光隙的临界状态)，按“CLR”(清零键)，这时主屏幕上的

d1：0.000，即为术语中的零位。这时就可在目镜中测量压痕对角线长度。

5.11转动右边鼓轮（17）使刻线分开，然后转动左侧鼓轮（15），使左边的刻线移动，

当左边刻线的内侧与压痕的左边外形交点相切时，再移动右边刻线，使内侧与压痕外形交点相切，按下目镜上测量按钮（18），对角线长度d1的测量完成；转动目镜（6）

90°, 以上述的方法测量对角线长度d2，按下测量按钮（18），这时屏幕显示本次测

量的硬度值和所转换的硬度示值，如果认为测量有误差，可重复上述程序再次测量。

5.12第一次试验结束，按照检定规程要求，第一点压痕不计数，所以第二点压痕的硬

度示值作为记入试验次数中的第一次，此时屏幕显示测量次数为N0：01。

5.13在当前几次试验后，其测试结果已经储存在仪器内，最多可储存40次。如你需要

看一下前几次的测量数据，按“DIP”(显示键)，屏幕即可显示出数据和统计结果。然

后按“OK键”，仪器回复工作状态。

6  硬度计的调整和注意事项

6.1 在使用本仪器前应仔细阅读使用说明书，详细了解仪器操作步骤及使用注意事项，

避免由于使用不当而造成仪器损坏。

6.2 仪器电器元件、开关、插座安装位置严禁自行拆装，如果擅自拆装将可能出错而引

发安全事故。

6.3 本仪器试验力在加载或试验力未卸除的情况下，严禁移动试件，否则会造成仪器损

坏。只能等试验力卸除后屏幕回到操作界面时，才能移动试件。

6.4 金刚石压头（5）

1) 压头和压头轴是仪器非常重要的部分，因此在操作时要十分小心不能触及压头。

2) 为了保证测试精度，压头应保证清洁，当沾上了油污或灰尘时可用脱脂绵沾上酒精（工业用）或乙醚，在压头顶尖处小心轻擦干净。

6.5 目镜（6）

1)由于各人眼睛的视差，观察目镜视场内的刻线可能模糊，因此观察者换人时，应先微量转动目镜上的眼罩(7)，使观察到视场内的刻线清晰。

2)目镜（6）插在目镜管内，要注意应插到底，不能留有间隙，否则会影响到测量的准确度，当测量压痕对角线时，须测量其顶点，然后转90°再测量另一对顶点。

6.6 试样

1)试样表面必需清洁，如果表面沾有油脂和污物，则会影响测量准确性。在清洁试样时，可用酒精或乙醚抹擦。

6.8努普硬度的测定，努普硬度的测定：1.0kgf以下（包括1.0kgf）的力可以进行维氏和努氏的切换

1）换压头

用螺丝刀将压头（5）的固定螺钉旋松，取下压头，换上努普压头。装的时候认好方向，

压头的红点朝前，应使长棱线与试台平行。在装上努普压头后可能要调整一下中心。

2）硬度测定

硬度测定方法与维氏基本相同，而努普硬度只需测定长的对角线即可，然后按数字键

确认，HK硬度值就可在显示屏上显示。

5.9经验参考

在测量维氏硬度时，只要试件条件允许，尽量使用大试验力，测量相对比较准确。一般是硬材料用较大的试验力；软材料用较小的试验力。

按照我们的习惯，压痕对角线长度在100um左右时测量最方便，但也要考虑材料的厚度。

参考：材料厚度≥1.5×压痕对角线长度

比如：材料厚度=0.2mm，则压痕对角线长度不能大于0.13mm。

这就满足：0.2≥1.5×0.13。

四  附件（装箱单）

1.  主机（包括维氏压头一只，10X、20X物镜各一只）

2.  试台、砝码、显微镜附件箱

3.    砝码                            3只

4.	    大、中“V”型试台              各1只

5.		水平调节螺钉                    4只

6.    电源线                          1根

7.		10X数字式测微目镜               1只

8.		维氏硬度块                       2块

9.    备用保险丝2A,                   2只

10.   产品合格证                      1份

11.   产品使用说明书                  1份

12.   打印纸                          1份

五 特殊附件

特殊附件根据用户需求配给定制的，我厂协助解决技术上的问题，其价格另与销售科洽谈。

- 努氏压头:配制努氏压头后，可对一些高硬度的材料进行测试。

- 可提供16×测微目镜，总放大倍率为320×(16××20)。

- 可配备6.8英寸液晶显示屏，所测压痕在显示屏上显示并对其进行测量。

- 可配备图象采集装置，将压痕清晰地显示在电脑屏幕上进行自动或手动测量。

5. 提供X-Y十字试台、薄片夹持台、细丝夹持台及平口夹持台。

# Text boxes

φ90

200

(500)

年、月、日选择

保荷时间选择

HV、HK标尺选择

HV、HK标尺选择

硬度对照表选择

硬度对照表选择择