**氧气检测仪**

450 系列气体检测仪  
AIM 450 系列单通道气体检测仪采用先进的专业技术制造，使产品质量更为可靠。产品小巧、防滑、可靠、使用简单并且带有警报和LCD 显示气体浓度功能，维护成本低、易于操作。高对比度的数字显示、高亮度LED 警报指示以及蜂鸣器的警报声提醒您远离毒气危害。  
气体检测仪特点  
l 多种气体传感器可选  
l 小巧轻便—154 克  
l 具有声光报警  
l 防滑设计  
l 可选振动模式  
l 操作简便  
l 通过CSA 认证  
l 维护成本低  
l 可靠、安全

传感器种类  
传感器种类 量程（ppm） 警报设置值 工作温度 相对湿度  
硫化氢 0—500 10ppm -40-50℃ 15-90%  
一氧化碳 0—900 35ppm -20-50℃ 15-90%  
二氧化硫 0—100 2ppm -20-50℃ 15-90%  
氯气 0—90 0.5ppm -20-50℃ 15-90%  
氨气 0—250 25ppm -25-30℃ 15-90%  
氧气 0-25% 19.5% -20-50℃ 0-99%

技术数据  
显示：高对比度数字等级显示、高亮度LED 警报指示器、警报蜂鸣声  
重量：154 克  
电池：锂电池、可持续使用18 个月（非警报状态）  
特色：设定开关按键方便操作，可选振动模式（455）  
传感器：电化学  
预期传感器寿命：可持续60 个月（取决于传感器类型）  
危险区域等级：符合CSA 标准（加拿大标准）  
尺寸：3.65\*1.7\*1.1（长\*宽\*高）  
无线电频率保护：使用无线电波在距离检测仪至少2 英尺（0.6 米）的地方进行检测，功率  
为5 瓦传输频率为30、150 或450 兆赫，检测误差不大于5%

保修：2 年  
可选额外保修：3 年（CO、H2S）  
配件订购信息  
450 标定罩工具  
PM 便携袋  
手提箱  
3 伏锂电池  
PM 手动吸气装置  
客户警报设置（仅对CO-1，5，7，10，25，35，50，100，200PPM）  
3 年额外维护  
随机附件  
标定罩（带20 厘米管子）、盒子、说明书