A1,M1,S1

手持式温湿度仪表

操作指南

上海博鑫科技有限公司

上海市肇嘉浜路269号云福大厦2607室 （200032）

咨询电话：021-29075544 / 29105544

传    真：021-27019266

E-mail：info@dewpoint.com.cn

URL: http://www.dewpoint.com.cn

Copyright© 2005 dewpoint.com.cn

A1，M1，S1产品说明书

1、简介

Hygromer系列A1，M1，S1，便携式手持表用于测量温湿度，是ROTRONIC三十年温湿度产品经验的优秀成果。使用产品时请遵循以下说明，可以确保产品的长期稳定性以及可靠的测量结果。ROTRONIC不对由于未遵循说明使用不当造成的产品损伤负责。用户可以从ROTRONIC AG或其分理处得到更多的使用指南。

2、启动

在使用之前，需在设备的背部装进一块9V电池（IE0 6F 22 9V）或者可充电电池。也可使用防漏且高容量的电池，例如碱性的cells. 电池漏电会对设备造成损伤。

功能                功能键说明

on-off               蓝色接钮

Hold                按下红色接钮，当前显示的湿温度值就会停留在屏幕上，且屏幕上会出现“HOLD”字样

Battery test           会一直出现在LCD显示屏上

Automatic cut-out      在设备停止运行超过2分钟的情况下设备自动断电，按下HOLD功键，设备重新启动

3、测量

设备带有一只综合探头，置于轴心位置，请注意：请锁住侧面按钮

-用于贮藏库，可以将探头下折出一个角度

-用于空气测量，（设备平放）使用成角的探头（210°）

-用于纸垛测量，使用成角的延长探头

-用于粒状物物，钻孔物质，探头轻微成角度

设备在装运之前已经过校准，因此在接在设备之后无需检查。

设备在按下开关后约2秒钟即可进入运行状态。

注意！需在一个稳定的温湿度条件下设备和探头才能够给出一个可靠稳定的数值。

例如：在50％RH，23℃条件下，1℃的温差大约会产生3％RH的误差。

在设备的适应期间（最长约30分钟），设备并不一定要打开。

设备的适应期间长度取决于以下几个因素：

-在开始测量后，探头与介质间较大的温湿度值的背离。

-在稳定期间测量的变化

-在进行湿度测量时，设备能够表现出较好的环境适应性，相对于温度测量来说，提供数值更迅速，且更为灵敏。小数点后的数值仅显示了数据变化的趋势，当显示值达到一个平均数时，就表明调整已经完成。

3.1 用于气体

A1用来测量气体。由与气体与固体间的热传导非常差，因此探头的热容量应尽可能的小，这样可以缩短设备的适应期。探头可以用于静态或移动的空气中，风速可高达3m/s。应注意探头的防尘且不要污染探头。避免触摸探头（避免温度影响）。

3.2 用于纸垛

S1型是专门用于测量纸垛。最适宜测量探头与纸垛间可能的最小的热含量，要将探头放入纸垛中，需将被测量位置之上的纸层轻微抬起。应尽量避免剑形探头与纸层间的磨擦，因为磨擦会产生热且延长测量时间。

基于同样的原因，在抽出探头准备再插入另一纸垛进行测量时也应避免磨擦。

建议在测量过程中，最好中间停顿大约30秒钟。然后再使用该探头测量另一新的纸张。因为水的质量要求迅速提供给探头，因此这将会加快测量的速度。避免触摸剑形探头。（避免温度影响）

3.3用于粉状物，颗粒物，谷类，大包货物等

M1配有一个防尘过滤器（可以非常方便的拆下来进行清洁，扭下探头安装端），可用于大量的物质，非粘性物，不会阻住过滤器及影响测量。使用新探头的情况下，频繁的校准

测量墙面及混凝土地面的残留湿度是可能的（=平衡湿度％rh）。探头的金属端需被完全插入物质。温度恒定不变时，测量温湿度。

4、误差源

湿度测量在不同影响因素下是非常灵敏的。

-温度误差： 补偿时间是非常短暂的，在测量过程中，直接的阳光直射，加热，过冷的墙面，气流（例如通风设备），手或身体等散热源。

-湿度误差：  湿度误差可以由蒸汽，飞溅的水滴或滴水，冷凝等因素导致。但不会影响重复能力及长时间的稳定性。即使探头长时间放置于高湿度环境下。

-污染误差 ： 来自于探头上有过多灰尘或用于测量粉状物质或粒状物质，且没有采取防护措施或使用了不合适的探头。

注意；传感器对正常浓度的化学物质具有抵抗性。（MWC值=最大工作浓度）.如在高浓度或接触到危险的液体物质情况下，请联系生产厂商。

5、保修

自发货之日起，我公司承诺12个月的保修。

我方对非允许范围内的设备使用不承诺任何责任。

6、维护及服务

6.1 温度

在发货之前，设备已经过校准。无需对温度进行调整。

6.2 湿度

在发货之前，探头已经作为在全温范围内，湿度条件分别为35％，80％，10％RH的校准。且达到最好精度。建议每一年对探头进行一次校准以确保此精度。

请仅使用ROTRONIC温湿度标准溶液进行校准！该溶液由不饱合盐溶液制成且无存贮限制。

注意：ROTRONIC温湿度标准溶液通常对人体没有任何伤害（CH毒性3级）。但是对一此过敏性皮肤会引起皮肤过敏。因此一旦该溶液进入眼睛或接触到皮肤，请立即用大量清水冲洗。该溶液绝对不能饮用！请务必使用来自ROTRONIC AG或其代理机构提供的ROTRONIC温湿度标准溶液。

定义：校准=使用ROTRONIC温湿度标准溶液进行控制

调整=校准=额外的探头调整到正常值

在校准过程中请遵循以下要求：

- 在恒定室温条件下进行校准，（23℃+2℃），并尽可能避免任何有可能影响测量的热源如气流，阳光直射，加热，暖风空调等。

- 平放探头（特别是校准设备）在绝缘的表面上。以达到良好的温度平衡。

校准步骤

  - 小心的将校准设备的较低一头的螺帽打开。 对于SI型：移开插接环即可。

  - 将探头完全放入校准设备内，对于A1及M1：确定要拧紧开关。

  - 将化纤垫片入在帽上。

  - 摇晃溶液瓶直至溶液完全流在瓶子较粗的一端内。

  - 自瓶子的划白线记号处打开瓶颈，将溶液完全倒在准备好的化纤垫片上（轻拍瓶子让溶液完全倒出）。对于S1：将带有金属部分的联接环放在化纤垫片上。

  - 立即将校准设备的盖子拧上。

  - 将校准设备平放于绝缘表面，并放置至少1个小时。

  - 在显示屏上调整电压计，有必要时也可使用一个小的螺丝起。

  - 拧开校准设备的盖。

  - 将化纤垫片移开，作为普通垃圾处理即可。(该化纤垫片不可重复使用，用后请丢弃)

  - 使用流水冲洗校准设备的盖，冲洗完毕后请烘干。

7、零部件

请使用我公司样本手册中介绍的零部件。

8、技术参数

湿度传感器          ROTRONIC-HYGROMER(C94

温度传感器          Pt 100 B

测量范围

湿度            5…99.9％RH

温度A1         -25…+75℃

M1,S1     –10…+60℃

23℃时的精度

湿度            ＜0.5％RH

温度            ＜0.1℃

23℃时的长期稳定性（风速为1 m/s）

湿度 A1,S1      ＜10s

M1        ＜15s

温度 A1,S1      ＜10s

M1        ＜15s

调整点（电压计）

湿度            35％，80％，10％RH

温度            Tmin, Tmax

耗电量              约4mA

电池测试            永恒显示

自动断电            2分钟以后

探头材料     A1    ABS

M1    铝+钢V4A

S1     侣

传感器保护   A1     栅形帽

M1     钢烧结过滤器

S1      帽

安装材料     ABS 灰色

探头尺寸     A1     150*10mm

M1     280*10.mm

S1      280*18*4mm

安装尺寸     190*63*26 mm

重量         A1      230g

M1,S1    260g

# Text boxes

A1_M1_S1_Chinese_instructions_V1.0