DN-B1000系列

便携式可燃//有毒气体报警探测器

使 用 说 明 书

济 南 鼎 诺 科 技 有 限 公 司

目   录

- 概述

- 主要技术指标

- 外形结构

- 基本操作说明

- 维护与保养

- 电池的充电

- 售后服务

- 概述：

鼎诺公司顺利通过ISO9001：2000质量体系认证；获得国家公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品型式认可证书，及国家质量技术监督部门颁发的气体计量器具许可证书。

本仪器外观精美，采用单片机系统，具备自动校准、标定，具备声、光及振动等四种报警方式，具备电量欠压显示、欠压报警、电源保护功能。测量精度高、性能稳定，抗干扰能力强等特点，内部采用锂电池供电，超低功耗电路设计。可完成对测量气体泄漏的精确检测。该产品属同类产品中的高档产品。

功能特点：

- 显示所检测气体的浓度

- 声、光及振动等四种报警方式

- 声、光欠压报警方式

- 欠压指示、欠压时自动关机

- 查询及自动校准标定方式

- 主要技术参数：

精    度:   ±5%F·S

报警方式:   数字显示

报警声音:   ≥70Db

响应时间：  ≤30S

恢复时间：  ≤60S

分辨率：    ±1PPm ±1%LEL

安全级别：  Exd ⅡCt3

测量范围：  (0-100)PPm / (0-1000)PPm / (0-100)%LEL

工作环境：  温度：   -20℃～60℃

湿度：   ≤95%RH无结霜

充电电压：  (4.2 ～ 4.7)V

充电时间：  (8～12)h

- 外形结构及说明：

- 蜂鸣器：报警时连续发出报警声。

- 显示屏：显示当前的气体浓度值。

- 发光二极管：报警时连续闪烁.

- “S1”键：为复用键（即一键多能）。正常状态下按下此键为消音键；在设定状态下具有“▽”，对设定数值减小的功能；在气体标定状态时为确定键。

- “S2”键：为复用键（即一键多能）。正常状态下按下此键为查询键；在设定状态下具有“△”，对设定数值增加的功能。

- “S3”键：开关机键。

- 基本操作：

- 开机。按住“S3”开关 ，数码管由d20延时至000，表明仪器进入正常的检测工作状态中。

- 关机。在开机状态按下“S3”键可关闭机器。

- 查询。按下“S2”查询键此时出现0A1，自动延时1S左右后显示数据为一级报警点；依次显示0A2、二级报警点， 00b、报警方式（包含4种）：

b01:  蜂鸣器响、闪光

b02: （振动）闪光

b03: （振动）蜂鸣器响、闪光

b04:  闪光

- 设定。同时按下“S1”键与“S2”键大约2S内，显示0A1 ，自动延时2S此时显示ⅹⅹ为一级报警点通过调整“△”、“▽”即可改变设置报警点；再次同时按下“S1”键与“S2”键，此时显示0A2自动延时2S此时显示ⅹⅹ为二级报警点通过调整“△”、“▽”即可改变设置报警点；再次同时按下“S1”键与“S2”键，此时显示00b自动延时2S此时即可改变设定报警方式，调整后5S内自动存贮完成。

- 标定。（非专业人员不得操作）

同时按下“S2”键与“S3”键，2秒后显示屏依次显示：“零点数据”→“00F”→“00C”→“标定数据”（标定数据可根据标准气体浓度，通过“△”、“▽”来调整）→“000”，通入标气，数值开始上升，等数值稳定后按下“S2”键确定1秒后自动贮存。

在仪器显示0bb时为欠压不能工作时，应进行关机充电，用公司配备的充电器对仪器进行8-12小时，充电时，仪器处于关机状态。

- 维护及保养

本产品设计先进,工艺精致,应小心呵护,下列建

议有助与您遵守保修条款,并延长仪器使用寿命.

● 保持干燥,远离雨水、湿气和腐蚀性物质的液体。

● 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用和存放仪器。

● 不可在高温或寒冷的地方存放仪器，防止缩短电子元器件的使用寿命。

● 不可摔落、敲击或剧烈摇动仪器，粗暴的使用可能会损坏仪器。

● 不可使用刺激性的化学药品，洗涤剂或浓度较大的清洁剂清洗仪器。用干净的柔软棉布蘸取少许清水或不含有害物质的肥皂水轻试仪器，并及时擦干。

● 不可使用灰尘阻塞探测孔避免液体进入探测孔,一旦液体进入即将仪器向下放置,使液体自动行流出,不可摔动仪器.

● 检测时不可使用强气流直接冲击探测孔,以免造成不准确的检测数据.

- 只可使用提供或认可的充电电器对仪器充电,未经认可的器件会对仪器造成损害.

- 如果仪器,充电器或附件运行不正常,请与公司经销商处获得协助切勿私自维修.

六、电池的充电

- 将电池插入AC220V/50HZ的电源插座中,充电器的红色工作指示灯点亮.

- 将充电器的输出插头插入仪器底部的充电孔.

- 充电时，仪器处于关机状态。

- 充电过程约需要8小时,充电期间电池仪器和电器会适度发热这属于正常现象.

- 充电时间完成后断开交流电源插座和仪器与充电器的连接.

售后服务

您自仪器购买之日起可获12月内免费保修，两年内您将获得免费检测服务标定,将提供有偿服务24小时内您将获得有关仪器故障的评定答复.，最迟三日内您将获得维修保障服务。

济南鼎诺科技有限公司

售后电话：0531-82373337

地址：济南市华龙路嘉恒大厦A1002

# Text boxes

1

2

探测孔

充电插孔

发光二极管

显示屏

# “S3”键

开/关机

“S1”键

“S2”键

蜂鸣器

3

4

5

6

7

8

9