一、2X双级旋片式真空泵概述：

     1、真空泵是用以抽除特定密封器内的气体，使该容器获得一定真空度的基本设备，由于现代科学技术的高度发展，真空泵的应用遍及各个科学领域和各种企业事业单位，可供冶金、化工、轻工、石油、医疗、制药、印染、电器、电真空、半导体、食品、原子能、纺织等科研机关、大专院校、工矿企业作科研和生产与教学之用。  
　　2、由于真空泵是用黑色金属制造，而且比较精密，整个泵的工作都是与油联系在一起的，所以它不适用于抽除含氧过高的、有毒的、有爆炸性的浸蚀黑色金属的和对真空油起化学作用的各种气体，也不可做为压缩机和输送泵使使用。如有气镇装置的泵，可抽除一定量的可凝汽体。 
　　3、真空泵可以用来直接获得真空度在10-3托以下的真空作业，以及配合其它真空设备获得真空度10-3托以上的真空作用之用。 
　　4、真空泵一般在不底于5℃的室温及不高于90%的相对温度的环境内使用。

5、真空度是指被抽容器内剩余气体压强，以分压强分我厂出厂标准，总压强为辅助标准，热偶计测的是各种蒸汽和永久气体的总压强，而麦氏只能测出永久气体占的分压强，故表中的数值有一定的差异。 
      6、抽速是根据几何尺寸算出的大气压强时，实际抽速与几何抽速基本相符合，在各种不同的压强时，抽速有一定下降，抽速与压力关系见下图。 
      7、温升是指泵温稳定后，在排气阀门处的油的温室与温室之差。 
      8、型号表示方法：例2X-15，2代表双级泵，X代表旋片式真空泵，黄线后面的15代表每秒种的抽速。 

二、2X双级旋片式真空泵主要用途：

l、2X型真空泵是抽除气体的基本设备之一，它可单独使用，也可与增压泵、扩散泵、分子泵等超高真空泵连接在一起作为前级泵使用，广泛用于电子器件制造、真
空干燥、过滤、浸渍、涂膜、焊接、冶炼及实验室装备等。
　　2、2X型真空泵在环境温度5℃～40℃范围内，进气口压强小于10托的条件下，允许长期运转，被抽气体相对温度大于90％时，应开气镇阀。
　　3、2X型真空泵进气口连续敝通大气运转不得超过3分钟．
　　4、2X型真空泵不适用于抽除对金属有腐蚀的、对泵油起化学反应的、含有颗粒尘埃的气体，以及含氧过高的、爆炸性的、有毒的气体。

三、2X双级旋片式真空泵性能参数：

|  | 2X-2 | 2X-4A | 2X-8A | 2X-8 | 2X-15A | 2X-15 | 2X-30 | 2X-70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 |
| 极限真空 | 关气镇 开气镇 | Pa(Torr) | 6×10-2(≤5×10-4)110 |
|  |  |  | 6×10-1(5×10-3) | (≤1×10) |
| 电动机功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 |
| 温升（℃） | ≤40 |
| 进气口径(mm) | 18 | 25 | 40 | 40 | 65 | 80 |
| 转速(r/min) | 450 | 590 |  | 420 |
| 用油量(L) | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 4.2 |
| 噪声dB(A) | 68 | ≤68 | ≤70 | ≤75 | ≤78(～70) | ≤80(～75) |
| 外形尺寸(cm) | 56×31×39 | 56×34×37 | 79×43×54 | 79×53×54 | 78×50×56 | 91×65×70 |
| 适用电磁阀型号 | DDC-JQ25 | DDC-JQ40 | DDC-JQ65 | DDC-JQ80 |
| 重量（kg） | 58 | 55 | 80 | 110 | 232 | 330 |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 水冷 | 自然冷 | 水冷 |
| 冷却水量(L/min) | - | ＞0.5 | - | ＞0.8 | ＞1 | ＞2 |

四、2X双级旋片式真空泵结构图：


五、2X-2A、2X-4A双级旋片式真空泵安装尺寸：

六、2X-8、2X-15双级旋片式真空泵安装尺寸：

七、2X-30A、2X-70A双级旋片式真空泵安装尺寸：

八、2X双级旋片式真空泵使用注意事项：

1、查看油位。油位应在油标中心，油位过低，对排气阀不能密封，影响真空度；油位过高，会引起起动时喷油。运转前，先将三角带脱下，将电机转向校正后，再起动，以免喷油。运转时，油位略有升高，属正常现象。油量不足时，采用l号真空泵油，从加油孔加入。油需经过滤，以免杂物进入，堵塞油孔。 
2、2X型真空泵泵口如装接电磁阀，应与泵同时动作．
3、2X型真空泵开始起动时，应先点动起动按钮一、二次，以使泵腔内的油压至油箱内，然后再正式起动运转。
4、环境温度较高时，油温升高，粘度下降，饱和蒸汽增大，会引起极限真空下降，应加强通风散热。
5、检查泵的极限真空，应采用压缩式水银真空计。真空计应与泵口直接接通，运转30分钟内，将达到极限真空。
6、2X型真空泵停泵前应先关闭吸气口处阀门，与真空系统隔绝，然后停泵。
7、带有气镇阀的泵如在抽吸气体中含有较多的可凝性蒸汽时，要打开气镇阀

九、2X双级旋片式真空泵订货说明:

1.双级旋片式真空泵名称;

2.双级旋片式真空泵型号;

3.双级旋片式真空泵规格;

4.双级旋片式真空泵功率;

5.双级旋片式真空泵电压;

6.双级旋片式真空泵使用；

 7.双级旋片式真空泵使用介质;