|  | 前言……………………………………………………………… | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 功能及技术指标………………………………………………… | 2 |
|  | 仪器简介………………………………………………………… | 4 |
|  | COD试验前准备工作…………………………………………… | 6 |
|  | COD快速入门………………………………………………… | 9 |
|  | 具体操作………………………………………………………… | 10 |
|  | 地表水COD的测定…………………………………………… | 17 |
|  | 注意事项………………………………………………………… | 19 |
|  | 氨氮的测定………………………………………………………… | 21 |
|  | 总磷的测定………………………………………………………… | 28 |
|  | 仪器功能详解……………………………………………………… | 34 |
|  | 仪器的妙用………………………………………………………… | 44 |

目    录

：

一、前   言

感谢尊敬的用户选择我公司生产的碧月牌5B型COD速测仪。

在二十世纪八十年代初，我所发明了催化快速测定污水中化学需氧量（COD）的方法；并在中国首家研制出第一代实验室用COD速测仪，用以替代长期以来国内外普遍使用的“2小时回流消解、滴定求值”的测定方法，使其具备快速、低耗、简便、准确、可靠等特点。将测定COD需用3、4个小时的传统方法变成历史。

本仪器采用一种特制试剂，它含有一种复合催化剂，既加速反应，又对氯离子具有抗干扰作用。水样与特制试剂D和试剂E在消解器中进行快速氧化还原反应，反应后产生的三价铬离子，通过分光光度法测定其浓度，从而得出相应COD值。

在九十年代初期，我们又成功开发出了用仪器测定地表水方法，长期以来，我国用Mn法和Cr法测定地表水误差大，操作烦琐、精度及准确度低；而使用我所5B-3(B)型COD速测仪测定地表水可以达到快速、准确、可靠的效果。

5B-3（B）型多元COD快速测定仪为我公司第六代产品，无论从稳定性、准确性、还是测定范围、实用性都有很大的改进。根据不同用户的需求，其提供了从普通型、智能型、便携式到全自动化在线监测型，适合于实验室、现场、COD测定等多种型号，仪器除主要测COD之外，还附带其它多项扩展功能，可适合不同用户的多种需求。多项功能并获国家专利，可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用；近年来，随着我国环保制度的完善，对水质监测提出的更高的要求，在控制企业污水排放过程中对化学耗氧量的排放标准日益增高，所以测定低浓度的水质逐渐成为一种趋势，相信5B型COD速测仪将成为您最重要的监测工具。

5B-3(B)型COD速测仪为多参数智能型，除能够准确测定COD指标外，可向用户提供氨氮、总磷的测定是测定工业废水、生活污水、中水及江湖流域化学耗氧量（COD）的良好工具之一。

二、功能及技术指标

Ⅰ. 主要功能：

※  存储4000个数据（精确保存测定时间、数据）

※  大屏幕液晶显示，中文操作提示

※  打印当前数据和历史数据

※  向计算机传输当前数据和历史数据（可选）

※  内存99条曲线，

※  同时具有分光光度计功能，可扩展测定其他水质指标

※  具有测定氨氮的功能（可选）

※  具有测定总磷的功能（可选）

※  能准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水

※※※20条内置曲线，使用户测定COD、氨氮、总磷不再需要制作曲线，并可随时自动校正并保存

※※※70条扩展曲线为用户测试水中更多参数准备，均可自动计算曲线并保存

※※※ 9条具有自动校正功能回归曲线，使测定更精确

Ⅱ. 主要技术性能：

| 测定范围： | COD： | 2-10000 mg/L | （分段取样，数据直读） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氨氮： | 0.02-60 mg/L | （分段取样，数据直读） |
|  | 总磷： | 00.02-20mg/L mg/L | （分段取样，数据直读） |
| 测定精度: | COD： | ±5% | （污水） | ±10% | （地表水） |
|  | 氨氮： | ±5% | （污水） | ±10% | （地表水） |
|  | 总磷： | ±5% | （污水） | ±10% | （地表水） |
| 测定时间 | COD： | 20分钟同时测定12/25/36只水样 |
|  | 氨氮： | 10分钟同时测定10只水样 |
|  | 总磷： | 40分钟同时测定12/25/36只水样 |
| 测定数量： | 12/25/36 | （用户在定货时可选） |
| 消解温度： | 65-190℃（连续可调） |
| 温度精度： | ±0.5℃ |  |  |  |
| 波长范围: | 360-1000nm |  |  |  |
| 波长精度: | ±2nm |  |  |  |
| 曲线数量： | 99条 |  |  |  |
| 存储数据： | 4000个 |  |  |  |
| 扩展： | 作为可见光分光光度计测定S、氰化物等 |

三、仪 器 简 介

Ⅰ. 主机键盘示意图：

Ⅱ. 消解器键盘示意图：

| 2分钟 | 10分钟 | X分钟 | ▲ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ▼ |

Ⅲ. 控制键介绍：

| 主机操作控制面板说明 主机控制键介绍： |
| --- |
| 空白/1 |  | 空白溶液置满 |
| 打印/2 |  | 打印当前数值 |
| 通信/3 |  | 将当前测定数据或历史数据上传至计算机 |
| 测量/4 |  | 仪器测定状态 |
| 曲线/5 |  | 进行选择曲线 |
| 时间/6 |  | 查看当前时间 |
| 查看/7 |  | 查看历史数据 |
| 保存/8 |  | 保存当前测定数据 |
| 校正/9 |  | 标样校正，自动修改曲线 |
| 置零/0 |  | 开盖置零 |
| ▲ |  | 在进行选择性任务时使用，例如选择曲线等 |
| 设置/· |  | 对仪器参数重新进行修改时使用 |
| ▼ |  | 在进行选择性任务时使用，例如选择曲线等 |
| 取消 |  | 中断当前操作返回初始状态 |
| 删除 |  | 修改数据时，先要按此键进行数据清除 |
| 确定 |  | 操作认可键，在选择曲线和设置参数过程中使用 |

消解器操作面板简介

| 16、10分钟 |  | 10分钟定时 |
| --- | --- | --- |
| 17、2分钟 |  | 2分钟定时 |
| 18、X分钟 |  | 自行设定定时时间 |
| 19、▲▼键 | 调节设定温度 |

四、COD实验前准备工作

1.  试剂的配制：将随机配带的固体试剂，配制成液体试剂待用。试剂具体配制方法如下：

D1、D试剂的制备：

小瓶（100个样）：将一瓶固体粉状D1或D试剂放于100mL烧杯中，加入75mL蒸馏水。在不断搅拌下加入5mL硫酸直至溶解，如难溶可微热备用。

大瓶（500个样）：将一瓶固体粉状D1或D试剂放于500mL烧杯中，加入348mL蒸馏水，在不断搅拌下加入22mL硫酸直至溶解，如难溶可微热备用。

※ D1试剂用于地表水实验，D试剂用于污水实验

E、E1试剂的制备：

小瓶（100个样）：将一瓶固体粉状E或E1试剂放于1000mL烧杯中，加入500mL硫酸（AR，比重为1.84），过夜或微热即可溶解，摇匀后移入500mL棕色细口瓶中。

大瓶（500个样）：将一瓶固体粉状E或E1试剂放入盛有2500mL硫酸（AR，比重为1.84）的瓶中，过夜或微热即可溶解，摇匀后备用。

※ E试剂用于污水实验，E1用于地表水，AR为分析纯

注意：将配制好的试剂移入细口瓶中备用，盛放D试剂容器应用橡胶塞或盖，请勿使用玻璃磨口塞；盛放E试剂用细口瓶装，封口以防浓硫酸吸入空气中水分！

*2.  标样的配制：如需检测仪器的性能或校正标准曲线， 须用到标准样。通常可以从环保部门购买。或者可以自己来配制，具体方法如下：

准确称取（分析天平）干燥（在120℃下烘干2小时，放在干燥器中冷却）的邻苯二甲酸氢钾0.4251g，定溶到1000mL的蒸馏水中。此溶液的COD值为500mg/L。

3、实验器具的准备

| 编号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 作 用 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏水 | -- | 2500ml | 用于溶解固体试剂、稀释液体 | 自备 |
| 2 | 硫 酸 | 分析纯 | 600ml | 用于溶解固体试剂 | 自备 |
| 3 | 烧 杯 | 100ml | 1 | 溶解D试剂时容器 | 自备 |
| 4 | 烧 杯 | 1000ml | 1 | 溶解E试剂时容器 | 自备 |
| 5 | 移液管 | 5ml\1ml | 3 | 取液准确量取水样和试剂 | 自备 |
| 6 | 吸耳球 | 中号 | 1 | 配合移液管 | 自备 |
| 7 | 量 筒 | 100\500ml | 1 | 量取溶液 | 自备 |
| 8 | 搅拌棒 | 玻璃 |  | 搅拌液体 | 自备 |
| 9 | 反应管 | 耐高温 | 14 | 水样加试剂在管中反应 | 随机 |
| 10 | 冷却槽 | 10孔 | 1 | 反应后冷却 | 随机 |
| 11 | 比色皿 | 30mm | 4 | 比 色 | 随机 |
| 12 | 定量器 | 1ml | 1 | 半自动定量试剂D | 随机 |
| 13 | 定量器 | 5ml | 1 | 半自动定量试剂E | 随机 |
| 14 | 茶色瓶 （细口） | 500ml | 1 | 存储多余E试剂 | 自备 |
| 15 | 邻苯二甲酸氢钾 | 分析纯 | 5g | 自校准仪器 | 自备 |

每次在实验之前，必须将反应试管、比色皿、量取的玻璃用具进行清洗（对结果要求比较严格的最好在1：10HNO3溶液中浸泡1小时后清洗烘干备用）。保证各用具在实验过程中不会影响做值。（请勿使用有机洗剂进行清洗）

4.  仪器随机提供的冷却槽用于空气冷却和水冷却。从实验步骤来看，将消解好的反应溶液必须进行定可以同过空冷和水冷冷却至室温。将水冷却槽中加入自来水，当消解结束后取出反应管依次放入冷却槽的空冷架上空冷2分钟后，最后依次放入水冷槽中冷却至室温（水冷2分钟），如一次做样多，使水冷槽中冷却水升温，需重新换自来水。使反应管彻底冷却到室温。

5.  将消解器接通电源，打开开关，大约在20-30分钟左右，消解器会自动升温至165℃并自动恒温.

6. 打开主机开关，屏幕显示“5B-3B”。主机预热的时间在15～20分钟。通常在将反应管放入消解器进行消解时，才将主机打开预热。

7. 空白与试样必须使用同一次配制的试剂，即试剂D和试剂E。

8. 仪器检验过程中所取的数据，须在详读本说明书的内容和熟练操作情况下进行对比实验，并且须具备对于化学回流法的操作和误差有充分估计或实验的情况下进行。

五、COD快速入门

.测定 COD实验流程：(波长:610nm)

实验基本步骤：

※ 打开消解器开关，自动升温至165度蜂鸣提醒,按[▲]键或[▼]键停止蜂鸣;

※ 取蒸馏水（空白）及水样（待测）各2.5mL于相应试管中；

※ 分别依次加入0.7mL D试剂和4.8mL E试剂并进行10分钟消解；

※ 消解完毕在冷却架上空冷2分钟后加入2.5mL蒸馏水混匀；

※ 放入水槽中进行2分钟水冷后倒入比色皿中比色出值。

（详细步骤见以下部分）

六、具 体 操 作

1.  操作过程：（文字叙述）

（1） 打开消解器开关，绿色屏幕显示165，红色屏幕的数字开始向上变化，表示开始升温，当温度经过20-30分钟后，红色数字同样显示165.0时,消解器会发出蜂鸣声来提醒用户,温度已经准备好,可以使用，按[▲]键或[▼]键蜂鸣停止;

（2）量取2.5ml的蒸馏水放入0号反应管,再量取2.5ml待测水样放入1号反应管中，分别向两只反应管中同时加入0.7ml的D试剂,再分别向两个管中加入4.8ml的E试剂，如不匀摇匀后放入消解器中，按10分键；（管中液体一定要均匀，否则会造成喷溅）

（3）打开COD测定仪主机开关（注意打开开关时，仪器上方盖必须为闭合状态），屏幕显示:

5秒后自动进入测量状态：

（4）当10分钟到，消解器发出蜂鸣声表示消解完毕，取出反应管放入随机的冷却架中,按[2分]键,当2分钟到蜂鸣器响

（5）向两支反应管中分别加入2.5ml蒸馏水混匀(一定要摇匀)后，放入水冷槽中冷却2分钟,

（6）擦干反应管的表面，将比色皿标记为0、1号，将反应管中的液体分别对应全部倒入0和1号比色池中

（7）将2只比色皿依次放入比色槽中,将0号比色皿对准光路，闭合上盖,屏幕显示:

屏幕显示： T小于100.0，A小于1.000,Kn=3  Kv跟Kn有关

（8）按[空白]键，当屏幕最终显示:

（9）打开上盖，屏幕显示:

（10）按[置零]键，屏幕显示:

（11）闭合上盖，拉动拉杆，将1号比色皿对准光路，屏幕显示:

此时屏幕中“C=”后显示的数据即为测定数值。

此时可以对此数据分别进行以下操作，也可继续比色，测定其他水样。

（12） 按[打印]键，打印机会打印出当前的数据；

（13）按[保存]键，屏幕显示:

2.  操作过程（表格描述）

| 针对不同浓度COD废水取样方法 |
| --- |
| 浓度范围 | 取样操作（ml） | 应用曲线 |
|  | 取原样 | 加蒸馏水 |  |
| 1 | 2~1200 mg/L | 2.5 | ←0 | 03 |
| 2 | 100~2500 mg/L | 1 | ←1.5 | 04 |
| 3 | 250~5000 mg/L | 0.5 | ←2 | 05 |
| 4 | 0.5-10 g/L | 0.2 | ←2.3 | 06 |
| 为减少误差，强烈建议用户使用第1种取样方法！！！ |

| 操作步骤 | 水样氧化消解过程 |
| --- | --- |
|  | 打开消解器开关 | 等待大约20-30分钟左右，消解器温度上升到165时，蜂鸣提醒 |
|  | 向编号反应管 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
|  | ↑ 依次加入2.5ml | ↑ 蒸馏水 | ↑ 水样 | ↑ 水样 | ↑ 水样 | ↑ 水样 | ↑ 水样 |
|  | ↑ 依次加入0.7ml | ↑ D试剂 | ↑ D试剂 | ↑ D试剂 | ↑ D试剂 | ↑ D试剂 | ↑ D试剂 |
|  | ↑ 依次加入4.8ml | ↑ E试剂 | ↑ E试剂 | ↑ E试剂 | ↑ E试剂 | ↑ E试剂 | ↑ E试剂 |
|  | 全部依次放入消解器 |
|  | 按[10分钟]键 |
|  | 打开主机开关（注意仪器盖必须为闭合状态） |
|  | 10分钟后,蜂鸣器响,依次将反应管取出放入冷却槽中前排管架上， |
|  | 在空气中冷却约2分钟后 |
|  | 向编号反应管 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
|  | ↑ 加入2.5ml | ↑ 蒸馏水 | ↑ 蒸馏水 | ↑ 蒸馏水 | ↑ 蒸馏水 | ↑ 蒸馏水 | ↑ 蒸馏水 |
|  | 摇匀后,放入后排的的水冷槽中（里面应提前放入自来水到4/5水面）. |
|  | 在水中冷却2分钟至室温，取出擦干,准备比色出值 |

比色过程：(波长:610nm)(30mm比色皿)

| 比色皿编号: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 将反应管中的液体依次分别倒入对应的比色皿 |
| 2 | 将比色皿依次放入比色栏中，0号比色皿闭靠近操作者，闭合上盖，显示: |  |
| 3 | 按[空白]键,显示： |  |
| 4 | 打开上盖,屏幕显示: |  |
| 5 | 按[置零]键，屏幕显示: |  |

| 6 | 闭合上盖，拉动拉杆，将1号比色皿，对准光路，屏幕显示: |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | “C=”后面的数字为测定结果，重复第6步，可测定其他水样数值 |
| 8 | 按[打印]键，打印机会打印出当前的数据 |
| 9 | 按[保存]键，屏幕显示: |  |

七、地表水COD的测定

(波长:440nm)

地表水泛指低浓度水样,COD一般在20mg/L以下的水样,如果希望测定准确,能够使用此种方法来进行测定。

地表水中COD的测定同污水测定过程有3点不同

1、波长：440nm

2、试剂：地表水用D1/E1，污水用D/E

3、曲线：应用第1号曲线，按[曲线]键，进入“选择曲线”按[▲]键来选择1条曲线，按“确认”键

| 比色过程 (调节波长开关到440nm,30mm比色皿) |
| --- |
| 比色皿编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| 1、 | 将反应管中的液体依次分别倒入对应的比色皿 |
| 2 | 将0号比色皿放入比色栏中，闭合上盖，显示: |  |
| 3 | 按[空白]键,显示： |  |
| 4 | 打开上盖,屏幕显示: |  |
| 5 | 按[置零]键，屏幕显示: |  |

| 6 | 闭合上盖,拉动拉杆，将1号比色皿对准光路，屏幕显示: |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | “C=”后面的数字为测定结果，重复第6步，可测定其他水样数值 |
| 8 | 按[打印]键，打印机会打印出当前的数据 |
| 9 | 按[保存]键，屏幕显示: |  |

八. 注意事项

1. 实验之前须对主机进行预热，通常开机预热时间在5 - 10分钟为益.为了保证仪器寿命和稳定性,比色完成后及时关闭。因此每次进行消解时打开主机预热,比色完成后关闭.

2. D试剂使用的定量器，时间长不用容易粘住。所以，如一周内不用时可用蒸馏水冲洗干净。

3. 在操作中为了达到C值的准确性和同一性，在每次用空白进行置满和用开盖进行置零时，打开（闭合）比色栏盖子T值就算是显示为0（100）都需要重新置满和置零一次；在操做进行比色时，比色皿最好统一靠在比色栏的最左边。

5. 实验用过的反应管，无须用洗涤剂冲洗，一般先用自来水后用蒸馏水冲洗烘干备用，以防洗涤剂粘附在内壁，影响测定结果。

6. 对于多个样品连续测定时，将测过的比色皿中溶液从一角倒掉，小心甩净，即可倒入新的待测溶液，由此引入的误差在允许范围之内，为了使误差减得更小，测定时，水样的COD值可从小往大做。反应液倒入比色皿后，因有细小气泡上浮，影响数显波动，当数字稳定后，再读数。

7. 比色测定之前，应检查比色皿看窗是否干净，除了目测外，可检查每个比色皿的光密度A，测其相对值是否一致；从比色皿倒溶液时，不要将溶液溅到比色皿透光的看窗上。

九、氨 氮 的 测 定

Ⅰ. 概  述：.

氨氮（NH3-N）以游离氨（NH3）和铵盐（NH3＋）形式存在于水中，两者的组成比取决于水的pH值。当pH值偏高时，游离氨的比例高。反之，则铵盐的比例高。
    水中氨氮的来源，主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物，某些工业废水，如焦化废水和合成氨化肥厂废水等，以及农田排水。此外，在无氧环境中，水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用，还原为氨。在有氧环境中，水中氨亦可转变为亚硝酸盐、甚或继续转变为硝酸盐。
　　测定水中各种形态的氮化合物，有助于评价水体被污染和"自净"状况。
　　氨氮含量较高时，对鱼类则可呈现毒害作用。
　
Ⅱ. 方法原理（纳氏比色法）：     ※  本法为直接测定法  ※
　　汞和钾碘化物的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物，此颜色在较宽的波长范围内具强烈吸收。

对于污水通常采用纳氏比色法。纳氏试剂比色法具体操作简便、灵敏等特点，水中钙、镁和铁等金属离子、硫化物、醛和酮类、颜色，以及混浊等均干扰测定，需作相应的预处理。

Ⅲ. 主要技术指标：

● 测定范围： 0.02-60 mg/L ;

● 精    度：≤5% ;

● 直接测定时间：15-20min ;

● 可同时测定10 - 14个水样 ;

● 光度稳定性：≤ 0.001A / 3min ;

Ⅳ.方法的适应范围：
　　水样作适当的预处理后，可进行地面水、地下水、工业废水和生活污水的测定。

对于对光度测定有干扰的水样应进行絮凝或蒸馏予处理后，再进行测定。

Ⅴ.水样的保存：
　　水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内，并应尽快分析，必要时可加硫酸将水样酸化至pH＜2，在2 - 5℃下存放。酸化样品应注意防止吸收空气中的氨而导致污染。

Ⅵ.试剂配制：
1. 无氨水制备：对于氨氮较低的水样，稀释及试剂配制需均用无氨水，制取方法如下：    
    A 蒸馏法：每升蒸馏水中加0.1mL硫酸，在全玻璃蒸馏器中重蒸馏，弃去50ml初馏液，接取其余馏出液于具塞磨口玻瓶中，密塞保存。 
    B离子交换法：使蒸馏水通过弱酸性阳离子交换树脂柱。

2. 铵标准贮备溶液：

准确称取经100℃烘干过的氯化铵（NH4CI）3.819 g溶于水中，移入1000mL容量瓶中稀释至标线。此溶液每毫升含1.00mg氨氮，即1000 mg/L。
3. 氨标准溶液1（标样1）：

量取5.00mL铵标准贮备液于500mL容量瓶中，用水稀释至标线。　此溶液每毫升含0.010mg氨氮，即10 mg/L。

4. 氨标准使用溶液2（标液2）：

将标液1稀释一倍即可，其氨氮值为5 mg/L。

5.  N2 试剂的配制：

将一瓶固体N2试剂溶于100毫升蒸馏水中，如浑浊可放置澄清，如有沉淀可将沉淀除去(建议新配制的最好放置4-5小时或过夜后使用)。

6. N3试剂的配制：

将一瓶固体N3试剂溶于100毫升蒸馏水中，备用。

：

Ⅶ.  实验过程

操作过程（表格描述）

| 针对不同浓度氨氮废水取样方法 |
| --- |
| 浓度范围 | 取样操作（ml） | 应用曲线 |
|  | 取原样 | 加蒸馏水 | 水样 |  |
| 1 | 0.01-5 mg/L | 10 | 0 | 10 | 08 |
| 2 | 0.05-10 mg/L | 5 | 5 | 10 | 09 |
| 3 | 0.5-25 mg/L | 2 | 8 | 10 | 10 |
| 4 | 1-50 mg/L | 1 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 2-100 mg/L | 0.5 | 9.5 | 10 | 12 |
| 为减少误差，强烈建议用户使用第1种或第2种取样方法！！！ |

| 水样反应过程 |
| --- |
| 反应管编号： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| 操作 | 内容 |
| 1 | 加入10ml | 蒸馏水 | 水样 | 水样 | 水样 | 水样 | 水样 |
| 2 | 加入N3试剂 | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml |
| 3 | 加入N2试剂 | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml |
| 4 | 摇匀后,静置10分钟,按[10分]键 |
| 6 | 10分钟后,蜂鸣器响,依次倒入比色皿读数 |

比色过程：(波长:420nm)(10mm比色皿)

| 比色皿编号: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 将反应管中的液体依次分别倒入对应的比色皿 |
| 2 | 将比色皿依次放入比色栏中，闭合上盖，显示: |  |
| 3 | 按[空白]键,显示： |  |
| 4 | 打开上盖,屏幕显示: |  |
| 5 | 按[置零]键，屏幕显示: |  |

| 6 | 闭合上盖，将1号比色皿对准光路，屏幕显示: |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | “C=”后面的数字为测定结果，重复第6步，可测定其他水样数值 |
| 8 | 按[打印]键，打印机会打印出当前的数据 |
| 9 | 按[保存]键，屏幕显示: |  |

Ⅸ. 予处理方法：

( 常用的方法，可参见《水与废水分析方法指南》第三或第四版。

( 采用LH-1型低温蒸馏器（本公司专利产品）。

十、总 磷 的 测 定

(钼锑抗分光光度法)

Analysis on Experiment of Determining Precision Bias of Total P in Molybdenum-Antimony Anti- Spectr

Ⅰ. 适用范围：

- 本方法适用于地表水、污水和工业废水。

① 如水样中含有浊度或色度时，需配制一个空白试样(取10 mL水样于反应管中，加入1 mL硫酸溶液和1 mL的P1试剂。然后从水样的吸光度中扣除空白水样的吸光度。

② 砷大于2mg／L时，干扰测定，用硫代硫酸钠去除。硫化物大于2mg／L干扰测定，可通氮气去除。铬大于50mg／L干扰测定，用亚硫酸钠去除。亚硝酸盐大于1mg/L干扰测定,用氧化消解或加氨磺酸均可以除去.铁浓度为20mg/L,使结果偏低5%;铜浓度达10mg/L不干扰;氟化物小于70mg/L也不干扰.水中大多数常见离子对显色的影响可以忽略.

Ⅱ. 主要技术特性：

(  测定范围： 0.01-20毫克/升；

(  测定精度： 实验室内相对标准偏差为≤±5％；

(  测定时间： 35-50分钟；

(  样品个数： 根据消解器孔数量，14/25/36个样品；

(  光度稳定性： ≤0.001 A；

Ⅲ. 实验准备工作：

1. 试剂的配制：

A . 硫酸(H2SO4)：密度为1.84g／ml的分析纯；

B . 过硫酸钾溶液：将4g过硫酸钾(K2S2O8)溶解于水，并稀释至100mL；

C . 试剂P1：将一小瓶P1试剂溶于水中，并稀释至100mL，储于100 mL定量瓶中，并将定量器校准到1mL；

D . 试剂P2：将一小瓶固体P2试剂溶于12%的100毫升硫酸溶液中（即88毫升水中加入12毫升的硫酸），储于100毫升移液器中备用。并将定量器校准到1mL

( 此试剂在冷处存放，如变色不可使用 (

2. 标样的配制：

A . 磷标准贮备溶液(标样1)：准确称取在110℃下烘干2小时后在干燥器中放冷却的磷酸二氢钾(KH2PO4) 0.2197 ± 0.001g，用少许蒸馏水溶解后，加入5mL硫酸，然后将该溶液定溶在1000mL容量瓶中并混匀。此标准溶液含50.0mg/L的磷。本溶液可在玻璃瓶中可贮存至少六个月；配制过程每个细节都可能导致标液的误差！

B . 磷标准使用溶液（标样2）：将10.0mL的磷标准溶液(标液1)转移至250mL容量瓶中，用水稀释至标线并混匀。此标准溶液含2.0mg/L；

操作过程（表格描述）

| 开机准备 |
| --- |
| 步骤 | 内容 | 显示 | 状态 |
|  | 打开消解器电源 | 绿色显示设定温度红色为实际温度 | 升温 |
|  | 按[▼]键调节温度为120 | 绿色显示120 | 恒温 |
|  | 打开主机 |  |  |
|  | 按[曲线]键,选择第14曲线 | “14” |  |
| 针对不同浓度总磷废水取样方法 |
| 浓度范围 | 取样操作（ml） | 应用曲线 |
|  | 取原样 | 加蒸馏水 | 水样 |  |
| 1 | 0.01-0.5mg/L | 8 | 0 | 8 | 14 |
| 2 | 0.02~1mg/L | 4 | 4 | 8 | 15 |
| 3 | 0.1-4mg/L | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 4 | 0.2-8 mg/L | 1 | 7 | 8 | 17 |
| 5 | 0.5-20 mg/L | 0.4 | 7.6 | 8 | 19 |
| 为减少误差，强烈建议用户使用第1种取样方法！！！ |

| 水样消解过程 |
| --- |
| 反应管编号： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| 操作 | 内容 |
|  | 加入8ml | 蒸馏水 | 水样 | 水样 | 水样 | 水样 | 水样 |
|  | 加入过硫酸钾 | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml |
|  | 旋紧塞盖,摇匀后全部依次放入消解器 |
|  | 按[X分钟]键 |
|  | 30分钟后,蜂鸣器响,依次将反应管取出放入水冷却槽中 |
|  | 按[2分钟]键,在水中冷却2分钟后 |
| 反应管编号： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
|  | 加入P1试剂 | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml |
|  | 加入P2试剂 | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml |
| 9 | 混匀后,按[10分钟]键静置10分钟,擦干取出,准备比色出值 |

比色过程：(波长:700nm)(30mm比色皿)

| 比色皿编号: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 将反应管中的液体依次分别倒入对应的比色皿 |
| 2 | 将比色皿依次放入比色栏中，闭合上盖，显示: |  |
| 3 | 按[空白]键,显示 |  |
| 4 | 打开上盖,屏幕显示: |  |
| 5 | 按[置零]键，屏幕显示: |  |

| 6 | 闭合上盖，将1号比色皿对准光路，屏幕显示: |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | “C=”后面的数字为测定结果，重复第6步，可测定其他水样数值 |
| 8 | 按[打印]键，打印机会打印出当前的数据 |
| 9 | 按[保存]键，屏幕显示: |  |

十一、仪器功能详解(***代表任意数值,)

- 修改消解器设定温度

- 校正消解器温度

- 修改消解器定时提醒时间

- 查看历史记录

- 保存数据

- 打印当前值

- 打印单一历史记录

- 打印所有历史记录

- 选择曲线

- 自动校正曲线

- 手动修改曲线

- 修改系统时间和日期

- 高级应用——自动设置回归曲线

- 打印机换纸和更换色带

1、修改消解器设定温度

当左侧灯为绿色时，直接按[▲]键或[▼]键调整即可

2、校正消解器温度

例：当实际温度比仪器显示温度高10度时，将显示温度提高10度即可，

长按[▼]键，将显示的数字修改为加上10以后的数字；（如本来是3，调整到13）

长按[▲]键，即保存退出；

3、修改定时提醒时间

在“温度灯”为绿色时，长按[X分钟]键，显示数字，按[▼] [▲]键修改需要的定时时间；

长按[X分钟]键保存退出

| 4、查看历史数据 |
| --- |
|  | 按[查看]键 屏幕显示 |  | 按▲ 和 ▼选择需要查看的数据，按[测量]回到测量状态 |

5 、保存数据

按[保存]键，出现历史数据界面后会自动返回测量状态

| 6、打印当前值 |
| --- |
|  | 按[打印]键 |  | 打印当前的T/A/C |
| 7、打印单一历史数据 |
|  | 按[查看]键 屏幕显示： |  | 按▲ 和 ▼选择需要打印的结果，按[打印]键即可， |
| 8、打印所有历史数据 按[查看]键，屏幕显示： |
| 长按[打印]键5秒钟，自动依次打印历史数据 |  |

| 9、 选择曲线 |
| --- |
| 在任何状态 按[曲线] |  | 1、按[▲][▼]键来选择所需要的曲线后按[确认]键 2、可以直接选择 a.先按[删除]键 b.再直接输入需要的曲线后，按[确认]键 |
| 10、 自动校正曲线 |
| 先选择需要校正的曲线（参见9），在测量状态按[校正] |  | 按[删除]键，直到删完所有的数字后，输入已知的数值， 按[确认]键，仪器自动计算出曲线并保存退到测量状态。 |
| 11 、手工修改曲线(假设要把56号曲线由1000.0修改成0.568) |
|  | 1、先照上步选择到56号曲线 ２、在任何状态下按[取消]键，显示“连华科技”界面 ３、再按[设置]键 |
|  | ４、按[▼]键来选择“修改曲线参数”后按[确认]键,显示 按[删除]键，直到删完所有的数字后， 在输入0.568后按[确认]键 |

| 12、修改系统时间 |
| --- |
|  | 1、按[取消]键，显示“连华科技”界面 2、按[设置]键，显示 | ３、按[确认]键 |
|  | 按[删除]键，直接用数字键输入日期和时间，用[▼] [▲]进行移位操作， | 按[确认]键保存退出 |

13、高级应用——自动设置回归曲线

本仪器所含曲线99条，其中有9条智能曲线，这9条曲线的设定可以自动设定，无须用户进行计算，特别应用于精度要求较高的科研单位。

一、用途：

用户测定某种指标的曲线不是直线时；

用户希望自动计算曲线时；

二、曲线号：91-99，

当选择91-99号曲线中的任意一条曲线时，表明选择了一条智能曲线，用户可以根据自身需要自行设定曲线用途。

三、设定方法：

现需要自行设定第91条曲线，并且能够进行5点回归

准备好已知浓度的待比色样品（不多于5个）由小到大进行编号为0、1、2、3、4、▪▪▪（0为空白溶液）

操作方法:

准备需要标定的样品,对比色皿进行编号

例如：

| 编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标样 | 0 | 50 | 100 | 150 | 300 | 400 |

操作方法

| 编号 | 内容 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机预热15分钟 |  |

| 2 | 选择曲线， 选择91-99任意一条曲线，假如选择91 | 按[删除]键后，键入91 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 显示 |  |
| 4 | a. 按[确认]键，退到测量状态 b.把0号样品池放入比色栏,闭合上盖，按[空白]键 |  |  |
| 5 | 按[取消]键,显示“连华科技”界面后，按[设置]键显示 |  |  |
| 6 | 按[▼]键来选择“曲线拟合”后按[确认]键,显示 |  |  |
| 7 | 按[确认]键显示 |  |  |
| 8 | 放入1号样品,稳定5秒钟后,长按[测量]键,显示 |  | 先按[删除]键,将所有数字删除,再输入“50”后，按[确认]键，此时观察K1发生变化，仪器自动计算出数值 |

| 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 把2号样品池放入比色栏,闭合上盖, 按[▼]键，显示 |  |  |
| 11 | 长按[测量]键,显示 |  | 先按[删除]键,将所有数字删除,再输入“100”后，按[确认]键，此时观察K2发生变化，仪器自动计算出数值 |
| 12 |  |  | 按上述方法依次放入3、4、5号样品，并依次输入数值，仪器自动计算出曲线 |
| 13 | 长按[保存]键,显示 |  | 假设 1号曲线为**** 2号为#### 3号为￥￥￥￥ 4号为++++ 5号~~~~~ |
| 14 | 重新开机，新的曲线才能够使用 |

15、如何安装打印机纸和色带

打印机更换纸圈及色带操作非常简单,不需要取出整个打印机,轻按打印机面板上的弹出键,即可完成纸卷和色带的更换. 操作的过程如下：

- 打印纸安装

①稍用力按下右下方的弹出按键(图1)。

②向上抬起机头架子(图2)。

③从打印机上取下空纸轴。将纸轴的两端支架稍向外用力即可轻松取下纸轴（图3）。

图1                                  图2

图3                                       图4

④将新纸卷套在纸卷轴上（如图3，4）。

⑤按SEL键使绿色指示灯熄灭,再按一下LF键使打印机芯转动，将纸送入机芯上的进纸口，纸会徐徐进入，务必将打印纸从前盖板的出纸口中穿出, 出纸应留有一定长度。注意打印纸的边缘要整齐。

2．安装色带

色带盒在打印机出厂时已经装好，更换按下列步骤进行:

①稍用力按下右下方的弹出按键。

②将打印机芯前盖板向上翻开，即可更换色带盒；

十二、仪器的妙用

5B-3B型COD多元测定仪除了给用户提供测定COD、氨氮、总磷的简单方法，更是一款高精度，多功能的智能光度计。下面将部分用户使用此款仪器的方法介绍给用户。

一、光度计功能的应用

目前国内外的分光光度计多数仪器内部只有一个浓度系数，每次开机的时候都需要进行重新设定，并且很多仪器不带打印、存储功能，即使带打印功能，从打印的数据中也反应不出各种波长的区别，不利于科研单位在进行测定多项指标的使用；

而5B-3B型不但内部存有99条曲线，其中厂家在出厂前内置了17条，从18-90号曲线提供给客户自行定义，91-99号曲线为智能多点曲线。

假设用户需要在665nm下测定硫化物这项指标，可以在第一次做出曲线后，将第31条曲线设定成665nm下某项指标的专用曲线，等今后再进行测定硫化物的时候，不用再次制作曲线，直接调用、直接读取读数。

此款仪表能够精确保存和打印已存数据的测定时间、测定指标；

二、回归曲线的应用

回归曲线的应用主要应用于科研单位、检测机构使用。

很多用户在实验室分析数据时会发现一个现象，就是某项指标在不同浓度时所应用的曲线会发生变化，这种变化是有规律的，正常的，但是如果手工记下各种浓度时的曲线变化，在今后的测定过程中会非常烦琐，这个问题困扰着很多的科研人员；

我公司在20年的生产和售后过程中，总结用户在使用过程中遇到的困惑，专门开发了这款仪表用于解决此问题，并且使用户能够轻松掌握设定过程。

三、测定同一指标不同种污水时的应用

很多用户，尤其是科研单位、大型企业用户在测定水中各项指标时，时常会发现一个问题，就是在使用光度法在测定各项指标时，用同一个曲线来进行测定不同成分的废水时，会存在差别，看似像系统误差，以前我们的解决办法是将从仪器中的读数直接乘以一个矫正系数后再记录下来作为测定数据，这样做非常麻烦；

现在不用了，当遇到这样的问题，直接应用我们为用户提供的备用曲线（20-89）即可轻松解决这个问题。

例如一个药厂的污水处理厂，在污水处理的各个不同的过程中，浓度差别很大，在测定之前需要分别进行稀释20、10、5、2倍后测定，那么怎样来灵活应用仪器来进行测定呢？

1、分别选择31、32、33、34号曲线分别指向20、10、5、2的稀释倍数，

2、分别用[校正]功能来计算出所需的曲线数值，

3、以后再进行测定不同的排放口水样的时候，直接选择不同的曲线测定即可。

还有一些用户可能会发现这样的情况，就是仪器测定标样时非常准确，在测定具体的某种水样时会有一些偏差，所测定的数值与回流法相比统一偏小或者统一偏大，当遇到这种情况的时候，备用曲线就能解决这样的问题，选择一个备用曲线，将这个曲线的数值调整为合适的曲线即可。

例如：一个焦化厂在测定过程中，发现其中一个车间排放的废水测定的数值与回流法的数值总有偏差，这时可以选择一条曲线专门用来测定这个车间的废水，曲线的具体修改方式为：

将此水样的回流数值假定为真值，选择一条曲线，用这个数值来校正这条曲线后，将来直接调用此曲线来测定此车间的排水即可

厂家配件说明

厂家随机配带了5mL和1mL两种型号定量器，主要用来量取试剂（如图1）。在初次使用前，必须对其进行调整。方法如下：

a. 将定量帽压到最低部，然后拧松滑动块，使滑动块的下沿对准0.7mL或4.8mL的刻度（定量器上有2个刻度，以靠顶部的刻度为准）。再将滑动块拧紧固定（如图2）；

b. 将配制好的试剂分别倒入底瓶中（如图3）；

c. 将定量器分别放入底瓶中。将活塞提到最高再压到底，此一个行程就是所定容积。注意在初次用时，应将液体中的气体排出（如图4--5）；

图1                   图2           图3              图4               图5

注意：定量器为方便用户量取试剂而提供，用户可根据具体情况来选择是否使用，当定量器破碎后可以使用刻度吸管代替，但是效果不佳！！

# Text boxes

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=8 | Kv=5.7 |

|  | 连华科技 |  |
| --- | --- | --- |
| 空白 1 | 打印 2 | 通信 3 | 测量 4 |
| 曲线 5 | 时间 6 | 查看 7 | 保存 8 |
| 校正 9 | ▲ | 设置 。 | ▼ |
| 置零 0 | 取消 | 删除 | 确定 |

定位滑块

定

量

器

定

量

帽

—0

—1

—2

—3

—4

—5

—0

—1

—2

—3

—4

—5

用过硫酸钾或硝酸（高氯酸）为氧化剂，将未经过滤的水样消解，用钼酸铵分光光度来测定总磷

—0

—1

—2

—3

—4

—5

#### 输入保存文件名

保存位置

| 历史数据 |
| --- |
| No.: | **/** |
| Kn: | ** |
| DATE: | **-**-** |
| TIME: | **-**-** |
| Data: | ***.** |

X分钟

温度控制键

透过率

—0

—1

—2

—3

—4

—5

浓度

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=** | Kv=***** |

10分钟

测定结果

机芯进纸口

时间：时-分-秒

日期：年-月-日

调用曲线号

消解孔

2分钟

保存总数

比色盖

波长调节盘

拉杆

保存位置

控制键

| 历史数据 |
| --- |
| No.: | **/** |
| Kn: | ** |
| DATE: | **-**-** |
| TIME: | **-**-** |
| Data: | ***.** |

| 连华科技 |
| --- |
| C=-****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=1 | Kv=228 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=9999mg/L |
| T=0.0 | A=9999 |
| Kn=1 | Kv=228 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=1 | Kv=228 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=0.000mg/L |
| T=100.0 | A=0.000 |
| Kn=1 | Kv=228 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=1 | Kv=228 |

测定结果

连华科技

5 B – 3 B

TEL：010-89525916

TEL：0931-7326600

时间：时-分-秒

打印机

请详读说明书后再进行实验！！平行实验合格后，作对比实验！！

日期：年-月-日

调用曲线号

保存总数

保存位置

| 历史数据 |
| --- |
| No.: | **/** |
| Kn: | ** |
| DATE: | **-**-** |
| TIME: | **-**-** |
| Data: | ***.** |

| 连华科技 |
| --- |
| C=9999mg/L |
| T= 0.0 | A=9999 |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=0.000mg/L |
| T=100.0 | A=0.000 |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=3 | Kv=1505 |

测定结果

时间：时-分-秒

日期：年-月-日

调用曲线号

保存总数

保存位置

| 历史数据 |
| --- |
| No.: | **/** |
| Kn: | ** |
| DATE: | **-**-** |
| TIME: | **-**-** |
| Data: | ***.** |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**.* | A=**.* |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=9999mg/L |
| T=0.0 | A=9999 |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=8 | Kv=5.7 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=0.000mg/L |
| T=100.0 | A=0.000 |
| Kn=8 | Kv=5.7 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=8 | Kv=5.7 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=0.000mg/L |
| T=100.0 | A=0.000 |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=3 | Kv=1505 |

曲线值

吸光度

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=3 | Kv=1505 |

曲线号

| 连华科技 |
| --- |
| C=9999mg/L |
| T= 0.0 | A=9999 |
| Kn=8 | Kv=5.7 |

保存总数

调用曲线号

日期：年-月-日

时间：时-分-秒

测定结果

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=14 | Kv=0.75 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=0.000mg/L |
| T=100.0 | A=0.000 |
| Kn=14 | Kv=0.75 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=14 | Kv=0.75 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=9999mg/L |
| T= 0.0 | A=9999 |
| Kn=14 | Kv=0.75 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=14 | Kv=0.75 |

| 历史数据 |
| --- |
| No.: | **/** |
| Kn: | ** |
| DATE: | **-**-** |
| TIME: | **-**-** |
| Data: | ***.** |

保存位置

保存总数

调用曲线号

日期：年-月-日

时间：时-分-秒

测定结果

| 历史数据 |
| --- |
| No.: | **/** |
| Kn: | ** |
| DATE: | **-**-** |
| TIME: | **-**-** |
| Data: | ***.** |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 历史数据 |
| --- |
| No.: | **/** |
| Kn: | ** |
| DATE: | **-**-** |
| TIME: | **-**-** |
| Data: | ***.** |

| 历史数据 |
| --- |
| No.: | **/** |
| Kn: | ** |
| DATE: | **-**-** |
| TIME: | **-**-** |
| Data: | ***.** |

| 选择曲线 |
| --- |
| 曲线号： | 3 |
| 曲线值： | 1505.0 |

| 选择曲线 |
| --- |
| 曲线号： | 3 |
| 曲线值： | 1505.0 |

| 系统设置 | 系统时间 |
| --- | --- |
|  | 修改曲线参数 |
|  | 曲线拟合 |
|  | 调取初始参数 |

修改曲线 曲线号： 56 曲线值： 1000.0

ｖｆｆ送当地司法按[删除]键，直到删完所有的数字后，在输入0.568后按[确认]键按[删除]键，直到删完所有的数字后，在输入0.568后按[确认]键

系统设置 系统时间 修改曲线参数 曲线拟合 调取初始参数

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

连 华 科 技 DATE：06-11-11 TIME：11-11-11 TEL：010-89525916

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 选择曲线 |
| --- |
| 曲线号： | 3 |
| 曲线值： | 1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| A1=0.200 | K1-1010.00 |
| A2=0.400 | K2-1010.00 |
| A3=0.600 | K3-1010.00 |
| A4=0.800 | K4-1010.00 |
| A5=1.000 | K5-1010.00 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=0.000mg/L |
| T=100.0 | A=0.000 |
| Kn=91 | Kv=1010 |

系统设置 系统时间 修改曲线参数 曲线拟合 调取初始参数

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

| 连华科技 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| A1=0.200 | K1-1010.00 |
| A2=0.400 | K2-1010.00 |
| A3=0.600 | K3-1010.00 |
| A4=0.800 | K4-1010.00 |
| A5=1.000 | K5-1010.00 |

| 回归曲线 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| T1=0.0 | A1=0.000 |
| K1=1010 | C1=□ |

| 回归曲线 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| T1=**** | A1=***** |
| K1=1010 | C1=***** |

| 回归曲线 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| T1=**** | A1=***** |
| K1=**** | C1=50 |

| 回归曲线 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| T2=0.0 | A2=0.000 |
| K2=1010 | C2=□ |

| 回归曲线 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| T2=#### | A2=#### |
| K2=1010 | C2=#### |

| 回归曲线 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| T2=#### | A2=#### |
| K2=***** | C2=100 |

| 连华科技 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| A1=**** | K1=**** |
| A2=#### | K2=#### |
| A3=￥￥￥￥ | K3=￥￥￥￥ |
| A4=++++ | K4=++++ |
| A5=~~~~~ | K5=~~~~~ |