B＆C在线污泥浓度（SS）监控仪安装使用说明书

一、简介

TU7685是一款微机型的污泥浓度（SS）测控仪，采用红外光散射测量法，传感器光源用LED二极管发光，具有测量准确、性能稳定、使用寿命长的优点。

通过对该污泥浓度测控系统运行程序指令进行即时设定，可以改变传感器的测量状态，从而使该系统可以设定不同的污泥浓度测量范围。因此，该污泥浓度测控系统具有使用方便、灵活、经济的特点。

- 每套标准配置的污泥监控仪组件：

1、TU7685监控仪                                  一台

2、TU8182浸入式传感器（带7.5米7芯电缆）         一个

3、护套接头 （2”NPT螺纹）                        一个

三、尺寸：（见图1）

  - TU7685监控仪尺寸：96×96×155mm

TU7685安装孔尺寸：91.5×91.5mm

（图1：监控仪外形尺寸图）

- 测量原理：采用红外光散射法测量水体中的悬浮颗粒，TU8182传感器包括如下部分：

      - LED红外线光源

      - 光信号检测器

      - 镜头状态检测器

      - 前置信号放大器

- 测量范围：两档四个范围（单位：NTU、mg/l、ppm）

一档：9/999 mg/l；范围：0-9 mg/l、0-999 mg/l

二档：99/9999 mg/l；范围：0-99 mg/l、0-9999 mg/l

注意：该设置在主态菜单中设定（configuration）

- 安装：（见图2、图3、图4）

1、TU7685安装：TU7685为盘装式安装，安装于仪表柜上，如果挂墙安装，必须配仪表盒。

2、TU8182安装：用带1”NPT内螺纹的不易变形的固定直管穿过传感器的电缆，然后，将管与TU8182护套接头的螺纹拧紧，确保安装直管与传感器不会松脱为宜（注意：如果系统附有自动清洗装置，请先连接好清洗管，后再接安装直管）

3、电气连接：

    - 电源连接，TU7685电源采用220V/50Hz，TU7685背面的接线端子与电源连接编号如下：

| 端子号 | 电源线 |
| --- | --- |
| 1 | 零线 |
| 3 | 火线 |
| 4 | 地线 |

注意：1、在通电前一定要确认接线正确，错误的接线可能导致仪表损坏

2、取电不能从大功率设备的旁路

3、电源线与信号线分开

    - TU8182连接：将 TU8182七芯电缆与TU7685所对应的端子编号接好。

| 电缆线编号 | TU7685背面端子编号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 23 | 屏蔽线 |
| 1 | 22 | 高浓度信号线 |
| 2 | 25 | 低浓度信号线 |
| 3 | 24 | 自诊断信号线 |
| 4 | 19 | LED红外光源控制线 |
| 5 | 21 | 零位线 |
| 6 | 18 | +12V电压线 |
| 7 | 17 | -12V电压线 |

注意：不要在中间切断电缆，需延长电缆接线，请用高绝缘的接线盒连接。

C、4-20mA模拟信号连接（用于记录仪、加药泵或PLC、微机、转发器）

| 输出信号 | TU7685端子号 |
| --- | --- |
| +信号线 | 14 |
| —信号线 | 16 |

D、控制继电器连接

TU7685提供两个SPDT控制继电器，可以用于开关控制加药设备、电动阀、电磁阀、泵等。

A继电器

| TU7685端子号 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 6 | 共用接线点 |
| 5 | 常开接线点 |
| 7 | 常闭接线点 |

B、继电器

| TU7685端子号 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 9 | 共用接线点 |
| 8 | 常开接线点 |
| 10 | 常闭接线点 |

E、警报继电器C

TU7685内置一个SPST警报继电器C，用于激活高/低报警器。

C继电器

| TU7685端子号 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 12 | 共用接线点 |
| 11 | 常开接线点 |

F、自动清洗继电器D

TU7685内置一个SPST继电器，该继电器可以用于控制配备有自动清洗系统的传感器进行定时清洗。

| TU7685端子号 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 12 | 共用接线点 |
| 13 | 常开接线点 |

说明：一般情况下，该继电器不须使用

注意：以上是TU7685所配置的功能的接线标示，并不意味用户需要按上述标示全部连线；用户应该根据自己使用的实际要求，选择必须的接线。

(图2.TU8182浸入安装示意图)

（图3：TU7685在线污泥浓度测量监控仪安装示意图）

（图4：用接线盒延长传感器的电缆线连接示意图）

七、运行及程序指令设定

用户依照前面说明安装完毕后，检查所有安装连接无误，开始按如下步骤操作：

1、接通仪表电源，稍等1～2分钟，待仪表显示稳定后，可以进入程序运行参数设定。

2、程序及运行参数设定

2.1 主态程序设定

按仪表上MODE按键几次,直到显示：Configuration ，按CAL进入主态程序设定，步

骤见下面：

A.按MODE几次，直到显示为 Configuration （主态程序）

B.按CAL一次，显示  KB UNLOCKED （按键解锁），按  或   键，显示可以在KB LOCKED（按键锁定）与KB UNLOCKED之间切换，选定该功能后，按ENT确认并进入下一步显示。

C. LCD Contrast：4  （LCD背光亮度指数，从0-7），用   或   键可以改变背光度指数，选定后，按ENT确认并进入下一步显示。

D.   Access Nr.：0   程序进入密码，出厂默认值为0，按ENT确认并进入下一步显示。

E.   Measure U.：mg/l  测量单位选择（可以是NTU、mg/l、ppm）用  或  选定所需要的测量单位，按ENT确认并进入下一步显示。

F、 Range：9/999mg/l  测量档选定（两档，分别为9/999及99/9999mg/l）用  或  选定所需测量档，按ENT确认并进入下一步显示。

G、 Scale：9mg/l     测量范围，依照上一步选定的档数，测量范围可以为0-9mg/l、 0-99mg/l、0-999mg/l、0-9999 mg/l，用   或   键选定测量范围，按ENT确认并进入下一步显示。

H、 Autoranging：ON  自动切换测量范围：两种状态：ON为开启自动切换测量范围功能；OFF为关闭该功能。

I、 Large  S  RT：40s  大浓度变化信号响应时间（5-220秒，出厂设定40秒），该响应时间用   或   按键增减，一般无须修改，按ENT确认并进入下一步显示。

J、 Small  S RT：120s  低浓度变化信号响应时间（5-220秒，出厂设定120秒），该响应时间用   或   按键增减，一般无须修改，按ENT确认并进入下一步显示。

K、 CHECK SIGNAL：ON  自诊断功能，ON为开启，OFF为关闭，该功能用于传感器（TU8182）表面干净程度的自动诊断，一般设为开启状态，按ENT确认并进入下一步显         示。

L、  CAL OUT1：0÷20mA  模拟输出信号范围，两种信号范围供选择（0-20mA或4-20mA），用   或   键选定后，按ENT确认并进入下一步显示。。

M、 CAL P1：0.000 mg/l  对应于4或0mA的mg/l浊度值，用   或   修改为所要的值，然后按ENT确认并进入下一步显示。

N、 CAL P2：4.000 mg/l  对应于20mA的污泥浓度值，用    或   修改为所要的值，然后按ENT确认并进入下一步显示。

O、 SET A F.：LO   控制继电器A控制状态：LO表示用于低点控制；HI表示用于高点控制，用   或   键选定，按ENT确认并进入下一步。

P、 SET B F.：LO   控制继电器B控制状态，操作同上一步。

Q、 AL SET A：OFF A  控制点警报继电器C状态，ON为开启；OFF为关闭，用   或  键选定，按ENT确认并进入下一步。

如果选ON，则显示为Q1；如果选OFF，则显示为R。

Q1、 TIME SET A：60m   表示达到A点警报条件后，警报继电器C的持续开启时间，用   或   键修改，该时间（0-60分钟内任选一时间），按ENT确认并进入下一步。

R、 AL SET B：OFF  B控制点警报继电器C状态，操作同上Q及Q1，按ENT确认并进入下一步。

S、 EXT LIGHT AL：OFF  外界光源影响警报功能，OFF为关闭；ON为开启。如果选ON，则进入S1显示；如果选OFF，则进入T显示。

S1、 DELAY：10.0s  警报延迟时间，在0.00-99.9秒间任选一个所需时间，按ENT确认并进入下一步。

T、 AL RELAY：ACT   警报继电器状态：ACT处于可用状态，DEA表示处于禁用状态，用   或   选定所要状态，按ENT确认并进入下一步。

U、 CAL CF：DISABLED 自动清洗控制继电器状态，DISABLED为禁用状态（一般选为该状态），AUTO为自动状态，MANUAL为手动激活状态，用   或   选定后，按ENT确认并进入下一步。

V、 CLEANING T：15.0” 自动清洗控制继电器每次开启时间，按ENT确认并进入下一步。

W、 HOLDING T：3.0’  自动清洗控制继电器清洗持续时间，按ENT确认并进入下一步。

X、 Change A Nr.：NO  进入密码修改，NO为不修改；YES为要求修改，如果选NO，按ENT显示返回E；如果选定YES，按ENT确认，进入X1显示。

X1、 New Nr.：0  新密码设定，用   或   键选定新密码，在0-999间任选一组数字，按ENT确认，进入X2显示。

X2、 Confirm Nr：0  再次输入选定的新密码，按ENT确认，显示返回E。

警告：用户修改密码后，必须紧记所设的密码，忘记密码会造成今后监控仪无法重新设定，给使用带来麻烦。

至此，主态程序设置完毕，按一次MODE键返回 Configuration  （主态程序），再按一次MODE进入下面显示。

2.2  TU7685 R2.01  该显示表示TU7685所用软件版本为R2.01，按MODE进入2.3显示

2.3  x.xx mg/l □AL ■BH  该显示表示当前测量的水样浊度为x.xx mg/l

继电器状态符号：

□ A（B） L（H）

□ 没有动作状态       A：A继电器      L：低点控制状态

■ 处于动作状态       B：B继电器      H：高点控制状态

〓 延迟动作状态

进入该程序可以对监控仪的工作模式进行更改。监控仪的工作模式分为AUTO（自动）或MAN（手动），工作模式更改的操作如下：

A、在  x.xx mg/l □AL ■BH  显示的情况下

B、按CAL 显示改变为：CAL MODE：AUTO

C、用   或   选定AUTO或MAN，按ENT确认，显示转回2.3显示，按MODE键进入下一步。（说明:如果选用MAN模式，按ENT后显示为：x.xx mg/l M □AL ■BH其中M会闪烁，表示监控仪处于手动模式，一般情况，建议选用AUTO模式。）

2.4  x.xxx mg/l 该主显示表示监控制仪只显示测量值，不显示继电器状态（在该主显示下，可以进入零点与灵敏度校正），按MODE进入下一步显示。

2.5  CHECK S.：xxx.x%  该主显示表示传感器表面干净程度的自诊断信号值，在传感器表面洁净情况下，建议设为100.0%。

方法为：A、在该主显示状态下，按CAL显示转为；

B、 CAL C.：xxx.x%  按CAL显示为

C、  UPDATE   稍停转为显示：FOUING：10.0% 表示干净程度自诊断信号偏离10.0%，启动报警（该值可用      键修改），按ENT显示转为：

D、  DRY CELL：200.0%  表示恒流器中水不足至2/3时启动报警，（用      可以改变该设定值），按ENT，显示转为：

E、   DELAY：10.0s    表示恒流器缺水2/3 持续10秒后启动报警（用      可以改变该设定时间），按ENT，显示转为主显示：CHECK S.：100.0%  按MODE进入下一步显示。

2.6               SA   0.000 mg/l   *   □ LO

其中控制点值0.000 mg/l可在该主显示状态下进行设定修改（其他设置在2.1主态程序里设定），控制点值修改操作为：

A、在2.6主显示情况下，按CAL显示转为：

B、 CAL SA S：0.000  用      可以修改该值，修改完毕，按ENT，显示转为：

C、 CAL SA I：x.xxx  表示A控制继电器控制滞后的浓度值，用      更改设定值，更改完毕，按ENT进入下面显示。

D、 CAL SA D：S  表示A控制继电器在达到控制条件下，延迟x.x秒启动，该时间Δ▽ 键可以更改，确定后，按ENT确认，显示转为2.6主显示，按MODE进入下一步。

2.7  SB x.xxx mg/l * □HI  操作及功能与2.6步骤完全一样，按MODE进入下一步。

2.8  AL 0.00/4.00 mg/l 高/低警报值设定，在该主显示条件下，可以进行高/低点的警报值设定修改，步骤为：

A、在该主显示条件下，按CAL，显示转为：

B、 CAL AL L：x.xxx  低点警报值，用     修改设定，然后按ENT显示转为：

C、 CAL AL H：x.xxx 高点警报值，用     修改设定，然后按ENT显示转为：

D、 CAL AL D:x.x S   警报条件达到后，延迟x.x秒启动报警，用    可以修改该时间值，然后按ENT，显示转为UPDATE，并迅速转为该主显示，按MODE，显示转为：

2.9   AUTO CLEAN  自动清洗功能设置，A.如果按ENT，显示返回2.3显示；B.如果按MODE，显示转为下一步。

2.10  01  4.8mA/0.100  表示对应于当前测量值的模拟信号输出值，按ENT，返回2.3显示。

至此为止，监控仪的基本操作参数设定完毕，通常情况下，仪表可以投入正常使用。

八、校正步骤

所有TU7685及TU8182出厂前已完全校正好，一般情况下，用户无须做进一步校正就可以达到准确地测量。

但在下面的情况下，建议在使用时做进一步的校正：

1、样水浓度低于0.25 mg/l

2、化验室的测量值与TU7685显示测量值偏差大于10%以上

通常，校正的方法有两种：

1、Formazine 标准溶液校正法：

a. 在校正前，将TU8182清洗干净、晾干

b. 将20 NTU或200 NTU的Formazine标准缓慢倒入容器中，注意防止气泡产生

c. 校正完毕后，关电源，将TU8182，然后重新装好，可以进行正常使用。

注意：一般使用的情况下，不建议采用此方法。

2、对比法校正：

对比法校正是在仪表在线使用稳定后，进入校正程序，然后从测量池中取水样，用可靠的实验室方法测得水样的实际污泥浓度，然后在校正程序中，将仪表读数修改为实验室测量值即可。

注意：一般使用的情况下，采用该方法就可以达到准确的测量。

校正程序：

A、按MODE到主显示为：xx.xx mg/l（单测量状态）

B、按CAL，显示转为：ZERO C.：xx.x%

C、按CAL，显示转为：CAL ZEROx：xx.x%

D、同时按下  +   +ENT三个键，将零点设为出厂前设定，显示转入下一步。

E、 SENS：xxx.x% 该显示表示灵敏度情况。

F、按CAL，显示转为  CAL S：xx.xx mg/l （有时可能要等几十秒，才有浓度值显示，此为正常现象）。

G、用     将mg/l值修改为实验室测得的准确值，然后按ENT确认，显示转为UPDATE表示校正成功。如果显示转为其他，表明校正有问题，须再次校正。

H、在校正成功后，仪表显示会自动转为 xx.xx mg/l 显示。

到此，仪表已安装、设定、校正完毕，可以转入正常使用。

九、维护

该浊度测控系统在使用过程中，需定期对TU8182传感器表面进行清洁，清洁周期根据使用条件，每3-6个月清洁一次。清洁时，关闭电源，拆开TU8182，然后用柔软的过滤纸轻擦传感器表面及恒流器内表面，然后用清水冲干净即可。

注意：清洁时，注意不要割花传感器表面。

（转下页）

十、接线端子图

目  录

一、简介   ………………………………………………………………………………………… 1

- 每套标准配置的污泥监控仪组件 …………………………………………………………… 1

- 尺寸 …………………………………………………………………………………………… 1

- 测量原理 ……………………………………………………………………………………… 2

- 测量范围 ……………………………………………………………………………………… 2

- 安装 …………………………………………………………………………………………… 2

- 运行及程序指令设定 ………………………………………………………………………… 5

- 校正步骤 ……………………………………………………………………………………… 7

- 维护 …………………………………………………………………………………………… 8

- 接线端子图 …………………………………………………………………………………… 9

# Text boxes

A继电器

控制点参数值

A继电器处于可用状态

□待启动

〓延迟启动

■正动作

LO：低点状态控制

HI：高点状态控制

  - 110V电源接线端子

  - 220V电源接线端子

- 电源接地线端子

  - A继电器常开接点

  - A继电器常闭接点

  - B继电器常开接点

  - B继电器常闭接点

  - C继电器常开接点（警报）

  - D继电器常开接点（清洗）

- 第一路模拟输出（+）接点

- 第二路模拟输出（+）接点（选装）

- 模拟输出（-）接点（共用）

17.18.19.21

22.23.24.25传感器接线端子

23.24.25温度传感器接线端子

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

+    +     -     V-   V+    LC        OP    IT          IC   OS

R1   R2   RO

AN.  OUT.

- VA  MAX                  A                 B             C   D

50/60   Hz

0    110   220         NO    C   NC    NO   C    NC   NO   C    NO

15

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

14